Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана

Курсовой проект

по курсу: «Теоретические основы биотехнических систем»

на тему: «Биотехническая система для измерения электрических характеристик точек акупунктуры»

| Выполнила | студентка группы | БМТ1-101 |
| --- | --- | --- |
|  | Мельникова Д.С. |  |
| Консультант | ассистент каф. | БМТ1 |
|  | Косоруков А.Е. |  |
| Руководитель | к.т.н., доцент каф. | БМТ1 |
|  | Самородов А.В. |  |

Москва, 2008

Министерство образования Российской Федерации

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Н.Э. БАУМАНА

Факультет БМТ

Кафедра БМТ1

Задание

на курсовой проект по курсу

«Теоретические основы биотехнических систем».

На тему:

«Биотехническая система для измерения электрических характеристик точек акупунктуры»

- Методы оценки функционального состояния человека.

- Анатомо-физиологические свойства кожи и особенности её строения в области точек акупунктуры.

- Обзор методов измерения электрических характеристик точек акупунктуры.

- Разработка математической модели для вычисления параметров электрической схемы замещения кожи.

- Теоретические исследования влияния помех на точность вычисления параметров электрической схемы замещения кожи человека.

- Разработка схемы БТС.

- Разработка структурной схемы блока измерения.

- Разработка принципиальной схемы блока измерения.

| Руководитель: |  |  | Самородов А.В. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Консультант: |  |  | Косоруков А.Е. |  |
| Студент: |  |  | Мельникова Д.С. | БМТ1-101 |

Дата выдачи	«  15	»__февраля__ 2008 г.

## Содержание

| 1 | Методы оценки функционального состояния человека | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ЭЭГ – пробы | 4 |
| 1.2 | ЭКГ - пробы | 5 |
| 1.3 | Окуломоторная активность | 5 |
| 1.4 | Электродермальная активность кожи при различных психоэмоциональных состояниях человека | 6 |
| 2 | Анатомо-физиологические свойства кожи и особенности её строения в области точек акупунктуры | 9 |
| 2.1 | Анализ морфологических особенностей кожи человека | 9 |
| 2.2 | Биофизика кожи | 13 |
| 3 | Обзор методов измерения электрических характеристик точек акупунктуры | 18 |
| 4 | Разработка математической модели для вычисления параметров электрической схемы замещения кожи | 23 |
| 5 | Теоретические исследования влияния помех на точность вычисления параметров электрической схемы замещения кожи человека | 31 |
| 6 | Разработка схемы БТС | 40 |
| 7 | Разработка структурной схемы блока измерения | 43 |
| 8 | Разработка принципиальной схемы блока измерения | 45 |
|  | Список использованной литературы | 46 |
| П1 | Схема БТС | 47 |
| П2 | Принципиальная схема | 48 |

## 1.  Методы оценки функционального состояния человека

### 1.1. ЭЭГ – пробы

Этот метод основан на регистрации изменений параметров ЭЭГ, возникающих в результате специальных воздействий. В качестве “стимулов” используются, например, открывание и закрывание глаз испытуемых, а также ритмические раздражения различной модальности (адресованные корковым зонам соответствующих анализаторов), которые вызывают перестройку корковой ритмики. При закрывании глаз регистрируется изменение скорости перехода состояния мозга от возбуждения к покою и обратно, что определяется по продолжительности нестационарного процесса возникновения и угасания альфа-ритма ЭЭГ. Отношение длительности его фаз, называемых периодом синхронизации и десинхронизации, во многих случаях может служить достаточно надежным индикатором усталости человека.

Имеются сведения о наличии прямой связи некоторых параметров ЭЭГ с качеством операторской деятельности, т.е. отмечается снижение тета-волн непосредственно перед совершением ошибок. Обнаружено также, что амплитуда лобного тета-ритма коррелирует с поведенческими показателями внимания, а также наблюдался рост числа вспышек альфа-ритма у человека в лобно-затылочных областях перед ухудшением качества сенсомоторного слежения.

Информативным способом определения функционального состояния коры головного мозга является оценка различных форм вызванной активности. Наиболее часто используется такой метод усвоения ритма, когда ритмические раздражения различной модальности адресуются корковым зонам соответствующих анализаторов и вызывают перестройку их ритмики. Очевидно, что “реакции завязывания ритма” можно исследовать лишь до и после выполнения работы, а не в процессе самой деятельности. Кроме того, эти методы требуют наличия специальной аппаратуры для стимуляции и последующего выделения “усвоенного” ритма. По мере роста тренированности и становления навыка у  человека повышается верхний предел и увеличивается диапазон усвоения ритма, а также повышается оптимальная частота усвоения ритма в ЭЭГ затылочной области.

При ритмической мышечной деятельности (работа на телеграфном ключе) в ЭЭГ появляются медленные потенциалы в темпе движения, и по времени их появления и пространственному распределению можно изучать формирование рабочих структур мозга. Для учета темпа рабочих движений и обнаружения в ЭЭГ соответствующих этому темпу медленных потенциалов используется “метод меченых ритмов”. С его помощью исследуются не только ритмические ответы коры на афферентные раздражители, но и в целом состояние циклических рефлекторных связей в организме.

Широко применяется метод раздражения глаз оператора мелькающим светом с частотой от 1 до 30 Гц  и выше. По таким тестам можно сказать что утомление, вызванное психической нагрузкой оператора, снижает индекс усвоения ритма для более высоких частот стимуляции. Что касается максимума этого индекса, то он остается в зоне альфа-ритма (8-13 Гц) и лишь незначительно сдвигается в сторону более низких частот. Анализ частотной зависимости  “индекса усвоения” (снятых с обоих полушарий мозга в покое и после интенсивной умственной нагрузки) дает возможность говорить о том, что пробы на ритмическое раздражение глаз позволяют эффективно дифференцировать влияние физической и психической нагрузки, и наибольшей деформации подвергается спектр “нагруженного” (обычно  левого) полушария.

Известен более простой тест на ритмическое раздражение глаз - это определение критической частоты, при которой прерывистый свет начинает казаться непрерывным. Но этот метод не получил применения ввиду невозможности дифференцировать причины данного изменения.

### 1.2. ЭКГ - пробы

Для оценки функционального состояния человека используются наиболее информативные амплитудно-временные параметры ЭКГ. Регистрация этих показателей  после приложения дозированной нагрузки (работа с экспандером, динамометром) показывает, что предшествующая работа по управлению системой способствует повышению биоэлектрической активности мышц, вовлеченных в управление, увеличению числа сердечных сокращений, изменению частоты и глубины дыхания.

Из  параметров ЭКГ  наиболее часто используется частота сердечных сокращений, что объясняется не только информативностью этого физиологического показателя, но и его устойчивостью к помехам, связанным и со съемом, передачей и регистрацией физиологических данных, применяемых для оценки функционального состояния человека в условиях трудовой деятельности.

Особенно большое значение измерение частоты пульса приобретает в условиях космического полета, и на первых этапах этот показатель был практически единственным источником физиологической информации. Важное диагностическое значение имеет и определение степени аритмии пульса (разность между минимальным и максимальным пульсовым интервалом в заданном отрезке времени). Так, при помощи этого метода было обнаружено увеличение вариабельности пульса в невесомости.

Выявлено наличие корреляции между вариабельностью частоты сердечных сокращений и числом ошибок, допускавшихся испытуемыми, на основании чего сделали вывод, что урежение пульса является характерным признаком внимания. Имеются сведения о зависимости частоты сердечных сокращений от уровня квалификации и успешности работы.

Сердечный ритм применяют и для оценки степени эмоционального напряжения (с этой целью часто используется средний интервал (ТR-R) или средняя частота сердечного ритма (fC). Известно, что эмоциональное напряжение вызывает увеличение частоты пульса. Такие же изменения сердечной ритмики характерны и для физической нагрузки, поэтому для надежности дифференцирования их причины необходимы дополнительные показатели.

При определении функционального состояния человека в практике ЭКГ-исследований часто используется величина амплитуды зубца Т сегмента ST-T . Есть мнение, что большую информативность несет весь сегмент, который активно реагирует даже на очень тонкие процессы, например, на правильное и неправильное запоминание элементов информационного потока.

Немалую диагностическую  ценность  представляет  длительность  интервала R-R ЭКГ, возрастающая по мере развития сенсорного утомления, что сопровождается увеличением латентного периода и процента пропущенных сигналов.

### 1.3. Окуломоторная активность

По результатам исследований с целью измерения воздействия на человека фармакологических средств, этот метод является наиболее чувствительным среди других способов оценки психомоторной деятельности. Установили, что лекарства, оказывающие депрессивное влияние на центральную нервную систему, вызывают уменьшение пиков и длительности глазных скачков. Были найдены глазодвигательные корреляты различных состояний сознания: сосредоточенного внимания, релаксации и отстраненного наблюдения. Например, уменьшение числа быстрых движений и подавление моторики глаз связано с углублением концентрации. Специфика моторики глаз может использоваться также для диагностики тревожности и ожидания. При изучении глазодвигательной активности человека во время работы с информационными щитами выявлено, что снижение точности глазных скачков (“недолеты” и “перелеты”), отклонение от прямолинейного (кратчайшего) маршрута, увеличение длительности фиксаций и дополнительных корректировочных скачков, учащение мигательных движений служат признаками утомления. Обнаружено, что умственное утомление, вызванное учебными занятиями, выражается ростом частоты саккадических движений глаз и падением их равномерности. Отмечается изменение моторики глаз под влиянием таких факторов, как стресс, уровень шума, возраст и т.д.

### 1.4. Электродермальная активность кожи при различных психоэмоциональных состояниях человека

Изучение ЭДА в условиях клиники показало зависимость кожных потенциалов от состояния вегетативной нервной системы и возможность суждения по электрическим показателям кожи о целом ряде различных особенностей протекания патологических процессов.

Р.Лазарус наблюдал возрастания электропроводности кожи при наступлении стресса и предложил использовать электропроводность в качестве индикатора стрессовых реакций. Обрабатывая кривые кожно-гальванической реакции (КГР) методом усреднения циклических максимумов, он доказывает, что можно идентефицировать процессы, лежащие в основе наблюдаемой реакции.

В.Г.Денисов [27] констатирует, что количественные данные, характеризующие психофизиологические показатели возможности оператора, весьма вариативны и практически невозможно приписать какой-либо характеристике оператора одно, вполне определенное значение, чего особенно «ждут» от инженерно-психологических исследований конструкторы систем управления. Однако значение этих характеристик резко меняется от того, в какой системе работает оператор, каковы его динамические свойства, как выполнены в этой системе средства отображения и органы управления, в каких условиях работает оператор.

П.Г.Шамров [27] отмечает волнообразные изменения электрического потенциала кожи кисти во время дозированной работы. У одних испытуемых увеличение умственного усилия вызывало увеличение, у других - уменьшение амплитуды КГР. Сдвиги КГР во время устного решения арифметических задач были менее выраженными, чем при выполнении арифметических операций с максимальной быстротой. Эта особенность может быть обнаружена при выполнении одним и тем же испытуемым произвольных и максимальных умственных усилий.

У космонавтов замеры кожного сопротивления в различных состояниях эмоционального напряжения показали достоверные различия. Особенно важно отметить, что КГР используется при изучении умственного утомления как удобный критерий (показатель) уровня работоспособности.

На изменение ЭКС влияет предыдущий опыт. Так, Л.Б. Козаровицкий обследовал авиадиспетчеров (методика Фере) и заметил, что реакции диспетчеров, имеющих большой стаж работы, отличается от динамики ЭКС лиц менее опытных, кривые последних имеют большой размах амплитуды реакций и замедленное их угасание. Монотонность обстановки, темное помещение приводило к дремотному состоянию диспетчера, что вело к резкому повышению сопротивления кожи. И, наоборот, переход к активной деятельности, равно как и напряженная работа на фоне высокого нервного тонуса, сопровождается снижением уровня сопротивления кожи.

Р.С.Данашев [25] судит об эмоционально-физической напряженности человека по комбинации (симптомокомплексу) физиологических параметров, причем замечает, что различным состояниям человека соответствуют комбинации разных значений этих параметров.

Изменение психологических возможностей оператора под влиянием его тренированности можно подтвердить многочисленными примерами.

В 1962 г. в США [25] запатентована система для сигнализации при потере бдительности оператором. Она основана на изменении электрического сопротивления кожи поверхности ладони. Это сопротивление резко увеличивается (в три раза) при высокой температуре тела, во сне или в нетрезвом состоянии.

Аналогичное устройство применяется во Франции для определения степени трезвости водителей автомашин. Электроды вмонтированы в рулевое колесо, и при опьянении водителя двигатель завести невозможно.

Интересные записи были получены в момент пробуждения космонавтов - падение сопротивления кожи совпадает с открыванием  глаз.

Импеданс кожи меняется во время еды. В зависимости от времени дня проводимость кожи увеличивается к полудню и достигает максимума, а затем, к вечеру, падает. На дневной ритм накладываются психофизиологические влияния. Сопротивление увеличивается с возрастом, независимо от пола.

Проведенные исследования указывают на зависимость уровня ЭКС от функционального состояния ЦНС. При усилении процессов возбуждения ЭКС падает, при усилении процессов торможения дополнительные ЭКС снижается.

Расположение пунктов кожи с повышенной физиологической активностью совпадает с участками максимальной гипераналгезии зон Захарьина - Геда, с расположением «точек воздействия», применяемых в восточной медицине при лечении иглоукалыванием и прижиганием, т.е. органоспецифические точки своеобразны в анатомическом и физиологическом значении.

Таким образом, ясно, что интенсивный физиологический или патологический процесс во внутреннем органе сопровождается значительными изменениями ЭКС в соответствующих активных точках кожи.

- КГР можно  использовать для подбора людей, выполняющих определенные задачи, и для контроля за состоянием оператора перед работой повышенной трудности. Есть закономерности, проявлявшиеся в виде статистического подобия действий различных людей в одинаковых условиях при решении одинаковых задач.

И.М.Рейтман [25] показал, что у людей с высоким уровнем   тренированности вырабатывается вегетативный тонус, который может оцениваться путем определения электрокожного сопротивления. У малотренированных людей электрокожное сопротивление кожи ниже, чем у квалифицированных.

В результате изучения КГР по Фере в ответ на электрическое раздражение кожи в области лодыжки было установлено, что с увеличением уровня возбуждения ЦНС амплитуда КГР меняется схематически по закону гиперболы. При нарастании возбуждения ЦНС (начиная от сна до состояния бодрствования) амплитуда КГР увеличивается; во время перевозбуждения ЦНС амплитуда начинает уменьшаться и кожно-гальваническая реакция исчезает. КГР, по мнению авторов, следует считать главным показателем при оценке работоспособности человека.

В 1968 г. в США Р.Уэлс зарегистрировал патент на устройство и способ измерения реакции допрашиваемых. Аппарат дает возможность наблюдать реакцию сопротивления кожи как одного допрашиваемого, так и группы  одновременно, в  зависимости от поставленных вопросов. О том, что по КГР можно оценивать функциональное состояние человека, отвечающего на вопросы, пишет и В.С.Старинец.

Бурное развитие средств производства и широкая автоматизация, кроме многих положительных сторон, неизбежно порождает и ряд неблагоприятных факторов: информационные перегрузки, адинамия, статичность позы, нарастание монотонности производственного ритма и темпа жизни на фоне сокращения интервалов активного «расслабления человека» и т.д., – затрудняющих адаптацию человека к условиям современного интенсифицированного производства, вызывающих состояние непрерывного эмоционального напряжения. Это в свою очередь приводит к формированию различных функциональных изменений или нарушений в организме человека, создающих серьезные предпосылки для развития нервно-психических, сердечно-сосудистых, эндокринных, инфекционных и других заболеваний, существенным образом отражающихся на показателях трудовой деятельности человека.

Надежное функционирование автоматизированных систем управления зависит не только от профессиональной подготовки оператора, но и от его функционального состояния при выполнении рабочих операций. Поэтому необходимо большое внимание уделять конкретным практическим вопросам повышения эффективности, надежности, безопасности труда операторов и диспетчеров, совершенствованию методов психологического анализа структуры их деятельности. Имеет место возрастающее значение “человеческого фактора” – совокупности психологических особенностей взаимодействия человека с другими людьми и машинами в процессе труда, выбора успешного освоения профессии.

При общей пригодности человека к решению конкретных оперативных задач, способность к их выполнению зависит от текущего функционального состояния человека.

Можно использовать в качестве интегрального показателя функционального состояния эффективность деятельности. Такой способ, безусловно, полезен для практики, т.к. позволяет предотвратить развитие у человека недопустимых состояний, за пределами которых пребывание человека недопустимо с точки зрения его безопасности. Вместе с тем способ не обладает высокой чувствительностью и применим для выявления грубых изменений в функциональном состоянии. К тому же у данного подхода практически отсутствует прогностическая способность, т.к. первичным является возможность предсказания эффективности системы человек-машина из текущего функционального состояния, а не наоборот, когда по измеренной эффективности системы человек-машина судят о возникшем функциональном состоянии. Кроме того, одинаковый уровень эффективности деятельности оператора может быть достигнут за счет неодинаковых уровней энергетических затрат, что говорит о значительной относительности метода оценки функционального состояния по эффективности деятельности.

Выше изложенное показывает необходимость поиска корреляции между физиологическими параметрами, измеренными у оператора, и его текущим состоянием, что позволит прогнозировать эффективность выполнения им оперативных функций.

Кроме требования адекватно отражать текущее функциональное состояние, использующие его оценки, информативные физиологические параметры должны удовлетворять ряду требования. Т.к. функциональное состояние человека в процессе выполнения им рабочих функций достаточно изменчиво, то используемые для его оценки параметры должны обладать необходимым быстродействием как при регистрации, так и при интерпретации.

В настоящее время существует различные методы оценки функционального состояния различных функциональных систем организма. Такие как ЭКГ, ЭЭГ, реограмма, томография, ультразвуковые исследования и т.д., позволяющих оценить текущее функциональное состояние по параметрам, которыми можно определить уровень функциональных отклонений:

- частота сердечных сокращений;

- состояние сосудов;

- характеристики памяти и внимания;

- реакция на различные раздражители;

- критическая частота световых и звуковых мельканий;

- характеристика мышления;

- точность и скорость координации движений;

- мышечная сила и выносливость;

- тремор;

- потоотделение;

- параметры сердечных сокращений и дыхания;

- пространственное восприятие и др.

но эти методы являются дорогостоящими, сложными в реализации и требуют временных затрат и квалификации специалистов для проведения исследований или для интерпретации результатов.

Методики, использующие выше перечисленные параметры, имеют существенный недостаток: они позволяют рассматривать уже произошедшие изменения функционального и органического характера.

При современном ритме жизни, трудовой занятости особую актуальность приобретают экспресс-методы оценки функционального состояния, к которым можно отнести метод оценки электродермальной активности.

Условие оперативности получения информации можно удовлетворить, применяя для оценки функционального состояния электрофизиологические параметры, которые достаточно легко регистрируются и поддаются компьютерной обработке в реальном масштабе времени, что резко повышает быстродействие таких систем.

Использование электрических характеристик кожи обосновано ее связью со всеми функциональными системами посредством гуморальных и нейрорефлекторных путей.

## 2. Анатомо-физиологические свойства кожи и особенности её строения в области точек акупунктуры

## 2.1. Анализ морфологических особенностей кожи человека

Объектом измерения является кожа. Рассмотрим ее строение.

Кожа является сложным органом и играет большую роль в жизни организма.

Кожа выполняет различные функции:

— защитной оболочки;

— накопительного органа;

— терморегулятора;

— секреторного (выделительного) органа;

— органа чувств.

Кожа защищает организм от повреждений (механических, электрических, химических и термических), микроорганизмов, космического, прежде всего, ультрафиолетового излучения. Кожа может накапливать в своих глубоких слоях до 15 кг жира. Кожа является также депо крови (в коже может депонироваться до 1 л крови) и огромным рецепторным полем, благодаря обилию в ней нервных окончаний. Как терморегулятор кожа работает благодаря капиллярным анастомозам и секреции потовых желез (благодаря открыванию и закрыванию пор). Участвует в обмене веществ, в водно-солевом обмене, через нее выделяется вода, соли, молочная кислота и продукты азотистого обмена (эти процессы усиливаются при ряде заболеваний).

Кожа образует три слоя. Первый, наружный - эпидермис, второй, собственно кожа - дерма и третий слой, расположенная под дермой подкожная клетчатка - гиподерма.

Эпидермис имеет эктодермальное происхождение и исторически родственна нервной системе и большим органам чувств. Эпидермис образован лежащими друг над другом в несколько десятков слоев эпителиальными клетками. Толщина эпидермиса не везде одинаковая. На коже подошв и ладоней она наибольшая -1,5 мм (“толстая” кожа), а на коже век - наименьшая, всего - 0,03 мм. Остальная — “тонкая”. В эпидермисе “толстой” кожи (кожа пальца) различают 5 слоев эпителиоцитов или эпидермоцитов: базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой (рисунок 2.1.1.).

Базальный слой имеет толщину 15-18 мкм и расположен непосредственно на границе с дермой, представлен одним рядом призматических клеток, расположенными на базальной мембране, за счет размножения и дифференцировки которых образуются клетки вышележащих слоев. Поэтому базальный слой называют ростковым слоем эпидермиса. Кроме того, в базальном слое имеются меланоциты — пигментные отростчатые клетки. Меланоциты имеют неврогенное происхождение.

Шиповатый слой имеет толщину 100 мкм и представлен несколькими слоями тесно расположенных эпителиоцитов полигональной формы с округлыми ядрами и большим количеством тонофибрилл — признаком начала ороговения. Содержит кератин и 72% воды.

Зернистый слой имеет толщину 10-20 мкм состоит из 2-3 рядов уплощенных эпителиальных клеток, содержащих зерна кератогиалина – одного из основных компонентов рогового вещества – с разновидностью лизосом (кератосом). Последние содержат гидролитические ферменты, помогающие слущиванию роговых чешуек в верхних слоях эпидермиса, а также имеют липиды, предохраняющие кожу от диффузии в нее воды. В этом слое клеток начинается процесс обратного развития их ядер и органелл.

В следующем блестящем слое (2—3 слоя плоских безъядерных клеток) уже выражены деструктивные процессы ядер и органелл клеток. Блестящий слой отсутствует в эпидермисе “тонкой” кожи. Содержание кератина 50-85%, воды 10-47%.

Самый поверхностный слой эпидермиса (роговой) имеет толщину 13-15 мкм и состоит из тонких ороговевших безъядерных эпителиальных клеток, соединенных между собой и завершивших свой цикл. Это роговые чешуйки, содержащие мягкий кератин и пузырьки воздуха. В процессе их слущивания играют большую роль кератосомы. Кератин составляет 50-85% от общей массы. Содержание воды 2%.

Рисунок 2.1.1. Строение эпидермиса (по W.Bargmann, 1977) - М 400:1

1 – роговой слой, 2 – блестящий слой, 3 – зернистый слой, 4 – шиповатый слой, 5 – базальный слой (цилиндрический слой).

Непосредственно под эпидермисом расположены многочисленные петли капилляров и концевые нервные тельца. Все клетки от базального до рогового слоя омываются тканевой жидкостью, количество которой убывает ближе к поверхности в связи с уменьшением объема межклеточных пространств. Влага, поступающая с внутренней стороны в роговой слой, испаряется в окружающий воздух. Сосудистые сплетения кожи располагаются на расстоянии до 2 мм от ее поверхности. Приток крови к коже регулируется сосудо-двигательными центрами, расположенными в гипоталамической области и коре мозга. В нижней части эпидермиса свободные нервные окончания совместно с модифицированными эпителиальными структурами могут образовывать диски Меркеля. Их размер порядка 100 – 500 мкм.

Дерма, толщиной 0,5 – 5 мм, состоит из густо переплетенных волокон: коллагеновых, эластических и ретикулярных, - а также немногочисленных клеток. В дерме различают:

- сосочковый слой;

- сетчатый слой.

Сосочковый слой расположен сразу под эпидермисом и представлен рыхлой волокнистой неоформленной соединительной тканью с большим количеством кровеносных капилляров и рецепторов, в том числе осязательных телец Мейснера. Они располагаются в сосочковом слое дермы, и имеют форму конуса 20 – 90 мкм в длину. Граница эпидермиса и сосочкового слоя дермы неровная. На коже пальца имеются высокие соединительнотканные сосочки, вдающиеся в эпидермис. Это обстоятельство определяет рельеф кожного рисунка, неповторимого у каждого человека. Сосочковый слой выполняет в основном трофическую функцию. Ретикулярные волокна на границе с эпидермисом вместе с промежуточным веществом образуют базальную мембрану. В сосочковом слое спрятаны пучки гладко-мышечных клеток, которые прикрепляются к волосяным луковицам. В сосочковом слое дермы находятся сальные железы. Жировой секрет, смешанный с секретом потовых желез, образует на поверхности кожи тонкую пленку, названную водно-жировой мантией, предохраняющей кожу от вредных воздействий ветра, холода, солнечных лучей и микроорганизмов. Толщина сосочкового слоя – 0,3 – 0,6 мм.

Под сосочковым слоем дермы расположен сетчатый слой. Сетчатый слой состоит из плотной волокнистой неоформленной соединительной ткани. Его толщина – 0,4 – 0,7 мм. Эластические волокна именно этого слоя придают коже упругость, а коллагеновые волокна - прочность. В этом слое расположены кровеносные сосуды, нервные стволики, потовые железы, нервные окончания, и том числе инкапсулированные пластинчатые тельца Фатер-Пачини. У человека размер их может доходить до 4 – 5 мм в длину и 1 – 2 мм в ширину. Тельца Пачини имеют форму эллиптического цилиндра.

Гиподерма (подкожная жировая клетчатка), расположенная под дермой, - пласт соединительной ткани, который служит теплоизолирующей прокладкой и амортизирует действие механических факторов на внутренние органы. Толщина гиподермы колеблется от 2 до 10 мм. Подкожная клетчатка состоит из широкой сети коллагеновых эластических и ретикулярных волокон, петли которой заполнены жировыми клетками. Жировая клетчатка обуславливает подвижное прикрепление кожи к подлежащим тканям.

Тучные клетки - крупные тканевые клетки, созревающие из базофилов, сходные с последними по морфологии и функции, содержат гепарин, вазоамтивные амины. Отличаются от базофилов крови содержанием медиаторов аллергии. При повреждении тканей быстро инициирует воспалительный процесс. На поверхности имеют высокоаффинные рецепторы для IgE-антител. Перекрестное связывание аллергеном фиксированных на поверхности клетки IgE-антител вызывает дегрануляцию  клетки с выбросом медиаторов аллергии, что определяет развитие ранней фазы аллергических реакций немедленного типа .

Производные кожи.

Для того чтобы кожа могла выполнять свои функции, она снабжена следующими органами.

а) Кожные железы

- потовые железы;

- сальные железы;

- тканевые (обменные) железы;

- молочные железы;

б) Роговые образования кожи

- ногти; волосы.

На поверхности кожи имеются многочисленные выходы протоков потовых желез. Общее число потовых желез человека составляет 2,3 млн., они относительно неравномерно распределены по всей поверхности тела. Потовые железы иннервируются исключительно симпатическими нервами и выделяют жидкость, обладающую хорошими электропроводными свойствами.

Сальные железы — это простые альвеолярные, связанные с корнями волос, разветвленные железы, секретирующие по голокринному типу. Секрет сальных желез (кожное сало) является жировой смазкой для волос и эпидермиса. Железы состоят из выводных протоков и концевых секреторных отделов. Выводной проток железы состоит из многослойного эпителия и открывается в волосяную воронку — углубление эпидермиса в месте перехода стержня волоса в его корень.

Потовые железы — встречаются практически во всех участках кожи. Это простые трубчатые неразветвленные железы. Концевые отделы располагаются в сетчатом слое, а выводные протоки, выстланные двуслойным эпителием, проходят через оба слоя дермы и эпидермис и открываются на поверхности кожи потовыми порами — штопорообразными щелями между эпителиоцитами. В концевом отделе, закрученном в виде клубочка, имеются секреторные клетки кубической или цилиндрической формы — экзокриноциты-судорифероциты. Они бывают светлые, выделяющие воду и ионы металлов, содержащие много гликогена и имеющие глубокие складки плазмолеммы у базальной поверхности, и темные, содержащие много рибосом и секреторных гранул. Эти клетки секретируют белково-полисахаридные вещества. По типу секреции потовые железы бывают мерокриновые — более многочисленные и распространенные по всему телу, а также апокриновые (в подмышечных впадинах, вокруг ануса, на больших половых губах). Секрет последних богаче белковыми веществами, они крупнее, их секреторные клетки имеют оксифильную окраску (в отличие от слабо базофильной в мерокриновых) и более низкую активность щелочной фосфатазы по сравнению с мерокриновыми железами.

Ноготь является производным эпидермиса. Располагается ноготь на ногтевом ложе, состоящем из эпителия и подлежащей соединительной ткани. Ногтевое ложе с боков и у основания ограничено кожными складками — ногтевыми валиками (задним и двумя боковыми). Ростковый слой эпидермиса кожи валиков переходит в эпителий ногтевого ложа и называется подногтевая пластинка. Роговой же слой частично надвигается на ноготь, на его основание и образует надногтевую пластинку.

Волосы — это ороговевшие эпителиальные нитевидные придатки кожи. Источником их развития является эпидермис, врастающий в дерму в виде тяжей на 3 месяце эмбриогенеза. Окончательные волосы подвергаются периодической смене. В волосах различают стержень, находящийся на поверхности кожи, и корень, заканчивающийся расширением — волосяной луковицей, расположенной в толще кожи.

Исходя из общего строения кожи, при контакте с большинством электроизмерительных электродов основной путь электрического тока в кожных тканях проходит через протоки потовых желез. По экспериментальным данным электрический ток начинает разветвляться на уровне четвертого слоя эпидермиса, который имеет относительно большое количество межклеточной жидкости и достигает сильного ветвления на уровне дермы. Так, по мере продвижения в глубь кожи плотность тока уменьшается. Дальнейшее распространение тока в живых тканях происходит по пути наименьшего сопротивления, т.е. по тканям, электропроводность которых максимальна.

Количественным выражением активности потоотделительной системы является электропроводность кожи, изменение которой проявляется в виде кожно-гальванической реакции (КГР). Особенность КГР состоит в том, что для нее отсутствует специфический раздражитель и ее возникновение может быть обусловлено действием самых разнообразных факторов.

Кожа как орган чувств.

Из органов чувств в коже расположены органы осязания. Это микроскопически малые образования. Они передают свои ощущения через:

—  200 болевых рецепторов

—  25 тактильных рецепторов

—  13 холодовых рецепторов

—  2 тепловых рецептора, которые расположены в среднем на каждом кв. см кожи.

Известны следующие расположенные в коже виды чувствительных рецепторных образований (рисунок 2.1.2.):

1.  свободные нервные окончания в эпидермисе;

2.  осязательные клетки Меркеля;

3.  осязательные тельца Мейснера;

4.  волосяные пластинки;

5.  концевые колбовидные утолщения Краузе;

6.  генитальные тельца;

7.  пластинчатые тельца Фатера-Пачини;

8. тельца Руффини.

Рисунок 2.1.2. Строение кожи. (М 150:1)

ТА может иметь размеры до 0,5 см, минимальное расстояние между двумя соседними ТА в области измерения составляет 7мм. Внешне она неотличима от окружающей кожи. При ощупывании в области точки иногда можно найти ямку, уплотнение или разрежение ткани и нередко — болезненность.

2.2. Биофизика кожи

Для понимания механизмов регуляции кожи большое значение имеют:

а)  артериально-венозные анастомозы, впервые описанные Пишингером;

б)  щелевидное лимфатическое пространство кориума, которое открыл Кельнер.

Капиллярная сеть кожи имеет, как видно из рисунка 2.2.1, поперечные соединения (анастомозы), за счет которых артериальные и венозные стебли капилляров могут замыкаться накоротко так, что периферия не будет снабжаться кровью. Анастомозы могут быть минимально открыты» так что приток крови на периферию становится максимальным. Это два крайних случая, которые врач по акупунктуре может вызвать или же снять укалыванием иглами или ЭАП-врач импульсами тока.

Между двумя слоями кориума Stratum reticulare и Stratum papiculare расположено щелевидное лимфатическое пространство, выстланное эндотелием. Кельнер предполагает, что это щелевидное пространство является замкнутой полостью и пронизывает кожу всего тела. Он предполагает также, что в этой системе щелевидных пространств следует искать те «энергетические проводящие пути», которые китайская акупунктура называет «меридианами». Система щелевидных лимфатических Пространств кориума способна наполняться и опорожняться, поскольку эти пространства связаны:

а) с малыми сосудами, идущими из подкожной клетчатки,

б) и содержат малые пучки гладкой мускулатуры.

Рисунок 2.2.1. Капиллярные  анастомозы кожи.

Через малые сосуды происходит наполнение щелевидных пространств. Малые пучки гладкой мускулатуры, сокращаясь, способствуют освобождению щелевидных пространств от наполнения.

Сосуды и малые пучки гладкой мускулатуры действуют вместе как насос для системы щелевидных пространств. Обычно этот насос качает со скоростью 3-5 раз в минуту, в. аварийных ситуациях до 30 раз, при этом перекачивается до 10 л жидкости в секунду. Насосная система кожных щелевидных пространств позволяет молекулам размером около 2 микрон проходить в закрытую лимфатическую систему.

Управление освобождением щелевидных пространств осуществляется автономной нервной системой, которая побуждает малые пучки гладкой мускулатуры к сокращению.

Дальнейшее управление наполнением щелевидных пространств осуществляется, по-видимому, через вегетативные нервные рецепторы кожи, к которым относятся тельца Мейснера и тельца Краузе. Оки находятся в периваскулярной соединительной ткани, в 100-200 микронах от поверхности кожи, и состоят, как самостоятельные контролирующие органы, из соединительнотканных, нервных и сосудистых фракций. Такие тельца, согласно Кельнеру, находятся в большом количестве в областях  акупунктурных точек, так что кожа я этих областях гистологически  отличается от «нейтральной» кожи. Однако особых клеток, специфических для акупунктурных точек, обнаружено не было. Следовательно, гистологически кожа в области акупунктурных точек отличается от окружающей кожи только в количественном, но не качественном отношении.

Открытие щелевидных пространств кориума подтверждает предположение, что важные для диагностики и терапии энергетические проводящие пути (сосуды и меридианы), и лежащие по ходу их акупунктурные точки расположены в кориуме кожи.

Электрические свойства кожи

Кожа как проводник электрического тока весьма сложна по своим электрическим свойствам, т. е. включает огромное количество различных активных и реактивных проводимостей. Особенно трудно выделить путь прохождения тока внутри живой ткани, так как в ней большое разнообразие неоднородных по структуре, плотности и химическому составу биологических включений. Рассмотрим некоторые особенности строения кожи.

Исходя из строения эпидермиса и протоков потовых желез основной путь электрического тока в коже проходит через протоки потовых желез. По экспериментальным данным, электрический ток начинает разветвляться на уровне четвертого слоя эпидермиса, который имеет относительно большое количество межклеточной жидкости и достигает сильного ветвления на уровне дермы. Так, по мере продвижения в глубь кожи плотность тока уменьшается. Дальнейшее распространение тока в живой ткани будет проходить по пути наименьшего сопротивления, т. е. по тем тканям организма, электропроводность которых максимальна. При исследовании электрических свойств кожи общепринято изображать эквивалентную электрическую схему в виде параллелью  соединенных активного сопротивления и емкости. Предполагается, что R можно считать сопротивлением, представляющим, по крайней мере анатомически, три отдельных компонента — роговой слой кожи, нижние слои эпидермы и тело. Наличие емкостной проводимости в кожном импедансе обусловлено в основном нижней частью, рогового слоя.

Поскольку величина импеданса кожи в основном определяется сопротивлением рогового слоя, то именно его функциональное состояние и способ контакта электрода с кожной поверхностью являются первой причиной возможной нестабильности. Обычно метод обработки кожи сводится к ее протиранию спиртом, после чего накладываются электроды с различными прокладками: марля, смоченная физиологическим раствором, электродная паста и т. д. После наложения электродов происходит медленное уменьшение величины кожного импеданса в течение примерно 30 мин. Для смачиваемых электродов подобные изменения могут быть связаны с постепенным впитыванием кожей электролита.

При накожном расположении электродов (рисунок 2.2.2.) ток распределяется во всем объеме биоткани соответственно электрическому сопротивлению ее слоев. Прохождение электрического тока через нервную ткань может привести к электрическому раздражению ее. Распределение электрического тока в ткани резко уменьшает эффективность раздражающего тока, т.к. значительная доля его шунтируется и не проходит через нервные волокна (неэффективный ток). Сначала электрический ток проходит через роговой слой 1. В нем отсутствуют нервные окончания, поэтому электрический ток вызвать раздражение в этом слое не может. Эпидермис, в состав которого входит роговой слой, содержит еще блестящий 2, зернистый 3 и ростковый 4 слои. Толщина и электрическое сопротивление рогового слоя 1 в несколько раз превышает толщину и электрическое сопротивление остальных слоев эпидермиса, вместе взятых. В ростковом слое 4 уже встречаются нервные окончания 5.

Соединительная часть кожи состоит из двух слоев: сосочкового 6 и сетчатого 9, переходящих друг в друга без резкой границы.  Сосочковый слой 6 представляет собой богатую рыхлую соединительную ткань, в которой проходят нервные волокна и много кровеносных капилляров 7. Значительная часть нервных окончаний 5 расположена сосочковом слое 6, часть в ростковом 4 и сетчатом слое 9 кожи. В связи с этим величина раздражающего тока при накожном расположении электродов значительно превосходит величину тока, который способен вызвать возбуждение, если бы электроды были введены внутрь нервов.

Чтобы вызвать адекватное раздражение нервной ткани электрический ток должен преодолеть сопротивление рогового слоя 1 и, пройдя блестящий 2 и зернистый 3 слои, иметь параметры достаточные для генерации под катодом потенциала действия (деполяризация). Поэтому электрические факторы должны определяться параметрами возбудимости: пороговой силой тока, длительностью его действия, крутизной нарастания, полярностью и частотой.

Рисунок 2.2.2. Прохождение силовых линий электрического поля в коже при накожном расположении электродов (I - роговой слой, 2 - блестящий слой, 3 - зернистый слов, 4 - ростковый слой, 5 - нервные окончания, 6 - сосочковый слой, 7 - кровеносные сосуды, 8 - дерма. 9 - сетчатый слой)

При раздражении точки,  включается сложный рефлекторный механизм, в котором участвуют сосуды и нервы, химические вещества и гормоны, спинной и головной мозг. По характеру ответной, реакции биологически активные точки делятся на точки общего и местного действия.

Точки общего действия расположены в основном на руках и ногах и обладают стимулирующими и нормализующими свойствами. Кроме того, эти точки оказывают влияние на соответствующие внутренние органы и обладают местным действием. Точки местного действия находятся вблизи от соответствующей части тела и оказывают влияние на нее.

Анализ взаимодействия технической системы с биообъектом.

Методы и средства измерения электрокожных характеристик должны обеспечивать сохранение морфологической интактности и функционального состояния объекта исследования. Невыполнение первого из этих условий неизбежно приводит к нарушению второго. Функциональное состояние объекта исследования определяется внутренними факторами организма и находятся в постоянной зависимости от внешних факторов. Для адекватной оценки функционального состояния биологического объекта все факторы, определяющиеся воздействием средств измерения на объект исследования необходимо полностью устранить или свести к минимуму. При применении методов и средств активного контактного измерения ЭИ может произойти стимулирующее воздействие электрического тока на объект исследования, что вызовет изменение его функционального состояния. Стимулирующее воздействие осуществляется при достаточно мощном и длительном действии электрического тока на нервные или мышечные клетки и, изменяя функциональное состояние объекта исследования, увеличивает погрешность измерения и оценки состояния. Законы электрического раздражения нервной ткани хорошо известны и достаточно полно изучены в настоящее время [9]. Знание и использование этих законов позволяет разработать алгоритм формирования стимулирующего сигнала, осуществляющего адекватное раздражение нервной ткани и реализовать его в электростимуляторах различного назначения. Однако вопросы, связанные с использованием электрического тока с диагностическими целями при невозбуждающем воздействии не нашли достаточного освещения в известной литературе. Поэтому, учитывая законы электрического раздражения нервной ткани для каждого явления, происходящего в клетке, необходимо разработать критерии невозбудимости и соответствующие им граничные параметры электрического сигнала.

Электрическое раздражение нервной (и мышечной) клетки – это такое действие электрического тока на них, которое вызывает ответ в форме потенциала действия (ПД). ПД – это электрический компонент возбуждения нервных и большинства мышечных клеток (волокон). Он появляется как ответ на достаточное по силе раздражение. Классическое исследование параметров и механизмов ПД проделано в работах Ходжкина и Хаксли (рисунок 2.2.3.) [22].

Рисунок 2.2.3. Изменение мембранного потенциала при различной силе и полярности возбуждающего тока

Пороговая сила деполяризущего тока (но не КУД) в известной море зависит от длительности раздражающего толчка тока. Эта зависимость выражается кривой силы –длительности порогового раздражения (рисунок 2.2.4.). На этой кривое видно, что толчки длительнее так называемого полезного времени имеют одинаковые пороговые силы, равные реобазе вне зависимости от их длительности. А более короткие толчки имеют тем более высокий порог, чем они короче – закон гиперболы [22].

а)	б)

Рисунок 2.2.4. Кривые силы-длительности передового раздражения

(а) кривая зависимости пороговой величины стимула (I) от его длительности (t) и ее параметры; (б) кривая силы-длительности рассчитанная для мембраны одиночного перехвата Ранвье (расчеты кривой проведены Р.И. Грилихес, А.М. Русановьм, Б.И. Ходоровьм).

Толчки тока длительнее полезного времени, но по амплитуде меньше реобазы, также не вызовут генерации ПД, т.к. величины тока будет не достаточно для достижения мембранным потенциалом КУД, а количество электричества будет меньше порогового. Поэтому в качестве критерия невозбудимости можно принять недостижение плотности тока в области нервных тканей порогового значения величины реобазы Jр = 0,343 мА/см2 [17].

3. Обзор методов измерения электрических характеристик точек акупунктуры

Первый из них - метод "ryodoraku". В 1956 г. японский ученый Y. Nakatani (Amer. J. Acupunc., p. 52, 1956) описал метод инструментальной диагностики меридианов, названный им методом "риодораку" (от яп.: "rуо" -хорошо, "do" - (электро) проводимость, "doku" - линия). По его данным, на коже человека обнаруживаются линии повышенной электрической проводимости, соответствующие ходу меридианов (каналов тела). Таких линий риодораку, как и меридианов, 14:

-6 на руках (Hand-риодораку): Н-риодорку легких, Н2-"управителя сердца", Н3-сердца, Н4-тонкой кишки, Н5-"трех обогревателей", Н6-толстой кишки;

-6 на ногах (Foot-риодораку): Р-риодораку селезенки - pancreas, Р2-печени, Р3-почек, Р4-мочевого пузыря, Р5-желчного пузыря, F -желудка;

-2 срединных (передний и задний), представляющие собой соединительный путь соответствующих реактивных электропроницаемых точек (REPP).

Таким образом, следует признать, что меридианы тела в своей физической основе имеют феномен риодораку, т.е. повышенную электропроводность, выражающую и определяющую функциональное состояние корреспондируемых структур. Y. Nakatani именует их "функциональными путями энергезирующего возбуждения".

Рисунок 3.1. Диагностические точки Накатани.

Для определения уровня (степени или величины) каждого риодораку достаточно измерить электропроводность так называемых репрезентативных точек (RMP). Это дистальная группа, состоящая в основном из "точек-пособников" (рисунок 3.1).

Для измерения величины электрического тока в репрезентативных точках используются специальные приборы - нейроизмерители системы. При этом необходима следующая последовательность манипуляций:

-подготовка поискового электрода: в его эбонитовую чашечку закладывается кусочек хлопчатобумажной тряпочки (например, бинта), смоченный в растворе поваренной соли (рисунок 3.2);

Рисунок 3.2. Датчики теста Риодораку (активный и пассивный)

-поисковый (отрицательный) и индифферентный (положительный) электроды приводятся в плотный контакт;

-включается ручка регулятора электрического тока и поворотом ее по часовой стрелке доводят стрелку измерительного прибора до красного деления шкалы (ток 200 мкА) при напряжении на индикаторе 12 В;

-перенося измерительный электрод к поисковым точкам, следует следить за тем, чтобы он касался поверхности тела под прямым углом к измеряемой точкам;

-контакт электрода с кожей должен быть плотным, но без излишнего давления;

-длительность измерения в каждой точке не более 2-3 с;

Результаты измерений следует заносить в специальную карту риодораку (рисунок 3.3) или таблицу, составленную Y. Nakatani с учетом среднего значения электропроводимости риодораку у здоровых людей в состоянии психического и физического покоя

-результаты измерений каждой точки вносятся в соответствующие графы таблицы цветным карандашом в виде короткой (1,4 см) горизонтальной черточки;

-после этого результаты всех измерений суммируются, сумма делится на 24 и получается некая средняя величина;

Рисунок 3.3. Карта Риодораку

-среднюю величину откладывают в двух крайних графах таблицы и соединяют их горизонтальной линией, после чего проводят еще две параллельные линии на 0,7 см выше и ниже средней линии и получают полосу шириной 1,4 см – так называемый физиологический коридор;

-найденные и отмеченные в таблице значения каких-либо точек выше или ниже этого коридора расцениваются как "патологические риодораку" указывающие на избыточное или недостаточное энергезирование соответствующих риодораку (меридианов, или каналов тела), требующие коррекции соответствующим способом.

Диагностика по риодораку дает устойчивые и статистически надежные результаты. При значительном отклонении показателей за пределы коридора нормы (Нуо-do, M, 1975) и, в частности, при отклонении, превышающем ширину коридора (Годейко 1982), определенный показатель достоверно отражает патологию соответствующего органа или системы больного. Полученные результаты свидетельствуют, что по данным изменения динамики электропроводимости комплекса репрезентативных точек можно выявлять патологию внутренних органов (А.С. Логинов, Г.И. Дейко, Н.Ю. Лорие, 1984), вегетативной нервной системы (А.И. Нечуткий с соавт., 1981, 1984), а также проводить экспресс-диагностику умственной и физической работоспособности (А.А. Малин с соавт., 1981; Ю.Т. Рождественский, 1984; И.А. Чайченкео, 1984; С.А. Бобров, А.Н. Кольцов, В.В. Немиров, 1985) и судить об адаптационно-приспособительной реакции организма к условиям гипоксии (Г.О. Тальфельт, А.А. Малин, Н.И. Левинский, 1984) и т.д.

Однако есть лица, которые настороженно и даже отрицательно относятся к возможностям рассматриваемого диагностического метода (А.Т. Качан с соавт., 1979; П.И. Оболенский с соавт., 1984; П.Я. Гапонюк, 1984; В.Н. Цибуляк с соавт., 1985 и др.). Например, В.А. Ионичевский (1986) на основании своих исследований рекомендуемые для риодораку точки не считает репрезентативными.

Основные недостатки метода риодораку - большие значения тока и напряжения, являющиеся  небезопасными при необходимости длительных ежедневных наблюдений за одним и тем же обследуемым,  а также довольно сложная методика самого измерения, необходимость использования физиологического раствора в качестве электродного контактного вещества и т.п.

Дальнейшим развитием метода Накатани является метод А.И. Нечушкина и А.М. Гайдамакиной. Они предложили сочетать измерение температуры БАТ (первым измерять температуру в ТА предложил японский учёный К. Акабане) с одновременным измерением проводимости, одновременно понизив значения тока и напряжения соответственно до 20 мкА и 3В. Очень удачная и полная методика исследований, единственным недостатком является некая громоздкость и длительность наблюдений и обработки, неудобная при проведении эксперимента одновременно с большим количеством обследуемых. (В дальнейшем этот метод был усовершенствован О.П. Кузьменко.).

Другой метод - метод румынских авторов, работавших под руководством J. Bratu (1954). Для определения функционального состояния каналов они рекомендуют измерять электросопротивление кожи в области "точек тревоги" (в Мо-пунктах) 12 пар меридианов. При этом достаточная информация сочетается с сокращением числа точек измерения до 24. Для последующего лечебного воздействия избирается меридиан, Мо-пункт которого показал наименьшее электрическое сопротивление, т.е. наибольшую электропроводность. На этом меридиане подбираются 2-4 акупунктурные точки, по своим свойствам наиболее близкие к симптомам больного. Этим достигается наибольшая индивидуализация лечения каждого больного.

Форма требующегося воздействия ("Бу" или "Се") определяется соотношением ЭКС в Мо-пункте избранного меридиана и его Ю-точке. Меридиан, имеющий электрическое сопротивление Mo-пункта меньше Ю-точки, нуждается в возбуждении (тонизировании); меридиан, имеющий электрическое сопротивление Mo-пункта больше Ю-точки, нуждается в торможении (седации).

При наличии у больного болевых ощущений румынские авторы рекомендуют к базовому лечению добавить воздействие на 2-4 местных точки, при прессации наиболее болезненные.

Метод румынских авторов несколько упрощает методику измерения, что делает его более удобным в использовании по сравнению с методом риодораку.

Третий метод - метод ЦИТО. Заведующий отделом биоэнергетики Центрального института травматологии и ортопедии (ЦИТО) А.И. Нечушкин с соавт. (1974) предложили еще более простой метод ориентировки в особенностях состояния меридианов. Они нашли, что для этого достаточно измерить ЭСК в одних только "точках-пособниках", т.е. Ю (Юань)-точках каждого меридиана. Для этого применяется особый комбинированный электрод, состоящий из мерного электрода площадью, примерно соответствующей площади точки, и электрода сравнения - кольцевого, располагающегося вокруг мерного электрода на расстоянии 1,5 мм. На измерительном приборе предварительно устанавливается постоянный предельный ток 100 мкА. Электрод поочередно перемещается на каждую Ю-точку всех правых и левых меридианов (действовать на каждую точку в течение 10 с). Производимые измерения заносятся в протокол и затем анализируются. Каналы точек с наибольшим отклонением ЭСК подлежат той или иной форме коррекции.

Наконец, в последнее время все шире распространяется метод электродиагностики немецкого врача Фолля (R. Voll). В своем 4-томном руководстве "Elektropunktur. Topografische Zage der Messpunkte Elektroakupunktur" (1976-1980) он описывает методику и аппарат, значительно отличающийся от предшествующих приборов. Он позволяет проводить пунктурную электродиагностику и терапию и, кроме того, тестировать лекарственные препараты (преимущественно гомеопатической направленности), показанные исследуемому больному. При этом автор вводит новые названия меридианов и новые меридианы, локализуя их в дистальных отделах конечностей с проекцией на костные структуры. Вся меридиональная структура по R. Voll выразительно представлена в "Карманном атласе измерительных точек, используемых в методе Р. Фолля", составленном И.С. Роликом и С.Е. Фирсовым.

Автор применяет особый прибор "диатераку-пунктер" с четырьмя электродами, используемыми для разных целей. В нашей клинике Т.М. Углановой с соавторами этот прибор несколько модернизирован, что расширяет его возможности. R. Voll проводит исследования постоянным слабым током (до 1,5 мкА), напряжением до 1,5-2 В, при этом время воздействия составляет 4..7 сек. Автор обращает внимание на то, чтобы степень давления электродом на кожу соответствовала глубине залегания искомой точки (от 2 до 3 мм).

Диагностика по Р. Фоллю состоит в определении электропроводимости отдельных участков меридиана и исследовании динамики установления тока в БАТ. Весь диапазон измерений принимается за 100%. Измерения проводят прибором с линейной шкалой, содержащей 100 делений.

Отличительным достоинством метода Р. Фолля является  возможность непосредственного наблюдения процесса установления тока в зависимости от времени воздействия. Из-за достаточно слабого раздражающего постоянного тока,  реакция БАТ является не мгновенным откликом, а неким процессом, имеющим характерную форму и продолжительность во времени. Для нормально функционирующей точки характеристическая кривая имеет вид резкого линейного возрастания с последующим выходом на "плато". Время выхода на плато составляет  1..5 сек. Острое воспаление соответствующего органа характеризуется наличием пика, хронические воспаления и рубцовые изменения тканей, - плавным переходом кривой через максимум и дальнейшим падением значений.

Диагностическими признаками являются величина отклонения стрелки от нуля Iмакс   величина «падения стрелки» в сторону нулевого значения ∆I и скорость движения стрелки ∆I/∆t, где ∆t — время наблюдения, за которое величина тока изменяется от своего максимального до минимального значения после кратковременной стабилизации. Величина ∆I/∆t отражает интенсивность патологического процесса.

Одной из разновидностей метода Р.Фолля является метод BFD Х. Пфлаума – проведение нагрузочного варианта биофункциональной диагностики БАТ, который дает более полное представление о нарушении регуляторных функций в организме человека. Метод основан на сравнении фонового (первого) значения электропроводности БАТ и второго измерения, выполненного после дозированного раздражения. Для характеристики восстановительных процессов используется третье измерение в БАТ после 30 минутного отдыха. При этом стандартное (дозированное) раздражение осуществляется путем воздействия на дистальную точку (в области угла ногтевого ложа) лимфатического меридиана импульсным током частотой 10 Гц подпороговой интенсивности в течение 10 сек или путем воздействия на пассивный электрод, находящийся в руке у пациента, импульсным током аналогичной частоты и интенсивности в течение 1 минуты.

Метод Козлова – Макарова. Позволяет одновременно измерять температуру, потенциал и сопротивление БАТ. Метод очень информативен, но очень громоздок, так как при работе с большой группой обследуемых получается излишнее количество информации, даже для современных персональных компьютеров (ПК).

Метод В.Г. Никифорова. Основан на свойстве БАТ по-разному проводить ток различной полярности. Оценивает степень асимметрии проводимости тока и время восстановления симметрии при электровоздействии. Поскольку разные физические эксперименты делают разные выводы о том, что можно считать нормой разнополюсной проводимости БАТ, сложно сказать что-то определенное об этом используемом в терапевтической практике методе.

Японский исследователь Мотояма разработал принципиально новый способ измерения и методику расчета электрофизических показателей ТА и реализовал его в приборе AM1 и в виде компьютерной мониторной системы на базе AM1 и в виде компьютерной мониторной системы на базе компьютера S500N. В этих приборах уже ограничено время воздействия на биообъект измерительного тока до 0.1с. но значительная величина применяемого тока, которая может достигать 2 мА, а плотность тока до 2000 мкА/см2, а также большие значения энергетических показателей опять ограничивают применение этого метода только для однократного измерения.

Недостатком всех вышеперечисленных методов является использование довольно больших значений токов и напряжений, которые могут оказывать стимулирующее воздействие. Это сказывается на объективности полученных данных и является вредным для самого пациента. Поэтому требуется разработать такую методику измерений, которая, впитав в себя всё лучшее из уже существующих, позволила бы с достаточной степенью уверенности гарантировать интактность биообъекта, т.е. отсутствие стимулирующего воздействия на рефлексогенные зоны.

4. Разработка математической модели для вычисления параметров электрической схемы замещения кожи

В данной курсовой работе была рассмотрена электрическая схема замещения кожи человека, представляющая собой параллельно соединенные нелинейную проводимость и линейную емкость.

Получим математическую модель для расчета параметров рассматриваемой схемы.

Зададим ток в виде

I=i=0N+1aiUi = a0+a1U1+a2U2+a3U3+a4U4+...

Аппроксимируя, получим следующее выражения для проводимости:

g= a1+a2U1+a3U2+a4U3 = g0+i=1Ngi⋅Ui

где g0 – постоянная составляющая проводимости, gi – нелинейная составляющая проводимости.

Ток генератора разделяется на ток, протекающий через резистор и линейный конденсатор:

I=Ig+Ic

Ig=g⋅U

Ic=d(CU)dt=CdUdt                                                                                                            I=g⋅U+CdUdt

Запишем закон Кирхгофа для узла в любой момент времени:

I=g0+i=1Ngi⋅Ui⋅U+C⋅dUdt

Нахождение линейной аппроксимации дискретно заданной функции несколькими ленейно-независимыми функциями методом наименьших квадратов.

Пусть существует набор из n точек (Ii , ti ), и пусть требуется найти такую функцию

P(t) =  ki qi(t)                                                       (1)

где ki - некие коэффициенты, qi(t) - известные линейно-независимые функции, которые наиболее близко соответствует заданному набору точек (Ii , ti ), т.е.

( Ii - P(ti) )2     min.                                                (2)

Из теории функции нескольких переменных известно, что в таком случае для любого kk:

[Ii - kj qj(ti)]2    =  0                                                       (3)

kk

[Ii - kj qj(ti)]2   =   [(Ii )2 - 2 Iikj qj(ti) + (kj qj(ti) )2 ]  =

kk                                                    kk

(Ii )2  -  2 Ii[kk qk(ti) +kj qj(ti)]  +  [ kk qk(ti) +kj qj(ti)]2     =

kk                                           kk                                                                        kk

- 2Iikk qk(ti) - 2Iikj qj(ti)  +  [ kk qk(ti)]2 +2[ kk qk(ti)kjqj(ti)]  =

kk                       kk                        kk                            kk

=  - 2Iiqk(ti)  +  2kk qk(ti) +2qk(ti)kj qj(ti)  =  0

таким образом, уравнению (3) эквивалентно

kk qk(ti) +qk(ti)kj qj(ti)  =  Iiqk(ti)                                    (4)

записав  уравнение (4) для всех kk, k=1..m, получим систему линейных уравнений

k1q1(ti)q1(ti) + k2q2(ti) q1(ti) + ... + kmqm(ti)q1(ti)        =   Ii q1(ti)

k1q1(ti)q2(ti) + k2q2(ti) q2(ti) + ... + kmqm(ti)q2(ti)     =   Ii q2(ti)                 (5)

......                               .....                           .....                           .....

k1q1(ti)qm(ti) + k2q2(ti) qm(ti) + ... + kmqm(ti) qm(ti)      =   Ii qm(ti)

Решением системы (5) будут искомые значения коэффициентов k, при которых соблюдается равенство (2).

Для данной математической модели  n - количество замеров в периоде синусоиды тока

k1 = g0,

k2 = g1,

k3 = g2,

k4 = g3,

k5 = С

Условимся, что все элементы являются линейными. Воспользуемся данным допущением для решения прямой задачи, то есть определения зависимости падения напряжения на участке схемы при известных значениях тока в цепи и номиналов элементов.

Прямая задача и её решение.

----

I

I

I  - параметры зондирующего сигнала тока

I

I

----

- количество отсчетов зондирующего сигнала тока

Моделируем сигнал по известным значениям номиналов ёмкости и сопротивлений.

Резистор R:

Емкость:

Амплитуда тока:

- мнимая единица

- время дискретизации

Токовый сигнал во временной области:

- непрерывное представление сигнала зондирующего тока

- дискретное представление сигнала зондирующего тока

Решение обратной задачи в дискретной области позволяет определить значения номиналов элементов эквивалентной электрической схемы замещения на основании данных о воздействии (сигнал тока) и отклике (напряжение) системы, что и является основной задачей данной курсовой работы.

Дискретизируем сигналы.

Число отсчетов -

Для решения обратной задачи воспользуемся аппроксимацией данных по методу наименьших квадратов.

Ищем производную напряжения:

5. Теоретические исследования влияния помех на точность вычисления параметров электрической схемы замещения кожи человека

При оценке восстановления коэффициентов рассматриваемой математической модели были использованы требования к необходимой точности: g0 и С должны определяться с относительной погрешностью не более 1%, а остальные коэффициенты (g1, g2, g3) – не более 30%.

1. Рассмотрим влияние постоянной аддитивной составляющей, значение которой меняется от 0.001% до 10% от амплитуды напряжения (отклика).

Рисунок 5.1.

Таким образом, относительная погрешность определения коэффициента С при рассмотренных значения аддитивной помехи не превышает 0.003%, то есть он устойчив к постоянной аддитивной помехе, не превышающей 10% от амплитуды регистрируемого сигнала (рисунок 5.1.).

Рисунок 5.2.

Таким образом, относительная погрешность определения коэффициента g0 при рассмотренных значения аддитивной помехи не превышает 16%, а составляет менее 1% при амплитуде помехи не более 3% от амплитуды полезного сигнала, то есть он устойчив к постоянной аддитивной помехе, не превышающей 3% от амплитуды регистрируемого напряжения (рисунок 5.2.).

Рисунок 5.3.

Таким образом, относительная погрешность определения коэффициента g1 при рассмотренных значения аддитивной помехи превышает 100%, то есть второй элемент разложения нелинейной проводимости устойчив (относительная погрешность восстановления менее 30%) к постоянной аддитивной помехе, не превышающей 2% от амплитуды регистрируемого сигнала (рисунок 5.3.).

Рисунок 5.4.

Таким образом, относительная погрешность определения коэффициента g2 при рассмотренных значения аддитивной помехи не превышает 5%, то есть третий элемент разложения нелинейной проводимости устойчив к постоянной аддитивной помехе, не превышающей 10% от амплитуды регистрируемого сигнала (рисунок 5.4.).

Рисунок 5.5.

Таким образом, относительная погрешность определения коэффициента g3 при рассмотренных значения аддитивной помехи не превышает 50%, то есть четвертый элемент разложения нелинейной проводимости устойчив (относительная погрешность восстановления менее 30%) к постоянной аддитивной помехе, не превышающей 5% от амплитуды регистрируемого сигнала (рисунок 5.5.).

Далее приведен график, отражающий количество коэффициентов, достаточно достоверно определенных, в зависимости от величины постоянной аддитивной помехи (рисунок 5.6.).

Рисунок 5.6.

Для порога допустимых значений относительной погрешности определения коэффициентов g0 и С не 1%, а 2% получим следующий график (рисунок 5.6.1):

Для порога допустимых значений относительной погрешности определения коэффициентов g0 и С 5% получим следующий график (рисунок 5.6.2):

2. Рассмотрим влияние помехи на частоте 50 Гц, амплитуда которой меняется от 0.001% до 10% от амплитуды напряжения (отклика).

На рисунке 5.7. представлен график зависимости относительной погрешности определения коэффициентов модели от амплитуды 50-герцовой помехи. На рисунке 5.7.1. показана часть графика рисунка 5.7.

Видно, что коэффициенты верно определяются при амплитуде помехи не более 0.4% от амплитуды полезного сигнала.

Приняв порог допустимых значений относительной погрешности определения коэффициентов g0 и С не 1%, а 2% - получим амплитуду помехи не более 0.8% амплитуды регистрируемого напряжения, а приняв порог в 5% - не более 2%.

Рисунок 5.7.

Рисунок 5.7.1.

3. Рассмотрим влияние линейно-изменяющейся помехи, амплитуда которой меняется от 0.001% до 10% от амплитуды напряжения (отклика).

Как видно из рисунка 5.8. при максимальном значении линейно изменяющейся помехи, не превышающем 5% от амплитуды сигнала, все коэффициенты восстанавливаются точно. При увеличении значения помехи – восстановимы 3 коэффициента из 5.

Рисунок 5.8.

Выводы:

- Исследования показали, что значение постоянной аддитивной составляющей не должно превышать 2% от амплитуды отклика, амплитуда помехи на частоте 50 Гц должна быть менее 2% от амплитуды отклика, а максимальное значение линейно изменяющейся помехи не должно быть больше 5% от амплитуды регистрируемого напряжения.

- Наиболее устойчивыми к восстановлению оказались коэффициенты g0, g2 и С. При всех рассмотренных значениях помехи относительная погрешность восстановления коэффициентов g2 и С нигде не превысила 5%, а g0 - 16%.

6. Разработка схемы БТС

При синтезе биотехнической системы для измерения электрических характеристик точек акупунктуры необходимо выполнить три основных принципа синтеза: принцип целеполагания, адекватности и идентификации:

1. Принцип целеполагания.

Синтез БТС начинается с формирования целей и задач, решаемых системой. Под целевой функцией для рассматриваемой БТС будем понимать современные медицинские требования, сформулированные далее.

2. Принцип идентификации.

Этот принцип требует единства информационных и управляющих сигналов, с помощью которых производится вещественный, энергетический или информационный метаболизм внутри БТС. При этом необходимо наличие дискретной обратной связи через врача-оператора.

3. Принцип адекватности.

Для БТС диагностического типа требуется выполнение условия минимума потока энтропии в БО со стороны технического звена. Фактически это означает, что техническая система должна вносить минимально возможные искажения в значения оцениваемых параметров биообъекта, т.е. минимально возможные систематические и случайные ошибки.

Адекватность воздействия предполагает взаимное согласование параметров и характеристик технических и биологических элементов. Единство информационной среды означает однородность информационных потоков, циркулирующих в системе [13].

Параметры взаимодействующих с объектом полей не должны превышать физиологический диапазон (адаптацию биообъекта). Если параметры взаимодействующих полей превысят предел адаптации, то возможен переход биообъекта в патологическое состояние. Если же параметры биообъекта превысят адаптацию технических элементов, то БТС не способна правильно понять и выбрать тактику. Т.е. адаптация должна быть двухконтурная.

Следует оговорить, что в данной работе речь идет не о терапевтической системе, а о диагностической. Поэтому в данном случае следует говорить о том, что воздействие на биологические ткани не должно нарушать биологическую интактность объекта измерений, т.е. не должно оказывать стимулирующий эффект на кожные структуры, приводящие к изменению состояния объекта и к ошибочным оценкам функционального состояния. Это означает, что в нашем случае из самой постановки задачи вытекает выполнение условия биоадекватности и, следовательно, отсутствие вредного действия на биообъект.

### Определение назначения БТС и ее класса

Биологическая техника

Медицинская техника

Биотехноэкология

Биотехнология

Терапия

Хирургия

Протезы

Диагностика

Химическая

Физическая

Оптическая

Акустическая

Электрическая

Рентген

Радиоизотопная

ЭКГ

ЭЭГ

КГР

Классы техники

БТС, разрабатываемая в данной работе, служит для измерения электрических характеристик точек акупунктуры. Схема, определяющая местоположение данной методики в иерархическом древе классов техники [12]:

Таким образом, наша система: физическая диагностическая система, реализующая контактный метод  исследования  ЭКС кожи человека. Система позволяет на основе физических принципов измерений электрических параметров кожи зарегистрировать аналоговый сигнал, передать его на блок обработки и вычисления, где производится преобразование сигнала, вычисление требуемых параметров и передача полученных данных на ПК с последующей визуализацией сигнала и последующей обработкой данных, позволяющей оценивать функциональное состояние пациента.

### Требования, предъявляемые к БТС

На основе структуры строения биообъекта, его электрических свойств и стало возможным сформировать критерии выбора параметров тестирующего импульса:

- Плотность измерительного тока не менее 7 мкА/см2 и не более 35 мкА/см2.

- Длительность измерительного импульса тока не более 400 мс.

- Крутизна нарастания измерительного импульса тока не более 600 мкА/с.

- Производная измерительного импульса не должна иметь разрывов.

- Спектр импульса не должен пересекаться с возможным спектром помехи.

Точность задания импульса тока составляет ±1% от значения параметра импульса, следовательно, соблюдается биологическая адекватность и обеспечивается повторяемость результатов.

Погрешность расчета параметров (резистивной и емкостной составляющих импеданса) определяется точностными свойствами измерительного преобразователя (точностью оцифровки результатов) и равна 1% от диапазона значений параметра. Для резистивной составляющей диапазон значений при зондирующем токе 125 нА составляет 100кОм10ГОм, а при токе 12нА – 100кОм20ГОм.

### Структурная схема БТС

Схема БТС отражает взаимодействие всех составляющих систему частей.

В данной БТС воздействие осуществляется в виде тест сигнала, являющегося одновременно активирующим воздействием на биоткани и зондирующим сигналом, формирующим вектор диагностических параметров. Адекватность воздействия предполагает взаимное согласование параметров и характеристик технических и биологических элементов. Полнота и достаточность полученных признаков служит основой для формирования управляющих сигналов в БТС для изменения параметров тест-сигнала или объема функциональной пробы.

Для создания БТС необходимо выбрать связи, посредством которых будут соединены компоненты БТС. Существует несколько видов связей:

- энергетические;

- информационные;

- вещественные;

- смешанные.

В данной БТС процессор блока измерения и воздействующий блок формируют электрический аналоговый сигнал, подаваемый на БО. Измерительный преобразователь регистрирует и преобразовывает сигнал с БО (энергетическая связь), а затем передает уже цифровой электрический сигнал в процессор блока измерения для обработки и вычисления требуемых параметров (информационная связь). Для представления результатов в удобном для врача-оператора виде из процессора блока измерения цифровой сигнал поступает в блок визуализации информации (информационная связь). Врач-оператор в соответствии с информацией, поступающей с устройства отображения информации, осуществляет выбор параметров воздействия (информационная связь) и производит манипуляции с воздействующим блоком: сила прижатия электрода, изменение позиции электрода (смешанная связь).

Структурная схема БТС представлена на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1. Структурная схема БТС.

Анализ биотехнической системы показал, что методика измерений и параметры тестирующего воздействия могут оказывать воздействие на психо-эмоциональное состояние человека. При измерении ЭКС возникает ряд проблем, обусловленных, во-первых, особенностями реакций биологического объекта на воздействие измерительного сигнала, во-вторых, большим динамическим диапазоном значений измеряемых сопротивлений, в-третьих, наличием высокоамплитудных сетевых наводок.

7. Разработка структурной схемы блока измерения

Для реализации биотехнической системы для измерения электрических характеристик точек акупунктуры была разработана структурная схема блока измерения (рисунок 7.1.).

Конструктивно прибор состоит из пластмассового корпуса и блока электродов, снабженным датчиком начала измерения.

Измерительный блок включает в себя:

- основную плату сбора, обработки и передачи данных (цифровая часть);

- блок питания, преобразующий переменный ток 220 В промышленной частоты в постоянное напряжение 9 В;

- аналоговую часть, состоящую из электродной системы, 24-разрядного АЦП, 16-ти разрядного ЦАП и измерительного источника тока для системы импедансометрии в рефлексогенных зонах;

- оптоэлектронную развязку, обеспечивающую II класс электробезопастности;

- конвертор UART-USB.

Генератор зондирующего импульса представляет собой прямой цифровой синтезатор частоты, преобразователь напряжение–ток. ГЗИ создает импульс путем последовательного вывода отсчетов,  записанных в память МК. Это позволяет при необходимости производить изменения в широких пределах амплитуды, формы и длительности импульса, так как эти изменения производятся программным путем.  Преобразователь напряжение–ток преобразует созданный ГЗИ в ток. Блок электродов представляет собой активный и пассивный электроды, а также датчик силы прижатия.

Чтобы система производила измерение электрических параметров именно в точках акупунктуры, необходимо, чтобы один электрод был активным, а другой – индифферентным. Такое разделение означает следующее. Активный электрод имеет малую площадь и при измерении устанавливается на точку акупунктуры, следовательно, весь ток, протекающий через него, проходит и через точку. Из  анатомического строения кожи можно заключить, что наилучшей проводимостью обладают глубокие рыхлые её слои, содержащие большое количество межклеточной жидкости, поэтому весь ток от одного электрода к другому течёт через них. Они обладают малым удельным сопротивлением, поэтому их вкладом в измеряемый адмитанс можно пренебречь. Индифферентный электрод имеет большую площадь, что обеспечивает низкую плотность входных токов под ним, и, следовательно, малое падение напряжения на сопротивлении слоёв кожи под этим электродом. В конечном итоге можно считать, что всё падение напряжения, вызываемое зондирующим током на биообъекте, приходится на область точки акупунктуры.

Активный электрод имеет диаметр 3 мм. Пассивный электрод снабжен устройством фиксации на руке.

В качестве АЦП используется 14-разрядная микросхема ADS1252 фирмы Burn Brown. Используются два канала: один канал - для преобразования измеренного напряжения, другой - для тока. Связь с МК на данный момент осуществляется по изолированному интерфейсу USB, для чего в схеме применен конвертор UART-USB.

Данный блок позволяет измерять нелинейный импеданс в рефлексогенных зонах по двух электродной системе, а также передавать 24-х разрядные данные тока и напряжения с двух каналов АЦП с частотой дискретизации до 40 кГц.

Персональный

компьютер

МК LPC2214

Контроллер шины USB

ЦАП

16 бит

1канал

АЦП

24 бит

2 канала

источник тока

Датчик силы нажатия

Электроды

Блок питания

Основной блок

Сигнал срабатывания датчика силы нажатия

16-битная ШД

Обмен по SPI

+3.3 В, +1.8 В для цифровой части

+5 В для цифровой части

±5 В для аналоговой части

Питающее напряжение 220В 50Гц

Индикатор

Рисунок 7.1. Структурная схема прибора

8. Разработка принципиальной схемы блока измерения

На основе структурной схемы прибора была разработана принципиальная схема прибора (см. Приложение).

Условно ее можно разделить на цифровую часть, аналоговую часть, блок электродов с источником тока и блок питания.

##### Цифровая часть

Для управления всеми процессами в схеме был применен 32 битный микроконтроллер LPC2214 фирмы Philips со следующими особенностями, на основании которых производился выбор:

- 32-разрядный микроконтроллер ARM7TDMI-S в корпусе LQFP144;

- 16 кбайт встроенного статического ОЗУ и 256 кбайт встроенной флэш-памяти программ. 128-разряд. интерфейс/ускоритель позволяет работать на частоте 60 МГц;

- Несколько последовательных интерфейсов: два УАПП (16C550), высокоскоростной I2C (400 кбит/с) и два SPI;

- Векторизованный контроллер прерываний с конфигурируемыми приоритетами и адресами векторов;

- Максимальная частота 60 МГц генерируется встроенной программируемой схемой умножения частоты с ФАПЧ;

- Встроенный генератор с рабочим диапазоном 1…30МГц;

- Два режима снижения потребляемой мощности: холостой ход и выключение;

- Двойное напряжение питание:

- Рабочее напряжение ЦПУ 1.65…1.95В (1.8В±0.15В).

- Диапазон напряжения питания ввода-вывода 3.0…3.6В (3.3±10%)

Для физического осуществления обмена данными в состав основной платы добавлен контроллер шины USB FT232BM фирмы FTDI (скорость передачи данных  до 2000 Кбит/с).  Для обеспечения требований медицинского ГОСТа по электробезопасности связь между контроллером шины USB и управляющим микроконтроллером осуществляется через высокоскоростные оптопары.

Генератор тока включает в себя цифровой синтезатор частоты, реализованный на микроконтроллере и 16-ти разрядном ЦАП AD5542. Для измерения реакции на тестовое воздействие применен двухканальный 24-х разрядный АЦП ADS1252. Существует возможность подключения дополнительных аналоговых усилителей для расширения измерительных возможностей.

Обмен данными с АЦП осуществляется по высокоскоростному четырехпроводному  интерфейсу SPI.

#### Аналоговая часть

Аналоговая часть состоит из генератора тестирующего импульса и измерителя, который преобразует в цифровую форму для последующей передачи на ПК тестирующий импульс и напряжение с выхода источника тока.

Генератор тестирующего импульса состоит из 16-ти разрядного ЦАП AD5542, подключенного к микроконтроллеру, операционного усилителя - микросхема AD8626, подключенного к выходам микросхемы ЦАП.

При выводе тестирующего импульса на выход Va микроконтроллер выводит постоянное напряжение, а на выход Vb поочередно выводятся отсчеты тестирующего импульса, предварительно записанные в  память микроконтроллера.

С входа дифференциального усилителя сигнал подается на источник тока и на один из каналов АЦП.

Источник тока состоит из 2-х операционных усилителей и набора резисторов.

Список использованной литературы

- Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. М.: Издательский дом ОНИКС: Альянс-В, 1999г. – 432с.,цв. ил.

- Березовский В.А. Биофизические свойства тканей человека. Справочник, Киев,1990.

- Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Изд-во МГТУ, 1999, - 798с.

- Лощилов В.И., Щукин С.И. Принципы анализа и синтеза биотехнических систем// учебное пособие.- М.,1987.- 32 с.

- Ахутин В.М. Биотехнические системы// учебное пособие. - Л.: ЛГУ, 1973. - с.220.

- Цыпин Б.В., Методы измерения электрического импеданса.

- Агамалов Ю.Р., Измеритель-анализатор параметров комплексных сопротивлений на основе ЭВМ /Ю.Р. Агамалов, Д.А. Бобышев, В.Ю. Кнеллер// Измерительная техника – 1996, №6.

- Быстров Ю.Г. Метрологические аспекты измерения электрокожного сопротивления// медико-биологические и технические аспекты рефлексодиагностики и рефлексотерапии. – Калинин: КГУ, 1987. – С.61 – 69.

- Злоказов В.П. Разработка БТС оценки функционального состояния человека-оператора по электрофизиологическим параметрам // Дисс. на соискание степени к. т. н., М., 1988. – 312 с.

- Спиридонов И.Н. Методы традиционной функциональной диагностики// учебное пособие.- М.,1993.- 48 с.

- Иванов В.И. Традиционная медицина: Опыт отечественной и восточной народной медицины в современной лечебной практике.- М.: Воениздат, 1991.- 430 с.

- Самосюк И.З., Лысенюк В.П. Современные методы акупунктурной диагностики (учебно-методическое пособие).- Киев: МЗО УССР, Киевский ГИУВ МЗ УССР, Каф. невропатологии и рефлексотерапии, 1991.- 66с.

- Быстров Ю.Г. Разработка способа и устройства для измерения электрокожного сопротивления // Дисс. на соискание степени к. т. н., 1989. – 176 с.