1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Прибор электропунктурной рефлексодиагностики "Р!" { далее прибор ! предназначен для автоматизированного измерения электрокожного сопротивления ! ЭКС } точек акупунктуры ( ТА ).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Прибор обеспечивает измерение и цифровую индикацию электрокожного сопротивления точек акупунктуры в диапазоне от 100 до 5500 КОм.

2.2. Погрешность измерения электрокожного сопротивления точек акупунктуры не более +- 5%.

2.3. Индикация величины электрокожного сопротивления точек акупунктуры осуществляется в цифровом виде на жидкокристаллическом индикаторе прибора в размерности сопротивления (Мом).

2.4. Прибор производит измерение электрокожного сопротивления при плотности тока через точку акупунктуры в диапазоне от 7 до 30 мкА/см2.

Время воздействия измерительного тока не более 250 мс, с блокировкой времени перед повторным измерением до 3 с.

Указанные режимы позволяют при высокой точности измерения электрокожного сопротивления сохранить биологическую интактность точек акупунктуры.

Время аналого-цифрового преобразования не более 60 мс.

2.5. Источником питания прибора является аккумуляторная батарея 7Д-0.115-У1.1,

2.6. Рабочий диапазон температуры окружающей среды от +5 до +35 град, С.

2.7. Масса прибора не более 430 г.

2.8. Гарантийный ресурс работы 2000 час,

2.9. По электробезопасности прибор относится к 3 классу ( ГОСТ 18.2.007-075 ),

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

4.1. Прибор хранят в следующих условиях:

- в упаковке или в составе объекта в хранилище при температуре от + 5 до + 40 град. С и относительной влажности 80 2;

- в составе объекта вне хранилища суммарно до 1 года при температуре от - 30 до + 50 град. С;

- допускается повышение относительной влажности до 957. при температуре + 20 град. С в течении 1 года суммарно.

4.2. Работоспособность прибора сохраняется при температуре от - 5 до + 40 град. С и относительной влажности 807..

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническому заданию при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, установленных настоящим паспортом.

5.2. Гарантийным срок хранения - 2 года с момента приемки представителем заказчика.

Гарантированный ресурс - 2000 ч в пределах гарантийного срока сохранности.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКИ Прибор "РД"

Заводской номер ——————————— соответствует техническому заданию на Р N 297/8 от 1987 г. ———

Дата выпуска "—" ——————— 1991 г.

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Прибор выполнен в прямоугольном корпусе на котором установлены органы индикации, коммутации и управления. В верхней части прибора расположен выключатель питания прибора и разъем для подсоединения электродной системы с кнопкой "ПУСК".

Электродная система состоит из активного подпружиненного электрода и пассивного электрода.

7.2. Подготовка прибора к работе.

7.2.1. Подключить электродную систему к разъему прибора.

7.2.2. Установить пассивный электрод на реперную зону С согласно медицинской методике ).

7.2.3. Включить питание прибора, для этого перевести выключатель в положение "ВКЛ".

7.2.4. Замкнуть активный и пассивный электроды между собой и нажать активный электрод. На цифровом индикаторе должно установиться число - 0.00 +-1 младшего разряда, это соответствует нулевому измеряемому сопротивлению.

7.2.5. Разомкнуть активный и пассивный электроды и снова нажать активный электрод. На цифровом индикаторе должно появиться число более -5.50, что соответствует максимальному измеряемому сопротивлению ( отсчет показаний производится в Мом, т.е. если индикатор показал при измерении - 1.00, то это соответствует 1.00 Мом или 1000 КОМ ).

-2-

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.

1.Физиологическое обоснование рефлексодиагностики.

2. Измерение и регистрация электроксшного сопротивления точек акупунктуры.

3.Обработка результатов

4,Интерпретация результатов.

5,Выбор рецептуры точек акупунктуры для рефлексотерапии выявленных отклонений.

Заключение.

Условные обозначения:

1.РТ-рефлексотерапия.

2.РД-рефлексодиагностика.

3.ТА-точка акупунктуры.

4.ЗКС-электрокожное сопротивление.

5.ФС-функциональное состояние.

6.ФО-функциональное отклонение.

7.ДНФ-донозологические формы.

8.ЭП-злектропунктура.

9.СВФС-соматовисцеральная функциональная систем

ВВЕДЕНИЕ

Прибор электропунктурной рефлексодиагностики "РД" (далее прибор) представляет собой цифровой измеритель злектрокожного сопротивления (ЭКС) точек акупунктуры (ТА), Он предназначен для проведения злектропунктурной (ЗШ рефлексодиагностики (РД) и выбора оптимального рецепта ТА при рефлексотерапии (РТ) выявленных нарушений.

В приборе реализованы изобретения на способ измерения электрокожного сопротивления и устройство для его осуществления защищенные А.С. N251903 и N1512563, они обеспечивают полную биологическую интактность объекта и низкую совокупную погрешность измерения (не более 5Х).

Прибор прошел успешную клиническую апробацию во многих лечебно-профилактических учреждениях страны, а также во время ряда длительных космических экспедиций на станциях "Салют-7"и "Союз" (1984-90 гг.)

С помощью прибора можно обеспечить объективный динамический контроль за ходом электропунктурного лечения, определение функционального состояния целостного организма и отдельных его систем. А с использованием базовой методики включающей оценку ФС целостного организма, его укрупненных категорий и отдельных СВФС - можно подбирать индивидуальный рецепт ТА для РТ выявленных нарушений.

Прибор предназначен для врачей при эксплуатации его в лечебных учреждениях широкого профиля, экспериментальной спортивной медицине, в амбулаторных условиях, кабинетах и отделениях РТ, а также в домашней медицине для выбора

рецептуры ТА используемых для точечного самомассажа.

Изложенные ниже методические аспекты, касающиеся измерений ЭКС, обработки и интерпретации результатов РД, а также выбора оптимального рецепта ТА адекватны только с приборами се рии "РД" и микропроцессорными комплексами серии "Прогноз", в которых реализован разработанный способ измерения ЭКС ТА.

В данной инструкции по применению прибора злектропунктурной рефлексодиагностики совмещены ряд методических аспектов:

- оценка ФС целостного организма на 1-ом и 2-ом этаже иерархического соподчинения;

- оценка ФС по укрупненной категории;

- оценка ФС отдельной функциональной системы, находящейся во взаимосвязи с остальными системами;

- методика выбора оптимального рецепта ТА для РТ выявленных отклонений.

1. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕФЛЕКСОДИАГНОСЖИ.

В методическую основу работы с прибором заложено положение, согласно которому определенному изменению биоэлектрических параметров ТА соответствует определенный симптомокомплекс или синдром, 'связанный с поражением того или иного органа или функциональной системы организма. При этом всегда необходимо помнить, что СНИЖЕНИЕ абсолютной величины ЭКС свидетельствует о ГИПЕРФУНКЦИИ (активации, возбуждении), а ПОВЫШЕНИЕ сопротивления в информационной ТА - о ГИПОФУНКЦИИ (утомлении, истощении) 'в соответствующей этой точке СВФС и одноименном органе.

Под термином АКУПУНКТУРНЬИ МЕРИДИАН следует понимать совокупность ТА объединенных в понятие СОИАТОВИСЦЕРАЛЬНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕИУ. Это понятие введено нами на основе анализа и синтеза известных физиологических понятий, таких как "Функциональный орган" (А.А.Ухтомский 1950 ), "Висцеральная система"(В.Н.Черниговский  1975), "Функциональная   система" (П.К.Анохин 1975 и К.В.Судаков 1984-85), нашедших многократное подтверждение в экспериментальной и клинической медицине и соответствующее основным теоретическим позициям восточной медицины (К.Вноренбергер 1979-81, К.Лавье 1976, Н.В.Нги 1974, В.Г. и М.В.Вогралик 1989 и др.).

РЕФЛЕКСОДИАГНОСТИКА является методом реализующим сие темный физиологический подход в синдромальной диагностике или в оценке функционльнога состояния как целостного организма так и отдельных его подсистем с учетом их иерархии. При этом под термином ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ следует понимать результат взаимодействия всех входящих в систему эленентов-СВФС, определяющих в конечном итоге эффективность деятельности и психо- физиологическую адаптацию организма как целостного.

Таким образом, меридиональная РД с применением в качестве информационных ТА. точек расположенных на концевых фалангах пальцев по существу является методом оценки состояния отдельных СВФС целостного организма, структуры их взаимоотношений при соответствующем* симптомокомплексе и выбора на этой основе оптимальной комбинат* ТА для лечения выявленных отклонений и ДНФ.

Данный метод основан на современной интерпретации традиционных восточных космологических представлений о соотношении категорий "ИНЬ-ЯН" в виде трехмерного пространственно-временного континуума целостного организма. Соотношение категорий "ИНЬ-ЯН", как в целостном организме, так и между его ПРАВОЙ и ЛЕВОЙ половиной, а также ВЕРХОМ и НИЗОМ, являются числовым выражением соотношений процессов торможения и возбуждения в организме. На основе анализа этих числовых значений происходит оценка общего состояния и решение вопроса о целесообразности проведения рефлексотерапии по конкретному рецепту ТА. Однако в целостном организме все системы в той или иной степени взаимосвязаны. Поэтому предлагаемая нами методика оценки ФС и выбора рецептуры ТА для РТ основана на относительных показателях и принципах ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВАРИАНТОВ ОПТИМАЛЬНОСТИ разработанных В.Г.Бочковым (1974-1986).

Предлагаемая инструкция по применению прибора "РД" включает в себя диагностические (оценочные) и терапевтические (выбор рецепта ТА ) аспекты, реализуемые со специальной регистрационно-аналитической картой представленной в приложении 1. Она весьма проста, не требует большого времени и сложных вычислений и может быть освоена врачом прошедшим перичную специализацию по рефлексотерапии.

2. ИЗМЕРЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗЕКТРОЮШНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТОЧЕК АКУПУНКТУРЫ

2.1. Подготовка прибора к работе.

2.1.1 Подключить электродную систему к разъему прибора.

2.1.2 Включить питание прибора, для этого перевести переключатель в положение Вкл..

2.1.3 Замкнуть между собой измерительный и базовый электроды, утопив подвижную часть измерительного электрод до упора - режим "Пуск". На цифровом индикаторе должно установиться число -0.00 (+-) одна единица младшего разряда, что соответствует нулевому измерению сопротивления.

2.1.4 Разомкнуть между собой измерительный и базовый электроды - включить режим "Пуск", утопив подвижную часть измерительного электрода до упора. На цифровом индикаторе должно появиться число более 5.50, что соответствует величине максимально измеряемого сопротивления и нормальному напряжению аккумуляторной батареи. Отечет показания производится в единицах МОм.

2.1.5.Если при включении происходит засветка всех точек после цифр в индикаторе, то необходимо произвести зарядку аккумуляторной батареи, расположенной внутри прибора.

(2.1.6.Для проведения зарядки аккумуляторной батареи необходимо перевести выключатель прибора в положение "Выкл" и отсоединить разъем электродной системы от прибора. На это же место подключить вилку разъема зарядного устройства к гнезду прибора, зарядное устройство через вилку сетевого шнура подключить к сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Зарядку производить в течении 10-12 часов*

2.2.Подготовка кожных покровов обследуемого к процедуре измерения ЭКС ТА.

2.2Л,С обследуемого удаляются все металлические предметы ( часы, кольца, браслеты ) и т.п.

2.2.2.В клинических условиях обследуемый должен находиться: натощак, лежа на кушетке с обнаженными в течении 1-3 минут пальцами рук и ног. Обследование должно проводится не ранее чем через 2 часа после приема пищи или какой либо нагрузки.

2.2.3.Ватным тампоном, смоченным 70Х раствором зтилорого спирта, протирают ногтевые фаланги пальцев рук и ног,

2.2.4.Аналогичным способом обрабатываются базовый и измерительный электроды прибора.

2.2.5.Обследование проводится в спокойной обстановке при отсутствии резких посторонних звуков и ровном освещении, при температуре 20-24 С.

2.3.Порядок регистрации измеряемых параметров ТА.

2.3.1.Закрепить базовый электрод на ладонной поверхности нижней трети левого предплечья.

2.3.2.Провести последовательные измерения величин ЭКС в информативных ТА рук и ног левой стороны и занести показания в соответствующие этим ТА клетки таблицы 1 регистрационно-аналити-ческой карты. При этом во избежании ошибок необходимо сверить топограф!* ТА представленных на карте с топографией кожных участков при измерении ЭКС.

2.3.3.Перенести и закрепить базовый электрод на аналогичную зону правого предплечий.

2.3.4.Аналогичным образом измерить ЗКС ТА правой руки и ноги, точно соблюдая топографию этих ТА, записать измеренные величины в соответствующие клетки табл. 1 регистрационной 8-карты.

2.3.5.После окончания процедуры измерения и регистрации, отсоединить базовый электрод от обследуемого, выключить питание прибора, переведя переключатель в положение "Выкл".

3. ОБРАБОТКА-РЕЗУЛЬТАТОВ.

3.1.В регистрационно-аналитической карте из табл. 1. в табл. 2 перенести значения ЗКС ТА в соответствующие клетки, соблюдая порядок разделения их на правые и левые, а так же расположенные на руках и ногах. При этом для дальнейшего удобства подсчета значения ЭКС ТА можно округлить до первой цифры после запятой.

3.2.Произвести подсчеты сумм ЗКС ТА по следующим категориям: ИНЬ (рук) прав, и лев., ЯН (рук) прав, и лев., аналогично на ногах: ИНЬ (ног) прав, и лев., ЯН (ног! прав, и лев..

3.3.Занести полученные результаты в соответствующие клетки табл. 2.

3.4.Произвести подсчеты обобщенных сумм ЭКС ТА основных категорий: лев. (рук), прав, (рук), лев, (ног), прав, (ног), а также средней величина ЗКС всех 24-х ТА и занести результаты соответствующие клетки табл. 2.

3.5.После заполнения табл. 2 можно перейти к оценке функционального состояния целостного организма и процедуре выбора рецептуры ТА для коррекции выявленных отклонений.

4.ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.

4.1.Оценка ФС целостного организма производится путем сравнения величины среднего сопротивления (йср. ЭК ТА) всех 24-х информационных ТА с импирически полученным диапазоном условной нормы - от 1,2 до 2,8 МОм. При Кср. менее 1,2 МОм считаем, что организм находится ,в состоянии эмоционального или физического возбуждения, повышенной активации, что соответ ствует общему повышению обменных процессов, преобладании симпатического тонуса. При Рср. боже 2,8 (Юм считаем, что организм находится в состоянии эмоционального или физического истощения, утомления (торможения).

4.2.0ценку состояния целостного организма по степени отклонения 8ср. от нормы можно определить по специальной номограмме, приведенной в приложении 3 на рис Л..

4.3.При общем возбуждении организма пристальному эвристическому анализу подвергается симптоматика, соответствующая меридиану с минимальной величиной ЭКС.

При общем истощении (утомлении) организма пристальному эвристическому анализу подвергается симптоматика, соответствующая меридиану с максимальной величиной ЭКС.

4.4.Оценка ФС организма на основе анализа соотношения укрупненных категорий ЯН/ИНЬ производится путем определения коэффициента К1, полученного от деления величин сумм ЭКС ТА всех ЯН на величину сумм ЭКС ТА всех №Ь и сравнения полученной величины К1 с КЖШШОРОМ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПО ЗОНАМ, приведенный в настоящей инструкции (см приложение 1)и в карте регистрации.

4.5.Оценка ФС организма на основе анализа соотношения укрупненных категорий ВЕРХ/НИЗ производится путем определения коэффициента К2, полученного от деления величины сумм ЭКС ТА категорий ВВЕРХ на величину сумм ЭКС ТА категории НИЗ и сравнения, полученной величины К2 с КЛАССИФИКАТОРОМ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ

ПО ЗОНАМ.

4.6.Оценка ФС организма на основе анализа соотношения ПРАВ./ЛЕВ. асимметрии производится путем определения коэффициента КЗ, полученного от деления величины сумм ЖС ТА ПРАВ, на величину сумм ЖС ТА ЛЕВ. и сравнение полученной величины КЗ с КЛАССИФИКАТОРОМ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПО ЗОНЙИ.

4.7.Построение обобщенного синдромального диагноза на основе анализа оценочных показателей целостного организма -состояние возбуждения или торможения (1-ый уровень) и укрупненных категорий - ЯН/ИНЬ, ВВЕРХ/НИЗ, ПРАВ/ЛЕВ (2-ой уровень) осуществляется по иерархическому принципу последовательно включающему:

4.7Л.Оценку степени преобладания процессов возбуждения (активации) или торможения (истощения) в организме как целостной системе по специальной номограмме, приведенной на рисЛ (приложение 3) настоящей инструкции и в регистрационной карте.

4.7.2.Оценку степени преобладания процессов возбуждения или торможения в укрупненных категориях следует производить в следующем порядке : ЯН/ИНЫ ВЕРХ/НИЗ-» ПРАВ/ЛЕВ. При этом для анализа в каждом конкретном случае выбирается К одной из категорий с наибольшим отклонением от нормы, определенной по КЛАССИФИКАТОРУ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПО ЗОНАМ. Клиническая интерпретация и прогноз развития ФС в синдроальном виде проводится на основе теорий традиционной медицины, изложенной в соответствующих учебных пособиях, с учетом клинического опыта врача. (Д.М.Табаева 1980, Г.Лувсан 1986 и др.)

5.ВЫБОР РЕЦЕПТУРЫ ТОЧЕК АКУПУНКТУРУ ДЛЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИИ. Выбор рецептуры ТА осуществляется на основе иерархического принципа от общего к частному ,т.е. от рецепта направленного на коррекцию разбаланса сначала на первом уровне целостного организма к разбалансу между отдельными категориями 2-го уровня. ,-В свою очередь во 2-ом уровне выбирают наиболее разбалансированный вариант. Переход на 2-ой уровень целесообразно производить только после воздействия на 1-ый и ликвидации разбаланса.

5Л.Для выбора рецептуры Л при коррекции разбаланса НС на уровне целостного организма следует исходить из результатов анализа Рср.( ЭКС ТА ). Если йср. находится в пределах нормы то переходят сразу к анализу по п.5.2.

5Л Л.При общем возбуждении (гиперактивность) организма

следует выбрать меридиан с минимальной величиной ЖС на который воздействуют тормозным методом, используя для этого следующие ТА зтого же меридиана: ТА (седат.) + ТА (соч,)+ТА (план.)+ + ТА (ист.). См.табл.4.

5.1.2.При общем истощении (гиперторможении) организма следует выбрать меридиан с максимальной величиной ЖС на который воздействуют возбуждающим методом используя следующие ТА того же меридиана! •.• ТА (тониз.) + ТА (ист.) + ТА (соч.) + + ТА (глаш.). См.табл.4.

5.2.При выявленном разбалансе между укрупненными категориями 2-ого уровня ЯН/ИНЬ определяют К1 и в зависимости от показателей КЛАССИФИКАТОРА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПО ЗОНАМ выбирают соответствующую комбинаций ТА.

Г	~!

Сумма 1  Ш14,	ТМ4 (НОРНА     | ТИ14,	ТМ4»

0=————*	«.|———————-|ч	|

Сумма 2 »ЛИ7,	Л% |0.48< К1 <1.86( И17,	аМб* [

_ ~	--1'

где: Сумма 1 - Сумма ЭКС ТА всех ЯН, Сумма 2 - Сумма ЭКС ТА всех ИНЬ

и воздействует на них соответственно возбуждающим » или тормозным * методом (См. карту).

5.3. При выявлении разбаланса между укрупненными категориями 2-го уровня ВЕРХ/ВНИЗ» определяют численное значение К2 и в зависимости от показателей КЖСИФИКАТОРА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПО ЗОНАМ выбирают соответствующую комбинации ТА

Сумма   1      Ш14, Л117 I НОРМА
К2-——————=    '	1—

Сумма   2      Ш17,

10.

48< К1

где: Сумма 1 - Сумма ЖС ТА всех ВЕРХ, Сумма 2 - Сумма ЖС ТА всех НИЗ.

и воздействуют на них соотутственно возбуждающим » или тормозным I методом. (См. карту).

5.4.Для выявления разбаланса между укрупненными категориями 2-ого уровня ЛЕВ/ПРАВ определяют численное значение:

ЭКС ТА (лев.)

К3=.

ЖС ТА (прав.

для каждой пары одноименных меридианов и выбирают меридиан с наибольшим отклонением по КЛАССИФИКАТОРУ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЙ ПО ЗОНАМ, а также ту

его сторону, которая подлежит коррекции по правилу:

далее из табл.4 карты регистрации выбирают комбинацию ТА на которую следует воздействоать возбуждающ»* методом.

Примечание: При формировании обобщенного рецепта 2-ого уровня следует выбирать между К1, К2 или КЗ обобщенную категорию с наибольшим разбалансом и, исходя из этого, формировать рецеп туру, включающую точки коррекции именно этой категории, выбирая

минимальное количество меридианов с учетом их синергичности и антогонистичности, согласно традиционной восточной теории 5-и

первоэлементов.

В каждой процедуре следует использовать рецепт из

4-6 ТА, не более

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РЕФЖтДИАГНОСТИКА не может заменить а&цепринятуи диагностику основаннуи на нозологическом подходе. Однако син-дромальная диагностика (классификация), ее объективное отражение на основе анализа показателей Ж ТА позволяет выявить многие паталогические состояния и донозологические формы, а также подбирать оптимальную рецептуру ТА для их коррекци

Данная    инструкция   представляет собой наиболее простой вариант комплексной методики РД и РТ не требующей сложной вычислительной техники.