ОКП 94 42 80	Группа

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУН ВНИИИМТ	Генеральный директор АНО

«Медико-технический институт «ФВД»

__________________Б. И. Леонов	____________________Н. А. Цветков

«____» _______________2004г.	«____»____________________2004г.

КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ

ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО ФОЛЛЮ,

«Прогноз Х»

Технические условия

ТУ 9442-002-18871103-2004

Введены впервые

Срок действия с         2004г.

до 01.09.2009г.

2004 г.

Настоящие технические условия распространяются на комплекс аппаратно-программный электропунктурной диагностики «Прогноз Х», в комплекте с электродами, программными средствами (далее - комплекс), предназначенный для традиционной электропунктурной диагностики.

В зависимости от потенциального риска применения комплекс относится к классу -2а ГОСТ Р51609

Область применения практическая медицина при проведении комплексной диагностики.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Перечень документов, на которые даны ссылки в технических условиях, приведен в приложении А.

Пример записи комплекса при заказе и в документации другого изделия: «Комплекс аппаратно-программный электропунктурной диагностики «Прогноз Х» ТУ 9442-002-18871103-2004".

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1	Комплекс должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 настоящих технических
условий и комплекту документации СЕК. 940608.001

1.1.2	Комплекс должен быть работоспособным при питании от сети переменного тока
частотой 50 Гц напряжением (220 ±22)В.

1.1.3	Потребляемая мощность должна быть не более:

- в режиме диагностики   10 Bт

- в режиме ожидания        5 Вт

1.1.4	Габаритные размеры должны быть не более:
прибор - 200х150х75мм;

электрод активный -    110 … 115мм/d18/d4

электрод пассивный -  (30 мм + 2 мм)х(60мм + 5мм).

- Масса комплекса без упаковки и принадлежностей должна быть не более 2,0 кг.

- Программное обеспечение комплекса должно выполнять следующие функции:

- Проведение диагностики

- Создание базы данных обследуемых пациентов;

1.1.7	Комплекс должен обеспечивать следующие режимы работы:
электропунктурная диагностика;

- Максимальное напряжение между активным и пассивным электродами при оценке
проводимости должно быть не более 2.5 В.

- Ток короткого замыкания между электродами в режиме электропунктурной
диагностики должен быть не более 250 нА.

1.1.10	    Пассивные электроды и наконечник активного электрода должны быть изготовлены
из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т  ГОСТ 9941-81.

1.1.11	Форма тестирующего сигнала – токовые импульсы специальной формы.

- Длительность импульса должна быть 300 мс + 5,2мс

- Амплитуда тока должна быть 250 нА + 2.5 нА

- Время непрерывной работы комплекса должно быть не менее 6 ч.

- В комплексе должна быть жидко-кристаллическая цифровая 2-х строчная индикация
включения прибора и соответствующих режимов работы. Время установления рабочего режима
после включения должно быть не более 10 с.

- Средняя наработка на отказ должна быть не менее 1000 ч.

Критерием отказа является несоответствие комплекса требованиям п. 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.11, 1.1.12,1.1.13.

1.1.17  	Средний срок службы комплекса должен быть не менее 5 лет.
Критерием предельного состояния является состояние, при котором  восстановление

работоспособности комплекса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

1.1.18	По электробезопасности комплекс должен соответствовать ГОСТ РМЭК 601-1-1,
ГОСТ Р 50267.0 и выполняется по классу П типу BF .

1.1.19	Монтаж электрической части прибора комплекса должен быть выполнен в
соответствии с РД 25106.

1.1.20	По электромагнитной совместимости комплекс должен соответствовать ГОСТ
Р 50267.0.2.

1.1.21	Металлические и неметаллические неорганические покрытия должны быть
выполнены по ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации 1 по ГОСТ 15150.

1.1.22	 Лакокрасочные покрытия должно быть выполнены по ГОСТ 9.401 для группы
условий эксплуатации УХЛ 4 по ГОСТ 9.104.

Наружные поверхности комплекса должны иметь покрытия не ниже Ш класса по ГОСТ 9.032.

    - Наружные поверхности комплекса и электродов должны быть устойчивы к
дезинфекции по МУ 287-113, 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением
0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

    - Комплекс при эксплуатации должен быть устойчив к воздействию климатических
факторов по ГОСТ Р 15150 для исполнения УХЛ 4.2.

    - Комплекс при эксплуатации должен быть устойчив к механическим воздействиям по
ГОСТ Р 50444 для группы 2.

    - Комплекс, упакованный в транспортную тару, должен обладать вибропрочностью и
ударопрочностью в соответствии с ГОСТ Р 50444.

1.1.27	Комплекс, упакованный в транспортную тару, должен быть устойчив при
транспортировании к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий
хранения 5

1.2 Комплектность

1.2.1 Комплект поставки комплекса должен соответствовать указанному в табл. 1.

Таблица 1.

| Наименование | Обозначение | Количес тво, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 Комплекс аппаратно-программный электропунктурной диагностики по Фоллю, пульсогемоиндикации и терапии «АСГАРД», в комплекте | СПК.940608.001 | 1 |
| 1.1 Электрод активный (щуп диагностический ) | СПК.940608.001.010 | 1 |
| 1.2 Электрод пассивный цилиндрический | СПК.940608.001.020 | 2 |
| 1.3 Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический | ТУ 9441-009-32119398-2001 | 5 |
| 2. Алюминиевая кювета | СПК.940608.001.040 | 2 |
| 3. Комплект проводов | СПК.940608.001.050 | 1 |
| 4. Кабель для подключения к компьютеру | СПК.940608.001.060 | 2 |
| 5. Программное обеспечение комплекса. | СПК.940608.001.ПО | 1 |
| 6. Потребительская тара | СПК.940608.001.080 | 1 |
| 7. Руководство по эксплуатации | СПК.940608.001. РЭ | 1 |

1.3 Маркировка

- Маркировка - по ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р50267.0

- На корпусе комплекса должны быть указаны:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- наименование изделия;

- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- год изготовления изделия;

- обозначение технических условий.

- символы классификации по электробезопасности.

Маркировка наносится на табличку по ГОСТ 12969, которая крепится на нижней панели корпуса комплекса. Все надписи должны быть ясными и четкими.

1.3.3.	Маркировка потребительской тары должна содержать:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя,

- наименование изделия,

- год и месяц упаковки,

- обозначение технических условий.

1.3.4.	Маркировка транспортной тары должна выполняться по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: "Хрупкое. Осторожно", "Верх", "Беречь от влаги". Транспортная маркировка должна наноситься по трафарету или штемпелеванием черной водостойкой краской.

1.4. Упаковка

- Упаковка комплекса - по ГОСТ Р 50444.

- Перед упаковыванием комплекс должен быть законсервирован по ГОСТ 9.014 для условий хранения 2: ВЗ-10, ВУ-5.

Предельный срок хранения без переконсервации - 3 года.

1.4.3.	Комплекс, принадлежности и эксплуатационная документация должны быть уложены
в потребительскую тару (коробку). Коробка с устройством и эксплуатационная документация
должны быть уложены в отдельные пакеты из пленки полиэтиленовой марки НС, толщиной не
менее 0,15 мм по ГОСТ 10354. Пакеты заварить.

В каждую коробку должен быть вложен контрольный талон с указанием условных номеров контролера, упаковщика и даты выпуска.

1.4.4.	Коробки с комплексами (в количестве - до 4 шт.) должны быть уложены в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

В качестве заполнителя может быть использован гофрированный картон по ГОСТ 7376.

Ящик с упакованными изделиями должен быть оклеен лентой из бумаги по ГОСТ 2228 или ГОСТ 23436, лентой клеевой на бумажной основе по ГОСТ 18251 или полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477 так, чтобы он не мог быть вскрыт без нарушения целостности упаковки.

1.4.5.	Для транспортирования картонный ящик с комплексами должен быть уложен в ящик
из листовых древесных материалов по ГОСТ 5959. Свободное пространство должно быть
заполнено прокладками из гофрированного картона по ГОСТ 7376.

Для транспортирования в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка и маркировка должны соответствовать ГОСТ 15846.

Масса брутто каждого места не более 20 кг.

1.4.6.	В каждый транспортный ящик должен быть вложен упаковочный лист, на котором
должны быть указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование изделия;

- количество коробок в ящике;

- условный номер упаковщика и контролера;

- дата упаковки.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- Правила приемки - по ГОСТ Р 50444.

- Комплекс следует подвергать следующим видам испытаний:

- квалификационным

- приемо-сдаточным;

- периодическим;

- на надежность.

2.3	 Квалификационные испытания.

2.3.1 Квалификационные испытания проводят в полном объеме установленном для периодических испытаний.

2.4	Приемо-сдаточные испытания.

- Перед проведением приемо-сдаточных испытаний комплексы должны быть
подвергнуты технологическому прогону в течение 2 ч.

- На приемо-сдаточные испытания комплексы должны быть предъявлены партиями.

За партию принимают комплексы, предъявляемые для контроля по одному сопроводительному документу.

2.4.3	Объем и последовательность проведения приемо-сдаточных испытаний должны
соответствовать указанным в табл. 2. Приемо-сдаточным испытаниям подвергаются 100%
изделий.

2.3.4	 Если при приемо-сдаточных испытаниях будет установлено несоответствие комплекса
хотя бы одному из указанных в табл. 2 требований, то результаты испытаний считают
неудовлетворительными.

После устранения дефектов комплекс вновь подвергается приемо-сдаточным испытаниям в полном объеме.

Если комплекс был забракован при повторном предъявлении, то третьему, повторному, предъявлению он не подлежит. Вопрос о возможности использования годных составных частей изделия решается руководством предприятия-изготовителя.

2.4 Периодические испытания

- Испытаниям подвергаются комплексы, прошедшие приемо-сдаточные испытания и
упакованные для отгрузки.

- Минимальный объем выборки для периодических испытаний, кроме испытаний на
надежность - по ГОСТ Р 50444.

2.4.3	Периодические испытания на соответствие всем требованиям технических условий
проводят не реже раза в год, кроме:

-	испытаний на устойчивость к климатическим (п. 1.1.26) и механическим (п. 1.1.27)
воздействиям при эксплуатации, которые проводят не реже одного раза в три года;

-	испытаний электромагнитной совместимости (п. 1.1.22.), которые проводят в соответствии
с нормативными документами на методы испытаний электромагнитной совместимости;

-	испытаний на устойчивость к климатическим и механическим воздействиям при
транспортировании (пп. 1.1.28, 1.1.29), которые проводят на образцах из установочной серии, а
также при изменении конструкции, материалов и технологии изготовления, которые могут
привести к снижению устойчивости комплекса к воздействию вышеперечисленных факторов.

2.4.4	Объем и последовательность периодических испытаний должны соответствовать
указан-ным в табл. 2

Таблица 2

| Наименование испытаний | Номер пункта |  | Вид испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техниче-требований | Методов испытаний | Приемо сдаточные | Периодические |
| Проверка соответствия комплекту документации. | 1.1.1 | 3.3 | + | + |
| Проверка работоспособности при изменении напряжения питания | 1.1.2 | 3.4 | - | + |
| Проверка потребляемой мощности | 1.1.3 | 3.4 | - | + |
| Проверка габаритных размеров | 1.1.4 | 3.5 | - | + |
| Проверка массы | 1.1.5 |  | - | + |
| Проверка программного обеспечения | 1.1.6 | 3.23 | - | + |
| Проверка режимов работы | 1.1.7 | 3.6 | - | + |
| Проверка максимального напряжения между электродами | 1.1.8 | 3.7 | + | + |
| Проверка тока короткого замыкания | 1.1.9 | 3.7 | + | + |
| Проверка материала электродов | 1.1.10 | 3.10 | - | + |

| Наименование испытаний | Номер пункта |  | Вид испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техниче-требований | Методов испытаний | Прием о сдаточ ные | Пери о-дичес кие |
| Проверка формы терапевтического сигнала | 1.1.11 | 3.8 | + | + |
| Проверка периода следования импульсов | 1.1.12 | 3.8 | + | + |
| Проверка длительности импульсов | 1.1.13 | 3.8 | + | + |
| Проверка амплитуды сигнала | 1.1.14 | 3.8 | + | + |
| Проверка требований к датчикам | 1.1.15 | 3.10 | + | + |
| Проверка времени непрерывной работы | 1.1.16 | 3.9 | + | + |
| Проверка индикации и времени установления рабочего режима | 1.1.17 | 3.6 | + | + |
| Проверка электробезопасности | 1.1.20 | 3.13 | + | + |
| Проверка качества электрического монтажа | 1.1.21 | 3.14 | + | + |
| Проверка электромагнитной совместимости | 1.1.22 | 3.15 | - | + |
| Проверка защитно-декоративных покрытий | 1.1.23, 1.1.24 | 3.16 |  | + |
| Проверка устойчивости к дезинфекции | 1.1.25 | 3.17 | - | + |
| Проверка устойчивости к воздействию климатических факторов при эксплуатации | 1.1.26 | 3.18 |  | + |
| Проверка устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации | 1.1.27 | 3.19 |  | + |
| Проверка устойчивости к механическим воздействиям при транспортировании | 1.1.28 | 3.20 |  | + |
| Проверка устойчивости к воздействию климатических факторов при транспортировании | 1.1.29 | 3.21 |  | + |
| Проверка комплектности | 1.2 | 3.22. |  | + |
| Проверка маркировки и упаковки | 1.3, 1.4 | 3.22 |  | + |

- Результаты периодических испытаний считаются удовлетворительными, если все
отобранные комплексы соответствуют требованиям, указанным в табл. 2.

- Если в процессе испытаний обнаруживается несоответствие комплекса хотя бы
одному из указанных в табл. 2 требований, то партия изделий возвращается для устранения дефектов, затем вновь подвергается испытаниям.

В зависимости от характера дефекта допускается проведение повторных испытаний только по пунктам несоответствия и по пунктам, по которым первичные испытания не проводились.

Если при проведении повторных испытаний, которым подвергается удвоенное количество изделий, будет установлено несоответствие хотя бы одному из указанных в табл. 2 требований, то комплексы бракуются, отгрузка их потребителю прекращается.

Возобновлению приемки и отгрузки должны предшествовать новые испытания, подтверждающие устранение дефектов и соответствие изделий требованиям настоящих технических условий.

2.4.7.	Потребитель имеет право производить контрольную проверку на соответствие всем
требованиям настоящих технических условий по методам, согласованным с разработчиком.

2.5. Испытания на надежность

2.5.1.	Испытания на безотказность (п. 1.1.18) проводят:

-	на этапе постановки на производство - в составе квалификационных испытаний
(установочной серии);

-	на этапе серийного производства - не реже одного раза в три года.
Код плана испытаний В - 3 по РД 50-707.

2.5.2.	Испытания на долговечность (п. 1.1.19) проводят на образцах серийного производства не позднее первого года выпуска и в дальнейшем - не реже одного раза в три года.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1.	Испытания комплекса должны проводиться при нормальных климатических условиях
испытаний по ГОСТ 15150, кроме особо указанных в настоящем разделе.

3.2.	Перечень оборудования,  необходимого для  контроля устройства,  приведен в
приложении Б.

3.3.	Проверку соответствия комплекса комплекту документации (п. 1.1.1) проводят:

- при операционном контроле - путем сличения с документацией согласно СПК.
940608.001. и проверкой измерительными средствами, обеспечивающими требуемую точность измерений;

- при входном контроле составных частей и покупных изделий - путем сличения с
требованиями документации и контроля наличия отметок ОТК о приемке изделий предприятием
- изготовителем.

3.4.	Проверку работы комплекса при изменении напряжения питания (п. 1.1.2.) проводят следующим образом:

Прибор подключают к сети переменного тока через латр с попеременно выставленным напряжением 198 В и 220 В.

Включают прибор и проводят проверку характеристик на соответствие требованиям п. 1.1.3. в процессе режима оксигемоиндикации, предварительно подключив комплект датчиков.

В цепь источника питания подключают вольтметр В7-47. Включают прибор нажатием кнопки «POWER». Закорачивают гнезда "Актив" и "Пассив" и измеряют ток потребления комплекса в режиме диагностики (п. 1.1.3.).

Повторным нажатием на кнопку «POWER» переводят прибор в режим терапия и проводят аналогичные измерения (п. 1.1.З.).

- Проверку габаритных размеров (п. 1.1.4.) проводят универсальными измерительными средствами, с пределами допускаемых погрешностей измерения по ГОСТ 8.051, массы (п.1.1.5.) - взвешиванием на весах ГОСТ 29329 с погрешностью не более 0,1 кг.

- Проверку индикации включения и соответствующих режимов работы (п. 1.1.17.) и времени установления рабочего режима (п. 1.1.18.) проводят следующим образом:

Включить прибор в сеть. Нажать и отпустить кнопку (2) «POWER».Ha цифровом индикаторе (1) появится надпись.

Готов

К измерениям

Блок диагностики и терапии включится и проиграет приветственную мелодию. На цифровом индикаторе (8) отобразится процесс самотестирования прибора. Этап тестирования определяет техническое состояние блока диагностики и терапии и в случае, если он неисправен, на цифровом индикаторе (8) появится сообщение:

Неисправность Прибор отключен

Если на цифровом индикаторе (8) появится сообщение:

Прибор Исправен...

блок диагностики и терапии готов к работе.

Для проведения измерений подключенные соответствующие электроды (гнезда: (5) и (6)) взять в руки и провести измерения согласно методике "Электропунктурная диагностика и медикаментозное тестирование по методу Р. Фолля". Результаты измерений наблюдать на цифровом индикаторе (8):

30        30 / 27

Большие цифры отображают текущее измеряемое значение, а маленькие цифры после окончания измерения отображают максимальное и минимальное измеренное значение, разница данных величин составляет величину падения.

Для запуска режима терапии кратковременно нажать и отпустить кнопку (2) «POWER», программа по выполнению ранее записанного рецепта запустится. Для получения терапевтической процедуры взять в руки электроды, подключенные к выходу (3) прибора. По окончании работы программы на цифровом индикаторе (8) появится сообщение:

Спасибо

Сеанс закончен

По окончании выполнения программы блок диагностики и терапии автоматически выключится.

Для выключения блока диагностики до окончания выполнения программы нажать кнопку (2) «POWER» и удерживать ее в нажатом состоянии до появления надписи на индикаторе (8):

Прибор отключен Отпустите кнопку

Отпустить кнопку (2) «POWER», блок диагностики и терапии выключится.

Время установления соответствующих рабочих режимов измеряют после включения питания с помощью секундомера.

3.7. Проверку максимального напряжения между электродами (п. 1.1.8.) и величины тока короткого замыкания (п. 1.1.9.) производят следующим образом.

Включают режим диагностики, нажимая на кнопку «POWER». Подключают к гнездам "Актив" и "Пасс" вольтметр В7-47. Включают вольтметр в режим измерения постоянного напряжения, а затем в режим измерения постоянного тока.

Измеряют величину напряжения и тока между пассивным и активным электродами.

3.8.	Проверку формы импульсов и полярности импульсов воздействия (п. 1.1.12.) проводят в режиме терапии, используя осциллограф, подключив его к выходу (3) прибора комплекса 2-х контактным проводом (поставляется в комплекте).

Проверку на соответствие требованиям пп. 1.1.13., 1.1.5. путем обработки осциллограмм, полученных в режиме терапия.

Проверку на соответствие требованиям п. 1.1.14. путем подключения частотомера к выходу (3) прибора комплекса 2-х контактным проводом.

- Проверку времени непрерывной работы (п. 1.1.16.)  проводят путем проверки
характеристик комплекса на соответствие требованиям пп.1. Г7. -1.1.9. по методикам пп.3.6 - 3.8. после 6 ч непрерывной работы.

- Проверку материалов электродов (п. 1.1.10) проводят сличением сопроводительной документации на электроды с токсикологическим заключением.

Проверку материалов датчика (п. 1.1.15) проводят по паспортам и сертификатам завода -изготовителя и результатам выходного контроля.

- Проверку безотказности (п. 1.1.18) проводят по методикам пп.3.6 - 3.8.
Проверку на соответствия требованиям п. п. 1.1.7-1.1.13 проводят через каждые 200 ч работы.

- Проверку среднего срока службы комплекса (п. 1.1.19) проводят путем сбора и обработки статистической информации.

- Методы проверки электробезопасности (п. 1.1.18.) - по ГОСТ Р 50267.0, ГОСТ РМЭК 601-1-1.

- Проверку монтажа электрических цепей устройства (п. 1.1.20) проводят по РДТ 25106.

- Методы испытаний электромагнитной совместимости (п. 1.1.21) - по ГОСТ Р 50267.0.2, ГОСТ Р 51318.14.1.

3.16.	Проверку металлических и неметаллических неорганических покрытий и
лакокрасочных покрытий (п. 1.1.23.) проводят по ГОСТ 9.302, по ГОСТ 9.032 внешним
осмотром.

3.17.	Проверку устойчивости комплекса к дезинфекции (п. 1.1.23.) проводят по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644, пятикратной обработкой, каждая из которых состоит из двух протираний, с интервалом между протираниями 15 мин. Салфетка должна быть отжата.

После пятикратной обработки вид наружного покрытия не должен изменяться.

3.18.	Проверку устойчивости комплекса к воздействию климатических факторов при
эксплуатации (п. 1.1.24) проводят по ГОСТ Р 50444. Время выдержки в камере тепла и холода - по 3 ч.

Во время и по окончании испытаний комплекс проверяют на соответствие требованиям п.п.1.1.7-1.1.13

3.19.	Проверку устойчивости комплекса к механическим воздействиям при эксплуатации
(п. 1.1.25) проводят по ГОСТ Р 50444.

После испытаний комплекс проверяют на соответствие п.п.1.1.7-1.1.13 и на отсутствие механических повреждений.

3.20.	Проверку комплекса на вибропрочность и ударопрочность при транспортировании
(п. 1.1.26) проводят по ГОСТ Р 50444.

После испытаний комплекс проверяют на соответствие требованиям п.п. 1.1.7-1.1.13 и на отсутствие механических повреждений комплекса и упаковки.

3.21.	Проверку устойчивости комплекса к воздействию климатических факторов при
транспортировании (п. 1.1.27) проводят по ГОСТ Р 50444.

Время выдержки в камере тепла и холода - по 3 ч. Время выдержки в камере влаги - 4 суток. Время выдержки в нормальных условиях - 24 ч.

После испытаний комплекс проверяют на соответствие требованиям п.п.1 Л .7-1.1.13.

3.22.	Проверку комплектности (п.1.4.), маркировки (п. 1.5.) и упаковки (п. 1.6.) комплекса
проводят внешним осмотром и сличением с документацией.

3.23 Проверку программного обеспечения (п. 1.1.6) проводят проверкой выполнения функций, указанных в п. 1.1.6.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1.	Комплекс в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать всеми
видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на
транспорте данного вида.

Условия транспортирования в части воздействия  климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4.2.	Комплекс должен храниться в упаковке предприятия - изготовителя в сухих складских
помещениях поставщика или потребителя, исключающих воздействие атмосферных осадков и
агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов для
отапливаемых складов.

Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие комплекса требованиям настоящих технических
условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения,
установленных настоящими техническими условиями.

- Гарантийный срок эксплуатации прибора комплекса - 18 месяцев со дня продажи.

5.3	Гарантийный срок эксплуатации датчиков оптоэлектронных пульсоксиметричеких -
6 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В ТУ

| Обозначение |  | Наименование |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 8.051-81 |  | ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до |
|  |  | 500 мм |
| ГОСТ 9.014-78 |  | ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие |
|  |  | требования. |
| ГОСТ 9.032-74 |  | ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и |
|  |  | обозначения |
| ГОСТ 9.104-79 |  | ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации |
| ГОСТ 9.301-86 |  | ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. |
|  |  | Технические требования |
| ГОСТ 9.302-88 |  | ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. |
|  |  | Методы контроля. |
| ГОСТ 9.303-84 |  | ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. |
|  |  | Общие требования к выбору |
| ГОСТ 9.401-91 |  | ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные изделий, предназначенных для |
|  |  | эксплуатации в районах с тропическим климатом. Общие технические |
|  |  | требования. Методы ускоренных испытаний. |
| ГОСТ 177-88 |  | Водорода перекись. Технические условия |
| ГОСТ 2228-81 |  | Бумага мешочная. Технические условия |
| ГОСТ 5959-80 |  | Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до |
|  |  | 200 кг. Общие технические условия |
| ГОСТ 7376-89 |  | Картон гофрированный. Технические условия |
| ГОСТ 9142-90 |  | Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия |
| ГОСТ 10354-82 |  | Пленка полиэтиленовая. Технические условия |
| ГОСТ 12969-67 |  | Маркировка, наносимая на табличку |
| ГОСТ 14192-96 |  | Маркировка грузов |

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 15846-79 | Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
| ГОСТ 18251-87 | Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия |
| ГОСТ 20477-86 | Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия |
| ГОСТ 23436-83 | Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Технические условия |
| ГОСТ 29329-92 | Весы для статического взвешивания. Общие технические требования |
| ГОСТ Р 50267.0-92 | Изделия медицинские электрические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ Р 50267.0.2-95 | Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности 2. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний |
| ГОСТ Р 50444-92 | Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-93) | Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Нормы и методы испытаний |
| МУ 287-113 | Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке стерилизации изделий медицинского назначения. |
| РД 50-707-91 | Изделия медицинской техники. Требования к надежности. Правила и методы контроля показателей надежности |
| РДТ 25106-88 | Электромонтаж радиоэлектронной медицинской аппаратуры. Конструкторские и технологические требования, методы контроля |
| ТУ6-01-46893 87-16-82 | Хлорамин Б технический. Технические условия |
| ТУ 25.1894-003-90 | Секундомеры. Технические условия |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПЕРЕЧЕНЬ

Оборудования, необходимого для контроля

|  | Наименование | Основные характеристики или обозначение документа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Линейка | ГОСТ 427-75 Предел измерений 300 мм Погрешность 1 мм |
| 2. | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 | ГОСТ 166-89 |
| 3. | Вольтметр цифровой В7-47 | 2.710.039 ТУ Класс точности 1,5 |
| 4. | Секундомер С1-24 | ТУ 25.1894-003-90 Класс точности 0,2 |
| 5. | Источник питания постоянного | ЕЭЗ.233.186 |
|  | тока Б5-29 |  |
| 6. | Камера тепла и холода | Диапазон устанавливаемых температур от минус (50 +- 3) С |
|  |  | до плюс (50 +- 2) С . Размер полезного объема камеры не |
|  |  | менее 350x350x350 мм |
| 7. | Вибростенд | АБВГ.721.003 ТУ Погрешность воспроизведения амплитуды |
|  |  | +- 20%, частоты +- 10% |
| 8. | Ударный стенд | Погрешность воспроизведения амплитуды ударного |
|  |  | ускорения +- 20%. |
|  |  | Длительность действия ударного ускорения +- 30% |
| 9. | Весы для статического | Допускаемая погрешность взвешивания не более 0,1 кг |
|  | взвешивания |  |
| 10. | Камера влажности КТВ-0,4-0,11 | Я7 МО.072.001 ТУ Диапазон устанавливаемых значений |
|  |  | относительной влажности от 93% до 100% при температуре |
|  |  | от 25 С до 40 С. Погрешность поддержания температуры - |
|  |  | +- 2 С, влажности - +- 3% |
| 11. | Универсальная пробойная | АЭ2.771.001 ТУ |
|  | установка УПУ-1М | Испытание электрической прочности изоляции напряжением |
|  |  | постоянного и переменного токов до 10 кВ |
|  |  | Погрешность измерений +- 4% |
| 12. | Осциллограф универсальный | ГВ2. 044.144 ТУ |
|  | С1-99 |  |

Примечание. Для контроля могут применяться другое оборудование, обеспечивающее требуемую точность измерений.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | Наимено вание цокумен та | Входящий номер сопроводительн ого документа | Подписи согласую щих сторон | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |