Уважаемый председатель! Уважаемые члены Государственной аттестационной комиссии, Вашему вниманию представляется дипломная работа на тему «Разработка БТС для экспресс-оценки функционального состояния человека».

Многочисленные исследования в области инженерной психологии, эргономики, психологии труда, медицине и физиологии рассматривают понятие функционального состояния человека.

Многие авторы отмечают комплексный характер этого явления. В.П.Загрядский определяет функциональное состояние как совокупность характеристик физиологических функций и психофизиологических качеств, обеспечивающих эффективность выполнения действий.

Оценка уровня функционального состояния дается по анализу групп физиологических и психологических показателей, причем функциональное состояние определяется как интегральная величина актуальных свойств человека, обеспечивающих эффективность деятельности.

Состояния включают в свою структуру различные функциональные системы и уровни регулирования, начиная с вегетативных и двигательных систем и кончая высшими психическими уровнями регулирования, связанными с мотивами, волей и т. п.

Итак, опираясь на мнения многих авторов, можно заметить, что функциональные состояния формируются под влиянием показателей тех систем, которые оказывают непосредственное влияние на эффективность деятельности, причем чаще изучаются психологические и физиологические показатели.

В настоящее время существует различные методы оценки функционального состояния по анализу состояний различных функциональных систем организма.

ЭКГ, ЭЭГ, реограмма, томография, ультразвуковые исследования и т.д., но эти методы являются дорогостоящими, сложными в реализации и требуют временных затрат и квалификации специалистов для проведения исследований или для интерпретации результатов.

При современном ритме жизни, трудовой занятости особую актуальность приобретают экспресс-методы оценки функционального состояния, к которым можно отнести метод оценки электродермальной активности.

Использование электрических характеристик кожи обосновано ее связью со всеми функциональными системами посредством гуморальных и нейрорефлекторных путей. Многочисленных зарубежные и отечественные исследования специализированных медицинских центров (Институт Космической медицины, институт спортивной медицины т.д.) доказывают  связь электрических параметров точек акупунктуры (ТА), с конкретными органами и системами установлена. Последнее особенно важно из-за необходимости иметь представление об изменениях как можно в большем количестве функциональных систем организма и, следовательно, составлять интегральную картину состояния человека.

Анализ существующих аппаратно-программных комплексов показал, что большинство из них обладают рядом недостатков:

– отсутствие научного обоснования применяемых методик измерения ЭИ кожи;

– приводящих к неоднозначности интерпретации полученных результатов;

– использование измерительных сигналов, не удовлетворяющих принципу адекватности взаимодействия технической системы с БО;

и как следствие - измерения сопровождаются значительной методической погрешностью;

Указанные недостатки позволили сформулировать в данной работе требования к разработке новой биотехнической системы для измерения электрических параметров кожи. (ЛИСТ БТС)

Анализ БТС показал, что погрешность методики измерения связана с влиянием анатомических и электрофизических  особенностей биообъекта и геометрическими характеристиками электродной системы, а адекватность взаимодействия обусловлена пространственным распределением плотности тока в БО, особенно в области скопления нервных окончаний.

Следовательно, Целью данной работы является количественная оценка влияния анатомических и электрофизических особенностей биообъекта на формирование электрического импеданса, определение амплитуды тока невозбуждающего измерительного воздействия.

(ЛИСТ БО).Для достижения поставленной цели была разработана трехмерная геометрическая модель объекта измерения – пальца руки

Палец моделировался в виде четырехслойной структуры, включающей слой костной ткани, сухожилия, слой жировой ткани, слой кожной ткани с дополнительной областью, представляющей ноготь.

Для более детального исследования распределения поля в коже непосредственно под активным электродом был проведен анализ особенностей строения кожи в области ТА, и разработана трехмерная модель, представляющая собой кубический участок кожи размером 5*5*5 мм. Данная модель учитывает такие особенности строения ТА, как: скопления нервных волокон; наличие групп тучных клеток, локализующихся вокруг сосудов; протоки потовых желез.

Различные слои пальца, кожи и все структурные элементы моделировались однородными областями с усредненными для данных тканей значениями удельной электропроводности.

Для рассмотрения подэлектродной области из рассмотренной модели пальца руки вырезаются области меньшего размера, при этом вектор граничных условий для этих областей определяется в результате расчета потенциалов в исходной задаче.

Для оценки погрешности метода измерения ЭИ была разработана математическая модель расчета распределения потенциалов в рассматриваемой области.

Теоретической основой расчета распределения электромагнитного поля в средах являются уравнения Максвелла (ЛИСТ МАТ.МОДЕЛЬ). Расчеты показывают, что для частот менее 100 кГц практически все биоткани ведут себя как проводники и распределение поля находят в результате решения задач электростатики. Это приводит к необходимости решения уравнения Лапласа с соответствующими граничными условиями.

При постановке задачи были приняты следующие допущения:

- не учитывалось временное влияние электрического поля на биообъект;

- не учитывалось образование в тканях свободных и связанных зарядов;

- границы расчетной области были приняты условно бесконечными (в микромодели);

- не учитывалось наличие в тканях поляризационных потенциалов.

- не учитывалась поляризация электродов.

Полученные таким образом уравнения аппроксимировались методом конечных разностей.

Система разностных уравнений решалась итерационным методом.

Для реализации разработанной математической модели был разработан алгоритм и программное обеспечение, реализованное в среде Borland Delphi. (ЛИСТ алгоритм)

На основании разработанной модели было получено распределение потенциалов в исследуемой области. Далее был произведен расчет распределения потенциалов для области под активным электродом.

ЛИСТ 7

Для определения значения параметров тестового импульса, обеспечивающих интактность, были проведены исследования распределения плотности тока в области под электродом. Особенно интересны с этой точки зрения области, где расположена нервная ткань, т.к. именно эти ткани могут возбуждаться под действием электрического тока, что может вызвать изменение функционального состояния биообъекта.

Максимальная величина плотности тока, зафиксированная в исследуемой области j=0.002мА/см2, что меньше порогового jпорог=0.343мА/см2. Следовательно, выполняется критерий невозмутимости нервных тканей. Для соблюдения интактности измерительный ток не должен превышать 11 мкА.

Исследования зависимости электрического сопротивления кожи от расстояния между активным и пассивным электродами показали, что начиная с расстояния 35мм, увеличение расстояния на 57.1% приводит к увеличению сопротивления на 2.5%.

ЛИСТ 8

Для исследования влияния различных биологических тканей на формирование ЭКС, были получены и проанализированы зависимости сопротивления от параметров биологических тканей: удельной электропровоности и размеров слоев.

Установлено, что наибольшее влияние на формирование электрокожного сопротивления оказывает кожа.

Так при изменении удельной электропроводности кожи в 10 раз сопротивление изменяется в ~10 раз.

Параметры остальных тканей влияют менее чем на 1 %.

Изменение удельной электропроводности кожи приводит к изменению ЭКС в 8 раз.

Особое внимание было уделено исследованию влияния структурных элементов кожи на формирование электрокожного сопротивления.

Было установлено, что наибольшее влияние на формирование сопротивления оказывает эпидермис. При изменении удельной электропроводности эпидермиса в 10 раз сопротивление изменяется в 5 раз.

ЛИСТ 8

В результате проведенных исследований была разработана структурная схема аппаратно-программного комплекса для измерения электрического импеданса кожи человека, обеспечивающая формирование измерительного импульса заданной формы и ввод измеренных данных для обработки в персональный компьютер. На основании структурной схемы была разработана принципиальная электрическая схема комплекса.  (ЛИСТ 9)

ЛИСТ 10

В технологической части разработан технологический процесс сборки и монтажа печатной платы, входящей в состав разрабатываемого комплекса.

ЛИСТ 11

В экономической части проведено технико-экономическое обоснование разработки и производства аппаратно-программного комплекса для экспресс-оценки ФС человека, проведен расчет стоимости проектирования и производства, разработан план продаж на 10 лет, при заданном сроке окупаемости.

В части промышленной экологии и безопасности приведен обзор опасных и вредных факторов, возникающих при разработке комплекса, а также расчет освещенности рабочего места и технологичесикй процесс утилизации газоразрядных ламп.