Медико-технические требования на разработку аппаратно-программного комплекса для измерения электрического импеданса кожи.

- Наименование и область применения комплекса.

  - Аппаратно-программный комплекс для измерения электрического импеданса кожи разрабатывается для стационарного проведения измерений электрических параметров реакции в биологически активных точках человека на тестовое электрическое воздействие,  регистрации этих параметров и выдачу результатов.

  - Данный аппаратно-программный комплекс предназначен для неинвазивной диагностики заболеваний внутренних органов, и  для применения в клиниках и поликлиниках.

- Основание для разработки.

  - Задание на курсовую работу по теме «Разработка измерителя импеданса кожи человека» Московского Государственного Технического Университета им. Н.Э. Баумана (дата утверждения 19 февраля 2004г.).

- Исполнители разработки.

  - Студентка кафедры БМТ1 факультета Биомедицинские технологии МГТУ им. Н.Э.Баумана, группы БМТ1-81 Сологуб Е. В. под руководством доцента кафедры БМТ1  Карпухина В.А. и аспиранта Косорукова А.Е.

- Цель и назначение разработки.

  - Цель разработки – создание аппаратно-программного комплекса, отличающегося от аналогов:

- более низкой ценой;

- независимостью результатов исследования от квалификации персонала;

- возможностью измерять электрический импеданс биологически активных точек.

  - Аппаратно-программный комплекс должен быть разработан на основе современной элементной базы и должен обеспечивать автоматизированную обработку результатов измерений.

  - Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать ведение архива результатов измерений.

  - Аппаратно-программный комплекс должен быть удобен в работе.

- Источники разработки.

  - Рекламные материалы, отражающие технические характеристики аппаратов данного профиля.

  - Результаты исследований по данной тематике отечественных и зарубежных учёных отражённые в соответствующих диссертациях.

  - Патенты на изобретения в данной области.

- Медицинские требования.

  - Аппаратно-программный комплекс должен соответствовать требованиям ГОСТ Р50444-92, предъявляемым к приборам, аппаратам, медицинскому оборудованию.

  - Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать стационарное проведение измерений нелинейного электрического импеданса в биологически активных точках человека и регистрацию этих параметров.

  - Тестовое воздействие должно представлять собой пропускание импульса тока заданной амплитуды и формы через биологически активные точки биообъекта посредством пары электродов. При этом информационным сигналом – откликом должна быть величина напряжения на этих электродах.

  - Тестирование должно производиться однократным пропусканием импульса.

  - Тестовое воздействие не должно вызывать реакцию БО.

  - Повторные анализы одного и того же функционального состояния должны быть идентичными.

  - Диагноз функционального состояния, поставленный с применением данного комплекса, должен быть согласуем с результатами исследований, проведённых на традиционной современной технике.

  - Работа прибора должна исключать возможности отрицательных побочных эффектов.

- Технические требования.

  - Состав комплекта.

    - Основные составные части:

- измерительный блок в виде отдельного прибора в корпусе с сетевым источником питания, выключателем, индикатором включения и разъёмами для подключения электродов, кабеля RS 232 и шнура сетевого питания;

- компьютер со следующими характеристиками:

- IBM PC/AT или совместимый;

- процессор INTEL PENTIUM 166MMX или аналогичный;

- объём оперативной памяти 32МB;

- объём дисковой памяти – не менее 1GB;

- операционная система WINDOWS 95 или более поздняя;

- монитор SVGA.

- программное обеспечение на дискетах.

- Набор электродов с кабелями и штекерами

- Шнур сетевого питания

- Кабель для соединения измерительного блока с компьютером по интерфейсу RS 232.

- Средства укладки и упаковки.

- Тара транспортировочная по ГОСТ 20790-82

Комплект должен содержать эксплуатационный документ по ГОСТ 2.601-84.

  - Показатели назначения.

    - Технические параметры.

- Измерительный блок должен содержать в себе генератор измерительного импульса тока, подающий сигнал воздействия на  биологически активную точку со следующими характеристиками:

| Форма сигнала | Специальная форма импульса; |
| --- | --- |
| Амплитуда сигнала | 0.001-1 мкА; |
| Диапазон измеряемых сопротивлений | 100кОм – 20МОм; |
| Длительность тестирующего импульса | Не более 1 с; |

- Тестирующий импульс должен подаваться на разъёмы для подключения электродов, а также на один из каналов АЦП для дальнейшей передачи в ПК

- Выбор формы и амплитуды воздействующего импульса должен производиться программно из управляющей программы с ПК.

- Запуск тестирующего воздействия должен производится при достижении необходимого усилия на активном электроде либо по команде с ПК.

- Измерительный блок должен содержать переключатель включения питания.

- Состояние включения питания должно отображаться соответствующим индикатором.

- Измерительный блок должен соединяться с компьютером по разъему RS 232.

- Устройство должно преобразовывать воздействующий импульс тока и измеренное напряжение в последовательный двоичный код.

    - Характеристики энергопитания.

- Электропитание измерительного блока должно осуществляться от внутреннего сетевого трансформаторного источника постоянного напряжения, выдающего следующие напряжения:

+5В для цифровой части устройства.

5В для аналоговой части устройства

15В для измерительного источника тока.

    - Временные характеристики.

      - Время готовности комплекса к работе должно составлять не более 5 мин после включения питания.

      - Комплекс должен  быть  работоспособен  в   течение 8 часов в сутки при интенсивной эксплуатации.

  - Условия эксплуатации.

    - Требования устойчивости разрабатываемого изделия к воздействующим факторам внешней среды.

      - Комплекс должен быть устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 20790-82 для вида климатического исполнения V.6, при  температуре от 0°С до 50°C.

      - Комплекс должен быть максимально защищён от механических и иных повреждений при транспортировке, установке и эксплуатации.

      - Электроды должны быть предназначены для многократного применения и устойчивы к циклу дезинфекции.

      - Комплекс должен обеспечивать возможность хранения в условиях группы 2 ГОСТ 15150-69 в течение 3 лет без переконсервации.

    - Медицинский персонал должен быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации устройства и строго следовать её предписаниям.

  - Требования к безопасности.

    - По электробезопасности комплекс должен соответствовать требованиям ГОСТ Р502670-92 класс защиты II, тип ВF.

Требования к надёжности.

    - В зависимости от возможных последствий отказа комплекс должен относиться в соответствии с ГОСТ 23256-86 к классу В, то есть комплекс, отказ которого снижает эффективность или задерживает лечебный процесс в некритических ситуациях, либо повышает нагрузку на медицинский персонал.

    - Установленный срок службы по ГОСТ 23256-86 - 3 года. Средний срок службы до списания- 5 лет при средней интенсивности эксплуатации по пункту 7.2.3.3. Предельное состояние - невозможность восстановления после отказа.

    - Комплекс должен быть ремонтопригодным, обеспечивать возможность замены отдельных блоков.

  - Требования к конструктивному устройству.

    - Габариты комплекса должны определяться, в основном, габаритами вычислительного блока и монитора компьютера.

    - Измерительный блок должен быть конструктивно выполнен в виде отдельного прибора закрытого пластмассовым  корпусом, обеспечивающим достаточную пылезащиту и механическую устойчивость. Корпус должен быть достаточно компактным и лёгким.

    - На передней панели тестового блока должны располагаться:

- разъёмы для подключения электродов;

- индикатор питания.

    - На задней панели тестового блока должны располагаться;

- разъём для подключения шнура сетевого питания;

- разъем  для соединения измерительного блока с компьютером по интерфейсу RS 232.

- выключатель питания прибора.

    - Электроника измерительного блока должна быть смонтирована на одной плате из фольгированного стеклотекстолита. После монтажа элементов на поверхность платы должно быть нанесено полимерное покрытие для защиты от окисления токопроводящих материалов.

    - Конструкция прибора должна обеспечивать лёгкость сборки, разборки и наладки.

    - Кабели электродов и кабель соединения тестового блока с устройством сопряжения должны быть экранированными.

  - Требования к унификации стандартизации и технологичности.

    - Составные части комплекса должны быть разработаны с максимальным использованием стандартных комплектующих.

    - Конструкции составных частей должны иметь максимальные коэффициенты технологичности.

  - Внешний вид комплекса должен отвечать современным эстетическим показателям медицинской аппаратуры.

  - Требования к технической документации.

    - Техническая документация должна содержать:  монтажный чертёж комплекса, схема комплекса, ведомость спецификаций, ведомость покупных изделий, спецификации сборочных чертежей и сборочных единиц, сборочные чертежи, монтажные чертежи, принципиальные схемы, чертежи деталей - по ЕСКД, технические условия - по ГОСТ 2.114-70, эксплуатационные документы - по ГОСТ 2.601-68 и ОСТ 42-21-2-84.

  - Требования к маркировке и упаковке.

    - Качество маркировки и её метод должны обеспечивать чёткое и правильное содержание надписей. Обязательным содержанием маркировки должны быть товарный знак предприятия – изготовителя. Шрифт надписей должен выполняться по ГОСТ 2930-84 высотой не менее 2 мм.

- Метрологическое обеспечение.

  - Метрологическое обеспечение при производстве и эксплуатации комплекса должно обеспечиваться стандартными средствами, а техническая документация должна пройти соответствующую метрологическую экспертизу.

  - Комплекс должен сопровождаться индивидуальным метрологическим паспортом с указанием результатов калибровки по параметрам согласно ГОСТ 8.009-84 «Нормирование и использование метрологических характеристик средств измерений», ГОСТ 24736-81 «Преобразователи интегральные. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые. Основные параметры».

- Экономические показатели.

  - Разрабатываемый комплекс по своим техническим характеристикам должен равняться на лучшие аналоги.

  - Ожидаемая стоимость продукции ориентировочно должна быть примерно в 8-9 раз дешевле сегодняшнего уровня цен на такие аппараты.

- Стадии и этапы разработки.

  - Этапы разработки должны быть отражены планом – графиком выполнения НИОКР .

- Порядок испытаний и приёмки.

  - Предоставляемый к испытаниям комплекс должен соответствовать ГОСТ 19126-79 в части правил приёмки и методов испытаний, а также требованиям раздела 3 ГОСТ 15.013-92.