Исследование точностных характеристик источника тока для задач импедансометрии.

При исследовании функционального состояния человека объект исследования и средство измерения находится в постоянном взаимодействии друг с другом. Влияние средств измерения на объект исследования приводит к появлению артефактов, которые зашумляют полезный сигнал и снижают диагностическую ценность получаемой информации.

Исходя из этого, принципиально важно уменьшать амплитуду воздействия тестирующего импульса при измерениях ЭКС. С другой стороны необходимо обеспечивать достаточную точность измерений.

Целью этой части работы являлось исследование точностных характеристик источника тока, чтобы в итоге обеспечить минимально возможную амплитуду тестирующего импульса при данном схемотехническом решении, обеспечивая при этом необходимую погрешность измерения.

В работе было исследовано влияние на погрешность в задании тока следующих параметров схемы:

- величина сопротивления нагрузки и токозадающего резистора,

- разброс резисторов,

- входные токи и напряжения смещения операционных усилителей (ОУ),

- конечность коэффициентов усиления ОУ,

- частота сигнала,

- параметры кабеля, соединяющего прибор и электроды,

- влияние системы измерения,

- влияние системы самокалибровки.

Обзор и анализ схем источников тока

Источник тока с заземленной нагрузкой

Принцип действия источника тока, состоит в том, что выходной ток измеряется по падению напряжения на резисторе R1. Выходное напряжение ОУ устанавливается таким, что падение напряжения на резисторе R1 оказывается равным величине входного напряжения.

рис.1

Построим математическую модель без учета Uсм и Iвх для оценки влияния разброса резисторов. Для определения выходного тока источника запишем уравнения по первому закону Кирхгофа для n- и р-входов и выхода операционного усилителя.

I1=I2 I3=I4 Un=Up

I1=U1−UpR2 I2=U2−UpR2 I3=−UnR3 I4=Uвых−UтR2

Iz=Uвых−U2R1 In=U2Rn

I1=−I2⇒U2=2Up−U1

I3=−I4⇒Uвых=UnR3+R2R3

Исходя из условия, что  Un=Up  найдем Iz

Iz=Uвых−U2R1=UnR3+R2R3−(2Up−U1)R1=U2−U12⋅R3+R2R3−U2R1=

=−U1⋅R3+R22R3+U2⋅R2−R32R3R1

Выходной ток зависит от выходного сопротивления, значит, источник тока не идеален. Оценим неидеальность источника тока, для этого найдем дифференциальное выходное сопротивление.

Iz=−U1⋅R3+R22R3+U2⋅R2−R32R3R1⇒U2=IzR1+U1⋅R3+R22R3R2−R32R3=Iz⋅R1⋅2R3+U1⋅R3+R2R2−R3

Значит, дифференциальное выходное сопротивление будет равно

dU2dIz=R1⋅2R3R2−R3

Примем величину, вызванную разбросом примененных резисторов

заK=R2−R3R3

Отсюда  dU2dIz=R1K

А  Iz=−U1⋅R3+R22R3+U2⋅КR1

Поскольку при построении схемы источника тока используются одинаковые резисторы, то R2, R3  можно представить в виде R2= R(1+δ2), R3= R(1+δ3).

K=R(1+δ2)−R(1+δ3)R(1+δ3)⇒K=(δ2−δ3)1+δ3

dU2dIz=2⋅R1⋅1+δ3(δ2−δ3)

Выходной ток зависит от выходного напряжения, значит от сопротивления нагрузки.

Найдем зависимость тока от сопротивления нагрузки.

U2=Iz⋅Rn

Iz=−U1⋅R3+R22R3+U2⋅КR1 =>Iz⋅R1=−U1⋅R3+R22R3+U2⋅К1

Следовательно   Iz=−U1R1−Rn⋅K

или   IzREAL=−U1R1⋅11−RnR1⋅K где  Iz0=−U1R1ток идеального источника тока

Выполняя точную подстройку R3, можно добиться бесконечного выходного сопротивления источника тока на низких частотах при реальных характеристиках операционного усилителя. Недостаток схемы, однако, состоит в том, что внутреннее сопротивление Rи управляющего источника напряжения U1 входит в выражение (оно добавляется к сопротивлению резистора, подключенного ко входу схемы). К тому же, ток управляющего источника напряжения зависит от сопротивления нагрузки. В результате полная балансировка источника невозможна, если Rи, как, например, у стабилитронов, зависит от тока.

## Схема 2

Этого недостатка не имеет следующая схема. Здесь входной резистор присоединен к виртуальному нулю. Другое достоинство этой схемы состоит в отсутствии синфазного сигнала. Для расчета выходного тока в этой схеме используем следующее соотношение:

U4 = – U3 = U1 + (R2/R3) U2 .

рис.2 Источник тока на ОУ в инвертирующем включении

Оценим влияние разброса резисторов R1-R4 для этого построим математическую модель без учета Uсм и Iвх. Запишем исходные соотношения для схемы, приведенной на рис.2. Запишем уравнение по первому закону Кирхгофа для выхода схемы:

(U4 – U2)/R1 – U2/R3 – I2 = 0

Iz=U4−U2R1

Iz=U4−U2R1=U1+R2R3⋅U2−U2R1=U1+U2⋅R2R3−1R1=U1R3+U2⋅R2−R3R1R3

Выходной ток зависит от выходного сопротивления, значит, источник тока не идеален. Оценим неидеальность источника тока, для этого найдем дифференциальное выходное сопротивление.

Iz=U1⋅R3+U2⋅R2−R3R1R3⇒U2=IzR1−U1R2R3−1=Iz⋅R1⋅R3−U1⋅R3R2−R3

Значит, дифференциальное выходное сопротивление будет равно

dU2dIz=R1⋅R3R2−R3

Примем величину, вызванную разбросом примененных резисторов

заK=R2−R3R3

Отсюда  dU2dIz=R1K                 А  Iz=U1+U2⋅КR1

Поскольку при построении схемы источника тока используются одинаковые резисторы, то R2, R3  можно представить в виде R2= R(1+δ2), R3= R(1+δ3).

K=R(1+δ2)−R(1+δ3)R(1+δ3)⇒K=(δ2−δ3)1+δ3

dU2dIz=R1⋅1+δ3(δ2−δ3)

Выходной ток зависит от выходного напряжения, значит от сопротивления нагрузки.

Найдем зависимость тока от сопротивления нагрузки.

U2=Iz⋅Rn

Iz=U1+U2⋅КR1 =>Iz⋅R1=U1+U⋅K

Следовательно   Iz=U1R1−Rn⋅K

или   IzREAL=U1R1⋅11−RnR1⋅K где  Iz0=U1R1ток идеального источника тока

В заключение заметим, что рассмотренные выше источники тока с заземленной нагрузкой представляют собой системы с регулированием по возмущению (системы с компенсирующими связями). В отличие от систем с регулированием по отклонению (систем с отрицательными обратными связями), системы с регулированием по возмущению требуют точной настройки параметров связей, как это и следует из последнего выражения и выражения. Схемы источников тока с незаземленной нагрузкой – это системы с регулированием по отклонению. Они не требуют точной настройки связей, а лишь по возможности большего значения дифференциального коэффициента усиления ОУ.

Таким образом, рассмотренные выше схемы источников тока с заземленной нагрузкой не подходят к условиям задачи, так как не обеспечивают стабильности и отличаются сложностью конструкции.

### Схема 3

Источники тока для нагрузки, один из полюсов которой имеет постоянный потенциал, отличный от потенциала общей точки

Если можно соединить один из полюсов нагрузки с положительным или отрицательным полюсами источника питания, то схема источника тока значительно упрощается (рис. 3). Эти схемы подобны схемам источников тока на транзисторах, но для исключения влияния собственных параметров транзисторов в схему введены операционные усилители. Рассмотрим схему с неинвертирующим включением ОУ (рис. 3а).

Выходное напряжение ОУ устанавливается таким, что напряжение на резисторе R1 равно U1. (Это естественно выполняется при положительном напряжении, когда транзистор не заперт). При этом ток через резистор R1 будет равен U1/R1. Выходной ток источника определится соотношением:

I2 =(U1/R1 )[1 –(1/B)].

В это соотношение входит статический коэффициент усиления тока транзистора B. Это вызвано тем, что часть тока через резистор R1 (т.е. эмиттерного тока транзистора) ответвляется в базу.

Рис.3. Источники тока с биполярными транзисторами

Влияние конечного усиления по току может быть уменьшено, если использовать составной биполярный транзистор, и практически исключено, если заменить его полевым, ток затвора которого пренебрежимо мал. В этом случае

I2 =(U1/R1).

На рис. 3б приведена аналогичная схема источника тока с инвертирующим включением операционного усилителя. Здесь выходной ток определяется соотношением:

I2 = – (U1/R1)[(1 – (1/B)],

т.е. для нормальной работы схемы входное напряжение должно быть отрицательным. Здесь также целесообразно использование составного биполярного или полевого транзисторов.

В схемах на рис. 3 можно соединить нагрузку с отрицательным источником питания, заменив транзистор на комплиментарный. При этом изменится и полярность управляющего напряжения. Дополнительным достоинством рассмотренных источников тока является то, что диапазон изменений токов и напряжений нагрузки здесь ограничивается только областью безопасной работы транзистора и не зависит от свойств ОУ.

Схема не подходит, так как наряду со сложностью создания наблюдается зависимость от статического коэффициента усиления тока транзистора В.

## Схема 4

## Источник тока с внутренним сопротивлением 300 МОм

рис.4

Микросхемы REF-03 являются прецизионными источниками опорного напряжения на 2,5В. Микросхема U1 служит предварительным стабилизатором для микросхемы U2. Выходной ток определяется выражением 2,5 V/R1  при условии, что R2=R1. Рекомендуется выбирать емкости конденсаторов так, чтобы С1=С2, С1R1= 10−5.

Схема не позволяет управлять выходным током, что не обеспечивает необходимую форму сигнала.

## Схема 5

## Прецизионный источник тока

рис.5

Устройство построено на схеме Дарлингтона и имеет более высокое выходное сопротивление.              I0=VinR1               Vin=0V

Схема 6

Двухполярные источники тока на LM101 и LM108

рис.6

Iout=VinR3R1R5          R3=R4+R5              R1=R2

В схемах на операционных усилителях с малыми входными токами допустимы высокоомные резисторы, поэтому можно с большой точностью формировать очень малые токи. Внутреннее сопротивление таких генераторов тока зависит от симметричности двух ветвей, в случае разбаланса оно может стать отрицательным.

Анализ

Iout=VinR3R1R5

R3=R4+R5

R1=R2

I5=U6−UoutR5

I1=I3⇒Vin−V2R1=V2−V6R3

V6=−VinR3+V2R3+V2R1R1=−VinR3+V2R3+R1R1

I2=I4⇒V3−VoutR4=−V3R2

V3=UoutR2R4+R2

I5=−VinR3+UoutR2R4+RR3+R1R1−UoutR5=−VinRR4+R2+VoutR2R3+R1−VoutR1+R2R1R5R1R4+R2==−VinR3R4+R2+VoutR2R3−R4R1R5R1R4+R2

Выходной ток зависит от выходного сопротивления, значит, источник тока не идеален. Оценим неидеальность источника тока, для этого найдем дифференциальное выходное сопротивление.

I5=−VinR3R4+R2+VoutR2R3−R4R1R5R1R4+R2⇒Uout=I5R5R4+R2R1+VinR3R4+R2R2R3−R4R1

Значит, дифференциальное выходное сопротивление будет равно

dUoutdIz=R5⋅R1R4+R2R2R3−R4R1

Следующая схема проста в реализации и удобна для измерения:

Схема 7

## Математическая модель

Построим математическую модель без учета Uсм и Iвх для оценки влияние разброса резисторов.

Запишем исходные соотношения для схемы

I1=I

I1=U1−U2R1 I2=U2−UвыхR2

U1R2−U2R2−U2R1+UвыхR1=0

U2=U1R2+UвыхR1R2+R1

I2=U2−UвыхR2=U1R2+UвыхR1R2+R1−UвыхR2=U1−UвыхR2+R1

Выходной ток зависит от выходного напряжения, значит, источник тока не идеален.

Оценим неидеальность источника тока, для этого найдем дифференциальное выходное сопротивление

I2=U1−UвыхR2+R1⇒Uвых=U1−I2R2+R1

при направлении тока I2 в противоположную сторону

I2=Uвых−U1R2+R1⇒Uвых=I2R2+R1+U1

Отсюда, дифференциальное выходное сопротивление будет равно

dUвыхdI2=R2+R1

Поскольку при построении схемы источника тока используются одинаковые резисторы, то R1 можно представить в виде R1= R(1+δ1).

dUвыхdI2=R2+1+δ1

Теперь оценим влияние входных токов и напряжений смешения. Для этого построим математическую модель c учетом Uсм и Iвх.

Запишем  соотношения для схемы

I1+I+In=0

I1=U1−U2R1 I2=Uвых−U2R2

U1R2−U2R2−U2R1+UвыхR1+InR1R2=0

U2=U1R2+UвыхR1+InR1R2R2+R1

I2=Uвых−U2R2=Uвых−U1R2+UвыхR1+InR1R2R2+R1R2=−U1+Uвых−InR1R2+R1

Выходной ток зависит от выходного напряжения, значит, источник тока не идеален.

Оценим неидеальность источника тока, для этого найдем дифференциальное выходное сопротивление

I2=Uвых−U1−InR1R2+R1⇒Uвых=U1+I2R2+R1+InR1

Отсюда, дифференциальное выходное сопротивление будет равно

dUвыхdI2=R2+R1

Поскольку при построении схемы источника тока используются одинаковые резисторы, то R1 можно представить в виде R1= R(1+δ1).

dUвыхdI2=R2+1+δ1

Лучшим решением поставленной задачи является следующий источник тока и его математическая модель. Источник позволяет построить схему измерения, не влияющую на процесс измерения:

###### Рисунок 7. Принципиальная схема источника тока

Источник тока состоит из 2-х операционных усилителей (ОУ), набора резисторов R1-R4 (одинаковые), токозадающего резистора-Rz. Rn-сопротивление нагрузки (биообъект)

Оценим влияние разброса резисторов R1-R4 для этого построим математическую модель без учета Uсм и Iвх.

Запишем исходные соотношения для схемы приведенной на рис.7

I1=I2 I3=I4 In=Iz U1=U2 Uout=U3

I1=Uc−U1R1 I2=U1−U0R2 I3=−U2R3 I4=U2−U3R4

Iz=U0−UoutRz In=UoutRn ⇒ Uout=Iz⋅Rn

I1=I2⇒U0=1+R2R1⋅U1−R2R1Uc    I3=I4⇒U2=U3R3R3+R4

Исходя из условия, что  U1=U2 U3=Uout найдем Iz

Iz=U0−UoutRz⇒ Iz=−R2R1Uc+UoutR3R2−R4R1(R3+R4)R1Rz

Выходной ток зависит от выходного напряжения, значит, источник тока не идеален.

Оценим неидеальность источника тока, для этого найдем дифференциальное выходное сопротивление

Iz=−R2R1Uc+UoutR3R2−R4R1(R3+R4)R1Rz⇒Uout=Iz⋅Rz+R2⋅UcR3R2−R4R1(R3+R4)R1

Отсюда, дифференциальное выходное сопротивление будет равно

dUoutdIz=RzR3R2−R4R1(R3+R4)R1

Примем величину, вызванную разбросом примененных резисторов заK=R3R2−R4R1(R3+R4)R1

Отсюда dUoutdIz=RzK и значит  Iz=−−R2R1Uc+Uout⋅KRz

Поскольку при построении схемы источника тока используются одинаковые резисторы, то R1, R2, R3, R4 можно представить в виде R1= R(1+δ1), R2= R(1+δ2), R3= R(1+δ3),  R4 = R(1+δ4). Поскольку величины δ много меньше 1, а величина  δ2 много меньше δвеличиной δ2можно пренебречь и допустить, что R(1+δх)+R(1+δy)=2R. Также следует учесть что знак заранее не определен и по этому для выражений вида δх+δy и δх-δy результат будет 2δ.

K=(R(1+δ3)⋅R(1+δ2)−R(1+δ4)⋅R(1+δ1))R(1+δ1)(R(1+δ2)+R(1+δ4))⇒K=(δ2+δ3−δ1−δ4)2=2δ

dUoutdIz=2⋅Rz(δ2+δ3−δ1−δ4)=Rz2δ

Выходной ток зависит от выходного напряжения, значит от сопротивления нагрузки.

Зависимость тока от сопротивления нагрузки.

Uout=Iz⋅Rn

Iz=−−R2R1Uc+Uout⋅KRz ⇒ Iz⋅Rz=−R2R1Uc+Uout⋅K

Следовательно   Iz=−UcRz−Rn⋅K

или   IzREAL=−UcRz⋅11−RnRz⋅K где  Iz0=−UcRzток идеального источника тока

Построим зависимость отличия выходного тока идеального источника от реального в зависимости от соотношения сопротивления нагрузки Rn к задающему сопротивлению Rz по формуле ΔI=IzREAL−Iz0Iz0×100%

Рис.8. Относительная зависимость выходного тока от соотношения сопротивления нагрузки Rn к задающему сопротивлению Rz в зависимости от точности резисторов R1—R4, где I1 для случая резисторов с точностью 1%, I2 для точности 0.1%, I3 для точности 0.01%.

Влияние входных токов и напряжений смешения на погрешность задания выходного тока.

Теперь оценим влияние входных токов и напряжений смешения, а также конечность коэффициента усиления, также учтем влияние охранных колец и кабеля. Для этого построим математическую модель c учетом Uсм, Iвх, Ru и Ck.

Рис.9. Источник тока с учетом Uсм и Iвх.

Где: In1, In2, Ip1, Ip2, – входные токи операционных усилителей (отрицательные и положительные соответственно); Us1, Us2 – напряжения смещения операционных усилителей; Ru – сопротивление утечек в приделах охранного кольца и сопротивление изоляции кабеля; Ck – емкость кабеля.

Исходные соотношения

U2'=U2+Usm1 I1=I2+In1 I3=I4+Ip1 In=Iz+Ip2+Iu

I1=Uc−U1R1 I2=U1−U0R2 I3=−U2'R3=−(U2+Us1)R3 I4=U2'−U3R4=U2+Us1−U3R4

Iz=U0−UoutRz In=UoutRn Iu=Us2Ru1+jω Ck⋅Ru

U0=(U2−U1)⋅A1⇒U2=U1+U0A1          U3=(U4−U3)⋅A2⇒U3=U4A2A2+1

U4=Uout+Us2  ЗначитU3=Uout+Us2A2A2+1

I1=I2+In1⇒U0=R1+R2R1U1−R2R1Uc+R2In1

I3=I4+Ip1⇒U2=R3⋅U3−R3R4Ip1(R4+R3)−Us1

из условий

U0=R1+R2R1U1−R2R1Uc+R2In1, U1=U2−U0A1 иU2=R3⋅U3−R3R4Ip1(R4+R3)−Us1

Получаем

U0=R1⋅A1R1⋅A1+R1+R2R1+R2R1R3⋅U3−R3R4Ip1(R4+R3)−Us1−R2R1Uc+R2In1

поскольку U3=Uout+Us2⇒      U3=Uout+Us2A2A2+1

Iz=U0−UoutRz=R1⋅A1R1⋅A1+R1+R2R1+R2R1R3⋅UoutA2A2+1+R3⋅Us2A2A2+1−R3R4Ip1(R4+R3)−Us1−R2R1Uc+R2In1−UoutRz

Iz=−R2R1Uc⋅R1⋅A1R1⋅A1+R1+R2Rz+R1⋅A1R1⋅A1+R1+R2R2In1+R1+R2R1R3⋅Us2⋅A2A2+1−R3R4Ip1(R4+R3)−Us1RzUout⋅R1⋅A1R1⋅A1+R1+R2R1+R2R1R3(R4+R3)⋅A2A2+1−R1⋅A1+R1+R2R1⋅A1Rz=

Выходной ток и для этого случая зависит от выходного сопротивления, значит, источник тока не идеален.

Оценим неидеальность источника тока, для этого найдем дифференциальное выходное сопротивление

Uout=Iz⋅RzR1⋅A1R1⋅A1+R1+R2R1+R2R1R3(R4+R3)⋅A2A2+1−R1⋅A1+R1+R2R1⋅A1+R2R1Uc⋅R1⋅A1R1⋅A1+R1+R2−R1⋅A1R1⋅A1+R1+R2R2In1+R1+R2R1R3⋅Us2⋅A2A2+1−R3R4Ip1(R4+R3)−Us1R1⋅A1R1⋅A1+R1+R2R1+R2R1R3(R4+R3)⋅A2A2+1−R1⋅A1+R1+R2R1⋅A1

Значит, дифференциальное выходное сопротивление будет равно

dUoutdIz=RzR1⋅A1R1⋅A1+R1+R2R1+R2R1R3(R4+R3)⋅A2A2+1−R1⋅A1+R1+R2R1⋅A1⇒

Примем величину, вызванную разбросом примененных резисторов и неидеальностью операционных усилителей за

K1=R1⋅A1R1⋅A1+R1+R2R1+R2R1R3(R4+R3)⋅A2A2+1−R1⋅A1+R1+R2R1⋅A1 Соответственно для этого случая dUoutdIz=RzK1 а ток для этого случая

Iz=−R2R1Uc⋅R1⋅A1R1⋅A1+R1+R2Rz+Uout⋅K1Rz+R1⋅A1R1⋅A1+R1+R2R2In1+R1+R2R1R3⋅Us2⋅A2A2+1−R3R4Ip1(R4+R3)−Us1Rz

Поскольку при построении схемы источника тока используются одинаковые резисторы, то R1, R2, R3, R4 можно представить в виде R1= R(1+δ1), R2= R(1+δ2), R3= R(1+δ3),  R4 = R(1+δ4). Поскольку величины δ много меньше 1, а величина  δ2 много меньше δвеличиной δ2можно пренебречь и допустить, что R(1+δх)+R(1+δy)=2R. Также следует учесть что знак заранее не определен и по этому для выражений вида δх+δy и δх-δy результат будет 2δ.

K1=δ2+δ3−δ1−δ4⋅A1⋅A2−4⋅A2−2⋅δ1+δ3+δ4⋅A1+42⋅A1+2⋅A2+1==4⋅δ⋅A1⋅A2−4⋅A2−4⋅δ1⋅A1+42⋅A1+2⋅A2+1=2⋅δ⋅A1⋅A2−2⋅A2−2⋅δ1⋅A1+2A1+2⋅A2+1

Тогда

dUoutdIz=RzK1=Rz⋅A1+2⋅A2+12⋅δ⋅A1⋅A2−2⋅A2−2⋅δ1⋅A1+2

Можно заметить, что в случае идеальности операционных усилителей, а именно при

A1=∞ и A2=∞ K1=K=2⋅δ и dUoutdIz=Rz2⋅δ

Применив, вышеуказанные допущения для Iz, получим

Iz=−Uc⋅A1A1+2Rz+Uout⋅K1Rz+A1A1+2R2In1+Us2⋅A2A2+1−R⋅Ip1−2⋅Us1Rz

Ток проходящий через нагрузку In=Iz−Ip2−Iu

Выходной ток зависит от выходного напряжения, значит от сопротивления нагрузки.

Найдем зависимость тока от сопротивления нагрузки.

Iu=Us2Ru1+jω Ck⋅Ru=Us2⋅1+jω Ck⋅RuRu

Uout=In⋅Rn=Iz+Ip2+Iu⋅Rn

Следовательно

Iz=−Uc⋅A1A1+2Rz−Rn⋅K1+A1A1+2R⋅In1+Us2⋅A2A2+1−R⋅Ip1−2⋅Us1Rz−Rn⋅K1+Ip2⋅Rn⋅K1Rz−Rn⋅K1+Iu⋅Rn⋅K1Rz−Rn⋅K1

Iz=−Uc⋅A1A1+2Rz−Rn⋅K1+A1A1+2R⋅In1+Us2⋅A2A2+1−R⋅Ip1−2⋅Us1Rz−Rn⋅K1+Ip2⋅Rn⋅K1Rz−Rn⋅K1+Us2⋅1+jω Ck⋅RuRu⋅Rn⋅K1Rz−Rn⋅K1

или   IzREAL=−UcRz⋅A1A1+21−RnRz⋅K +A1A1+2R⋅In1+Us2⋅A2A2+1−R⋅Ip1−2⋅Us1Rz−Rn⋅K1+Ip2⋅Rn⋅K1Rz−Rn⋅K1+Us2⋅1+jω Ck⋅RuRu⋅Rn⋅K1Rz−Rn⋅K1

ΔI=Iz−Iz0Iz0×100%

где  Iz0=−UcRzток идеального источника тока

Рис.10. Зависимость ΔI от входного тока Ip1

Рис.11. Зависимость ΔI от входного тока Ip2

Рис.12. Зависимость ΔI от напряжения смещения ОУ1

Рис.13. Зависимость ΔI от напряжения смещения ОУ2

Особо следует отметить наличие экстремума на рисунках 12. и 13. Отсюда можно сделать вывод о возможной коррекции напряжений смещения посредством калибровки.

##### Влияние конечности коэффициентов усиления на погрешность задания выходного тока.

Ранее полученное выражение для тока:

Рис.14. Зависимость ΔI от коэффициента усиления ОУ1

Рис.15. Зависимость ΔI от коэффициента усиления ОУ2

Из графиков видно, что при низком коэффициенте усиления погрешность значительно возрастает. Рекомендуется выбирать ОУ с коэффициентом усиления не менее 5·104.

Влияние частоты сигнала на погрешность задания выходного тока.

Коэффициент усиления ОУ:

Ток утечки:

Итоговая зависимость от частоты сигнала для тока на выходе источника тока

Рис.16. Зависимость ΔI от частоты сигнала.

Можно сделать вывод, что данное схемное решение применимо для частот сигналов до примерно 300 Гц (погрешность 0.1%), либо до 3 кГц (1% погрешность).

Схема измерения

Для реализации режима измерения в соответствии с математической моделью необходимо одновременно измерять ток, протекающий через биообъект и напряжение на биообъекте, вызванное протеканием тока.

При применении описанного выше источника тока возможна реализация этих требований.

В простейшем случае для измерения тока в нагрузке достаточно измерить напряжение источника сигнала Uc (рисунок 7) а в точке Uout можно измерить напряжение на нагрузке

Однако измерить напряжение в точке Uout весьма затруднительно так как у любой измерительной схемы есть входные токи которые будут влиять на ток протекающий в нагрузке. Поэтому напряжение на нагрузке лучше измерять после повторителя DA2 в точке U3. Но в этой точке напряжение уже равно U3=Uout+Us2 (рисунок 8).

Однако, как было показано выше, при таком методе изменения погрешность задания и измерения тока будет порядка 10нА. Точность измерения тока можно значительно повысить если измерять ток, протекающей в нагрузке, что возможно сделать измерив ток, протекающий в резисторе Rz. Для этого достаточно измерить на нем напряжение, применив дифференциальный усилитель. Как сказано чуть выше, напряжение возможно измерить не в точке Uout, а в точке U3.

С учетом выше сказанного построим схему для измерения тока через биообъект и напряжения на нем.

###### Рис.17. Источник тока со схемой измерения

Проанализируем погрешности измерения, возникающие во всей схеме.

- Погрешности в цепи измерения тока, вызванные напряжениями и токами смещения.

  - погрешность, вызванная напряжением смещения DA2 Us2=1mV

В случае Rz =10 МОм погрешность составит 100 пА

В случае Rz =1 МОм погрешность составит 10 пА

  - погрешность, вызванная напряжением смещения DA3. Для инструментальных усилителей типа INA118 фирмы BB, AD620B фирмы AD суммарное напряжение смещения составляет 100 – 1000 мкВ, что в свою очередь вызовет дополнительную погрешность

В случае Rz =10 МОм 100 пА

В случае Rz =1 МОм 10 пА

  - погрешность, вызванная смещением нуля в АЦП. Для 16 битного АЦП типа AD974 фирмы AD  составляет 8-16 единиц, что при диапазоне измерения токов ± 100 нА составит 50 пА

  - В результате суммарная погрешность тока может достигать 250пА

- Погрешности в цепи измерения тока, вызванные точностью задания коэффициентов усиления.

Точность коэффициента усиления в цепи измерения тока определяется резистором Rg и будет составлять 1% для 1% резистора

- Погрешности в цепи измерения напряжения

  - погрешность, вызванная напряжением смещения DA2 Us2=1mV

  - погрешность, вызванная напряжением смещения DA4. Для усилителей типа OP27 фирмы AD  напряжение смещения не превышает 100 мкВ

  - погрешность, вызванная смещением нуля в АЦП. Для 16 битного АЦП типа AD974 фирмы AD  составляет 8-16 единиц, что при диапазоне измерения напряжений ± 1В составит 400 мкВ

  - В результате суммарная погрешность измерения напряжения может достигнуть 2мВ

- Погрешности в цепи измерения напряжения, вызванные  точностью задания коэффициентов усиления.

Аналогично цепи измерения тока точность коэффициента усиления в цепи измерения напряжения определяется резистором Rg и будет составлять 1% для 1% резистора.

- Погрешности, вызванные точностью задания опорного напряжения АЦП.

Для 16 битного АЦП типа AD974 фирмы AD опорное напряжение составляет 2,48-2,52 вольта, что обусловит точность измерения не выше 1%.

- Погрешности, вызванные входными и выходными сопротивлениями.

Для предложенной схемы измерения входные сопротивления инструментальных усилителей DA3, DA4 составляющие 10 ГОм/2 пФ не оказывают влияния на измеряемые параметры. Параллельно нагрузке подключено входное сопротивление повторителя DA2 составляющие 1014 Ом/2 пФ, что на 7 порядков превышает диапазон измеряемых величин, и соответственно не оказывают влияния на измеряемые параметры Из выше сказанного следует, что входные и выходные сопротивления не влияют на точность измерения тока и напряжения, а выходное сопротивление источника тока влияет только на точность задания амплитуды тока, что может быть учтено и скомпенсировано при дальнейшей обработке сигналов.

- Погрешности, вызванные сдвигом фаз

Поскольку измеренные сигналы используются для расчета сопротивления и емкости необходимо обеспечить минимальные сдвиги фаз, вносимые измерительным устройством, между током и напряжением. Выполнить это условие, возможно применив для измерения и тока и напряжения одинаковые схемы с одинаковым коэффициентом усиления.

Методы повышения точности измерительной системы.

Самым простым методом повышения точности измерительной системы является применение более высокоточной элементной базы. Однако в данном случае это приведет к усложнению конструкции в связи с особенностями конструктивного исполнения прецизионной элементной базы и к резкому удорожанию всей системы.

Все погрешности данной схемы можно разделить на погрешности, вызванные напряжениями смещения операционных усилителей, и погрешности, вызванные неточностью задания коэффициентов усиления.

В схемотехнике для борьбы с погрешностями вызванными напряжениями смещения применяется метод компенсации, суть которого заключается в том, что при работе схемы измеряется напряжение смещения, после чего оно вычитается из выходного сигнала.

В разрабатываемой измерительной системе процесс генерации тестирующего импульса и процесс измерения осуществляется под управлением микроконтроллера, что позволяет построить систему цифровой самокалибровки.

Рис.18. Источник тока со схемой генерации, калибровки и измерения.

- Подстройка напряжений смещения, влияющих на точность измерения.

  - Погрешности  измерения тока.

Как было сказано выше, для измерения тока измеряется напряжение на резисторе Rz. Для того чтобы измерить напряжение смещения всего измерительного тракта, достаточно добиться того, чтобы напряжение на Rz было равно нулю. Для этого необходимо чтобы ток, протекающий через Rz, был равен нулю. Добиться этого, как было показано ранее, задавая входное напряжение Uc равным нулю невозможно, поэтому единственным способом уравнять потенциалы на выводах Rz остается замкнуть выводы резистора. Это осуществляется с помощью контактов реле К1. При этом измеренное напряжение и будет напряжением смещения всего измерительного тракта. В этом случае погрешность измерения напряжения смещения для 16 битного АЦП типа AD974B фирмы AD будет составлять ±2 единицы АЦП, что составляет 0.003% от диапазона измерения. Что в пересчете на измеряемый ток для случая Imax =250нА составит ±7,5пА.

  - Погрешности измерения напряжения.

Как было сказано выше, для измерения напряжения на нагрузке Zn измеряется напряжение после повторителя DA2. Для того чтобы измерить напряжение смещения всего измерительного тракта, включая и смещение повторителя DA2, достаточно добиться того, чтобы напряжение на Zn было равно нулю. Добиться этого, как и для канала тока, можно замкнув выход на нагрузку (точка Uout) на землю с помощью контактов реле К2. При этом измеренное напряжение и будет напряжением смещения всего измерительного тракта. В этом случае погрешность измерения напряжения смещения для 16 битного АЦП типа AD974B фирмы AD будет составлять ±2 единицы АЦП, что составляет 0.003% от диапазона измерения. Что в пересчете на измеряемое напряжение для случая Umax = 2,5В составит ± 75мкВ.

- Компенсация погрешности нуля

Как было показано выше выражение для задания тока имеет вид Iz=−UcRz+Ierr причем начальный ток Ierr зависит только от напряжений смещения. Задав начальное напряжение Uc отличное от нуля и равное Uc=Ierr⋅Rz можно скомпенсировать ток Ierr. Для этого необходимо его измерить. Точность этого измерения не может превысить точности измерения тока и для случая Imax =250нА составит ±7,5пА. Если для генерации Uc использовать 16 битный ЦАП То общая погрешность может достигнуть ±10пА

- Погрешности, вызванные неточностью задания коэффициентов усиления, можно либо минимизировать, либо вычислить. В любом случае они обусловлены точностью применяемых резисторов.

  - Для минимизации достаточно применить резисторы Rg необходимой точности, однако достижение точности выше 0,1% невозможно из за собственных погрешностей инструментальных усилителей.

  - В случае вычисления погрешности задания коэффициентов нужно применить резисторы Rz и Rnk необходимой точности, при этом точность резисторов Rg не важна. Для вычисления погрешностей можно реализовать следующий алгоритм: во-первых, производится компенсация напряжений смещения в каналах измерения тока и напряжения, во-вторых, компенсируется начальный ток Ierr, после чего задается ток Iz=−UcRz близкий к Iz max, в-третьих, при помощи контактов реле K3 в место нагрузки Zn подключается калибровочный резистор Rnk, равный задающему резистору Rz, после чего производится измерение значения напряжения в каналах тока и напряжения. Зная исходное значение тока и измененные значения, возможно вычислить погрешность задания коэффициентов усиления.

4.  Погрешности, вызванные точностью задания опорного напряжения АЦП, можно исключить применив и для задающей и для измерительной части один источник опорного напряжения.

## 2.5. Выводы

- Показано, что выходное сопротивление источника тока зависит от точности подбора резисторов, от номинала токозадающего Rz резистора и не зависит от напряжений и токов смещения и в случае применения инструментального усилителя составляет dUoutdIz=2500⋅Rz.

- Показано, что при низком коэффициенте усиления ОУ погрешность значительно возрастает. Рекомендуется выбирать ОУ с коэффициентом усиления не менее 5·104.

- Показано, что данное схемное решение применимо для частот сигналов до 300 Гц (с погрешностью задания тока 0.1%), либо до 3 кГц (с погрешностью задания тока 1%).

- Показано, что применение системы цифровой калибровки напряжений смещения и коэффициентов усиления позволяет снизить погрешность измерения в 40 раз. При этом погрешность измерения тока составит 7,5пА, а погрешность измерения напряжения 75мкВ, что позволит измерять электрические параметры биообъекта с точностью 0,1% при амплитуде тестирующего импульса не менее 7,5 нА, или с точностью 1% при амплитуде тестирующего импульса не менее 750 пА.