Сегодня перед обществом остро стоит проблем реабилитации наркоманов   (по официальным данным на 11.01.2005 в России более 4 млн. наркоманов, это люди в возрасте 18-30 лет). До сих пор не найден единый оптимальный метод реабилитации наркоманов, т.к. реакции организмов на воздействие тех или иных параметров у различных людей неидентичны. Эти особенности учитывает метод, основанный на оценке ЭДА.  Но в этом случаем сталкиваются с проблемой измерения электрического импеданса в широких пределах.

Для оценки погрешности измерения, вызываемой различными биофизическими свойствами тканей пальца, и конфигурацией электродной системы было математическое моделирование процесса измерения электрического импеданса, расчета электрического поля при проведении измерений, выявлению структур, ответственных за формирование сигнала ЭДА, и  выяснению влияния анатомических и электрофизиологических особенностей пациента на измерения.

Метод основанн на решении уравнения Лапласа, нахождении распределения электрического поля в объекте, моделируемом произвольным образом, с учетом необходимых структур.

В нашем случае объект моделирования - это палец руки который представляется в виде 4-хслойной структуры, для каждой заданы собственные электрические параметры , также заданы наложенные  точечными и кольцевыми электродами.

Для более детального изучения подэлектродной зоны моделируется участок кожи

С соответствующими параметрами среды.

Для решение задачи математического моделирования производится нахождении распределения ЭМП в неоднородном пространстве кожи и дальнейшем расчете по полученным данным ЭИ, а также определение параметров измерения. Рассматривается случай постоянного электрического поля. Это приводит к необходимости решения уравнения Лапласа с соответствующими граничными условиями.

При постановке задачи были приняты следующие допущения:

- не учитывалось временное влияние электрического поля на биообъект;

- не учитывалось образование в тканях свободных и связанных зарядов;

- границы расчетной области были приняты условно бесконечными (в модели кожного покрова).

Для оценки точности расчета поля, описанным методом производится верификация. Моделировался простой геометрический объект, для которого существует аналитическое решение нахождения распределения поля. Аналитическое решение сравнивается с численным. По итогам верификации (дельта менее 3 %) модель признается работоспособной.

С использованием полученной модели строим поперечные и продольные сечения.

В результате исследований было установлено:

Изменение толщины кожи в 3 раза приводит к изменению сопротивления пальца на 0.5 -4 % при изменении толщины жирового слоя в 3 раза  изменение сопротивления пальца незначительно: ~ 0,2 %

Слайд 18 (15 секунд)

-изменение толщины костного слоя в 2 раза практически не приводит к изменению сопротивления пальца, при изменении толщины мышечного слоя в 4 раза для источника тока изменение сопротивления пальца 0,8 %.

Слайд 19 (15 секунд)

-изменение удельной электропроводности кожи в 10 раз приводит к изменению сопротивления пальца в 8 раз для источника тока

-изменение удельной электропроводности жировой ткани в 100 раз приводит к изменению сопротивления пальца на 0,6 %.

Слайд 20 (15 секунд)

-изменение удельной электропроводности мышечной ткани в 100 раз приводит к изменению сопротивления пальца на 0,4 % для источника тока

-изменение удельной электропроводности костной ткани в 100 раз не приводит к изменению сопротивления пальца, для источника тока.

Слайд 21 (25 секунд)

Изменение толщин кожи, подкожной жировой клетчатки, мышечного слоя и костной ткани в 4 раза приводит к изменению сопротивления пальца, при выбранной системе измерения, на 0,5%—3%

-  Изменение проводимости подкожной жировой клетчатки, мышечного слоя и костной ткани в 10000 раз приводит к изменению сопротивления пальца, при выбранной системе измерения, на 0,5%—3%

- Только изменение проводимости кожи в 100 раз приводит к изменению сопротивления пальца, при выбранной системе измерения, в 12 раз

Слайд 22(25 секунд)

Для определения распределенного в исследуемой области электрического заряда осуществлялось интегрирование вектора напряженности по замкнутой поверхности.

Полученные величины емкостной составляющей ЭИ для элементарных объектов сравнивались с существующими аналитическими решениями, что позволило сделать вывод о правильности реализации алгоритмов расчета.

Слайд 23 (15 секунд)

Для определения параметров измерительного импульса, обеспечивающих интактность, были проведены исследования распределения плотности тока в области под электродом.

Слайд 24(30 секунд)

Значение плотности тока, обеспечивающее невозбуждение нервной ткани: Jпор. = 0,343 мА/см2 (Быстров Ю.Г. Разработка способа и устройства для измерения электрокожного сопротивления // Дисс..).

В исследованиях было получено, что плотность тока в области нервных окончаний достигает порогового значения при измерительном токе равном 11,4 мкА. Следовательно, в целях обеспечения интактности объекта исследований сила тока измерительного импульса не должна превышать 11,4 мкА

Слайд 25 (50 секунд)

В результате выполнения работы были разработаны и реализованы алгоритмы для расчета составляющих электрического импеданса биообъектов простейших геометрических форм, что позволяет применять данный метод для оценки влияния различных структур биоткани пальца на измеряемые электрические характеристики.

Сравнение результатов, полученных для прямоугольной и цилиндрической систем координат позволило сделать вывод об оптимальности описания цилиндрических и сферических объектов в соответствующих координатах.

Ошибка метода расчета емкости цилиндрического объекта в прямоугольных координатах составила  12.7%, в то время как при расчете этого же объекта в цилиндрических координатах эта величина составила 1.6%. В случае сферического объекта ошибка метода расчета в прямоугольных координатах была равна 3.4%.