Слайд 2.Построим математическую модель области ткани в районе биологически активной точки (БАТ). Предполагается что  ВАХ ВАТ нелинейна, то есть сопротивление БАТ имеет резистивную и емкостную составляющую, причем и резистивная и емкостная составляющие зависят от тестирующего воздействия.

Представим область БАТ в виде эквивалентной электрической схемы

Слайд 3. Для теоретического исследования метода измерения ЭИ первоначально была разработана трехмерная модель пальца. Палец моделировался в виде четырехслойной структуры с дополнительной областью, представляющей ноготь. Внешний слой представлял собой модель кожного покрова пальца, следующий слой – модель жировой ткани, третий слой – модель мышечной ткани и четвертый внутренний слой – модель костной ткани. В данной модели различные слои пальца, кожи и все структурные элементы моделировались однородными областями с усредненными для данных тканей значениями удельной электропроводности; не учитывалось наличие в тканях поляризационных потенциалов. На активный электрод подавался ток 1мкА. Слои кожи задавались однородными областями с усредненными для данных тканей значениями удельной электропроводности. На боковых границах плотность тока в горизонтальном направлении задавалась равной 0.  В результате было получено распределение потенциалов в тканях кожи с шагом 0.1мм.

Слайд 10.Таблица-принятые параметры среды (электропроводности):

Слайд 11.Решение задачи математического моделирования заключается в нахождении распределения ЭМП в неоднородном пространстве кожи и дальнейшем расчете по полученным данным ЭИ, а также определение параметров измерения. Расчеты показывают, что для частот менее 100 кГц практически все биоткани ведут себя как проводники, а на частотах более 10 – 100 МГц – как диэлектрики. Рассматривается случай постоянного электрического поля. Это приводит к необходимости решения уравнения Лапласа с соответствующими граничными условиями.

При постановке задачи были приняты следующие допущения:

- не учитывалось временное влияние электрического поля на биообъект;

- не учитывалось образование в тканях свободных и связанных зарядов;

- границы расчетной области были приняты условно бесконечными (в модели кожного покрова).

Слайд 11-12.В рамках данной работы необходимо произвести расчет распределения электрического поля в исследуемой области (палец человека) в двух системах координат: в цилиндрической и прямоугольной системе координат; сравнить результаты расчетов. Рассмотрим решение уравнения  Лапласа в обеих системах.

Слайд 14.Метод конечных разностей состоит в следующем. Область непрерывного изменения аргументов заменяется конечным (дискретным) множеством точек (узлов), называемым сеткой. Рассматриваются функции дискретного аргумента, определенные в узлах сетки и называемые сеточными функциями. Производные, входящие в дифференциальное уравнение, аппроксимируются при помощи соответствующих разностных отношений. Дифференциальное уравнение при этом заменяется системой разностных уравнений. Начальные и краевые условия тоже заменяются разностными условиями для сеточной функции. Простейшую аппроксимацию уравнения Лапласа можно произвести по сеточному шаблону, представленному на рисунке:

Слайд 13. Так как в интересующем нас биообъекте имеются среды с различными физическими свойствами, то на границе их раздела необходимо использовать условия сопряжения, в качестве которых можно использовать условие непрерывности плотности тока:

Слайд 17: Полученную таким образом систему разностных уравнений можно решать двухслойным итерационным методом по следующей формуле:где (Ui,j,k)'– значения напряжения, вычисленные на текущей n-ой итерации; τ – параметр релаксации.Прежде всего во всех внутренних узлах сетки задаются начальные значения потенциала U. Затем, используя метод итераций, находят значение второй производной исходной системы. При этом для узлов, расположенных непосредственно у границы области при вычислении второй производной, используются заданные краевые условия в граничных узлах. Полученные таким образом значения U будут первым приближением для исходной системы уравнений. Последующие приближения находятся аналогично.

Процесс продолжается до тех пор, пока (n+1)-ое приближение значений потенциала U во всех узлах не совпадет с n-ым приближением в пределах заданной погрешности.

Слайд 34: Для расчета была разработана модель объекта измерения – пальца руки, представляющая собой многослойный проводящий цилиндр с полусферой на верхнем основании. В качестве замкнутой поверхности примем поверхность, имеющую форму пальца. Для расчёта напряжённости электрического поля используем теорему Гаусса:
полный поток вектора напряженности электрического поля (нормального к поверхности объекта), пронизывающий замкнутую поверхность, равен алгебраической сумме зарядов, заключенных внутри.

Во всех точках, равноудалённых от оси стержня (центра сферы), численные значения напряжённости одинаковы, если стержень находится в однородной изотропной среде с относительной диэлектрической проницаемостью . Для расчета напряженности поля в произвольной точке, находящейся на расстоянии r от оси стержня (центра сферы), проведём через эту точку цилиндрическую (или сферическую) поверхность.

Емкость биоткани определяем как отношение заряда, распределенного в объекте измерения, к разности потенциалов.

В случае уединенного проводящего тела разность потенциалов берется между потенциалом точки на его поверхности и потенциалом бесконечно удаленной точки.

В качестве физической модели был использован желатин на куриной кости.

Были проведены измерения сопротивления физической модели при использовании желатина различной удельной электропроводности (за счет добавления различной концентрации соли). Также изменялась толщина слоя желатина и расстояние между электродами. Аналогичные исследования были проведены на теоретической модели. Было получено, что максимальное отличие результатов теоретического моделирования от экспериментальных исследований составило 33 %.

Анализируя представленные графики, можно сделать следующие выводы:

- Изменение удельной электропроводности кожи в 10 раз приводит к изменению сопротивления пальца в 8 раз для источника тока и в 10 раз для источника напряжения.

- Изменение удельной электропроводности ногтя и костной ткани в 100 раз не приводит к изменению сопротивления пальца, как для источника тока, так и для источника напряжения.

- Изменение удельной электропроводности жировой ткани в 100 раз приводит к изменению сопротивления пальца на 0,6 % и 0,2 % для источника тока и источника напряжения, соответственно; такое же изменение удельной электропроводности мышечной ткани приводит к изменению сопротивления пальца на 0,4 % и 0,3 % для источника тока и источника напряжения, соответственно.

- Изменение толщины кожи в 3 раза приводит к изменению сопротивления пальца на 54 % для источника тока и на 72 % для источника напряжения.

- Изменение толщины ногтя в 3 раза и толщины костного слоя в 2 раза практически не приводит к изменению сопротивления пальца, как для источника Изменение сопротивления пальца в зависимости от толщины жировой и мышечной ткани также незначительно: ~ 0,2 % при изменении толщины жирового слоя в 3 раза; 0,8 % и 0,6 % при изменении толщины мышечного слоя в 4 раза для источника тока и источника напряжения, соответственно.

- Отличие в измерениях по методу источника тока от измерений по методу источника напряжения при исследовании изменения удельной электропроводности кожи составило до 23 %.

- Отличие в измерениях по методу источника тока от измерений по методу источника напряжения при исследовании изменения толщины кожи составило до 3 %.

- Отличие в измерениях по методу источника тока от измерений по методу источника напряжения при всех остальных исследовании было менее 1 %.

- Отличие в измерениях по методу источника тока от измерений по методу источника напряжения при всех остальных исследовании было менее 1 %.

- При измерениях по методу источника напряжения значение ЭКС изменяется сильнее при изменении характеристик кожи.

- При измерениях по методу источника тока значение ЭКС изменяется сильнее при изменении характеристик глубинных тканей.

Было получено, что максимальное влияние на ЭКС оказывает эпидермис. При увеличении удельной электропроводности в 10 раз электрокожное сопротивление уменьшается в 5 раз; при увеличении толщины в 3 раза электрокожное сопротивление увеличивается на 54 %. Среди других структурных элементов наибольший вклад вносят протоки потовых желез: при изменении удельной электропроводности уменьшение электрокожного сопротивления достигает 24 %, при изменении количества и размера пор – 41 %. При изменении проводимости и количества тучных клеток уменьшение электрокожного сопротивления достигает 11 % и 18 %, соответственно. И, наконец, при изменении проводимости и количества нервной ткани – уменьшение электрокожного сопротивления достигает 4 % и 9 %, соответственно.