УДК 615.84

ПРЕЦИЗИОННАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИТСИК КОЖИ ЧЕЛОВЕКА.

# В.А.Карпухин, А.Е.Косоруков, П.С.Сысоев

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва

В современных условиях многие сферы человеческой деятельности связаны с  экстремальными ситуациями, в разрешении которых человеческий фактор играет огромную роль. Поэтому экспресс-оценка функционального состояния (ФС) организма человека в процессе деятельности становится весьма актуальной.

Существующие методы оценки ФС организма, основанные на анализе физиологических параметров центральной (ЦНС), вегетативной (ВНС),   соматосенсорной и нервно-мышечных систем, эффективно осуществляют решение поставленной задачи для профессионального отбора, но весьма сложны и неудобны для динамического слежения за состоянием человека-оператора.   Поэтому за последние десятилетия сформировалась устойчивая тенденция сокращения анализируемых физиологических показателей, обеспечивающих приемлемую точность оценки ФС за счет увеличения информационно-диагностической емкости измеряемых параметров. К настоящему времени отмеченная тенденция позволила исследователям проводить эффективную оценку ФС на основе анализа физиологических параметров только кардиореспираторной системы, косвенно связанной с ЦНС и ВНС.

Однако, известно, что активность симпатического и парасимпатического отделов ВНС непосредственно влияет и на физиологическое состояние отдельных зон кожи человека, которое, в свою очередь, связано с комплексом электродермальных реакций и несет интегральную информацию о ФС организма.

При оценке электродермальных реакций наиболее информативным параметром является электрический импеданс кожи. Однако амплитудные значения тестирующих сигналов существующих диагностических приборов в большинстве случаев превышают 1мкА и приводят к изменению физиологического состояния кожи, что вносит существенные искажения в результаты оценки ФС организма. Но уменьшение амплитуды тестирующего воздействия предъявляет весьма высокие требования измерительному тракту диагностической системы.

Целью данной работы явилась разработка прецизионной измерительной системы для исследования электродермальной активности в процессе операторской деятельности.

Измерительная система выполнена по модульной схеме и состоит из электродной системы, основной платы, включающей в себя измерительный источник тока, блок сбора, обработки и передачи данных, блок питания. Для окончательной обработки и визуализации в систему входит персональный компьютер.

Для управления всеми процессами в схеме был применен 8 битный микроконтроллер (МК) ATmega128 фирмы Atmel.

Измерительный источник тока обеспечивает протекание через кожу тока заданной амплитуды и формы, а также позволяет измерять ток, протекающего в цепи электродов, и напряжения между электродами.

Для генерации тестирующего воздействия применен синтезатор частоты, реализованный на МК и 16-ти разрядном ЦАП AD5542. Для измерения тока, протекающего в цепи электродов, и напряжения между электродами применен четырех канальный 16-ти разрядный АЦП AD974. Предусмотрена возможность подключения дополнительных аналоговых усилителей для увеличения числа мониторируемых параметров

Также предусмотрена встроенная цифровая система компенсации погрешностей, обусловленных напряжениями смещения, входными токами операционных усилителей и паразитными токами утечки измерительного источника тока. В результате применения системы компенсации удалось снизить погрешность измерения тока протекающего в цепи электродов, и напряжения между электродами в 40 раз. При этом абсолютная погрешность измерения тока составит 7,5 пА, а погрешность измерения напряжения 75 мкВ, что позволит обеспечить 0,1% точность измерения электрических параметров биообъекта при амплитуде тестирующего импульса не менее 7,5 нА, или  1% точность при амплитуде тестирующего импульса не менее 750 пА.

Для физического осуществления обмена данными с персональным компьютером, а также поддержания шинного протокола в состав основной платы сбора и передачи данных добавлен контроллер шины USB FT232BM фирмы FTDI. Для обеспечения требований  электробезопасности связь между контроллером шины USB и управляющим МК осуществляется через высокоскоростные оптопары. Для расширения эксплуатационных возможностей измерительной системы предусмотрена связь МК с персональным компьютером также по гальванически изолированному интерфейсу RS232.