УДК 615.84

Система для экспресс оценки функционального состояния в наркологии

# В.А.Карпухин, А.Е.Косоруков, (В.А.Загрядский), О.С.Глазычев, Л.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва

Ниии?

В настоящее время весьма актуальной является проблема реабилитации людей с алкогольной и наркологической зависимостью. Эффект реабилитации  может быть существенно повышен путем инструментального контроля  функционального состояния (ФС) в течение проведения восстановительных процедур. Подобный подход позволяет обеспечить индивидуальный выбор тактики лечения.

Для комплексной экспресс-оценки ФС человека наибольшее распространение получили неинвазивные методы измерения основных физиологических показателей (ЭКГ, ЭЭГ и др.). Однако, в ряде случаев, для оценки ФС целесообразно использовать расширенный набор параметров, обеспечивающих лучшие диагностические показатели. Одним из таких дополнительных показателей является электрокожное сопротивление в рефлексогенных зонах, измерение которого позволяет за короткое время и при минимальных затратах оценить общее состояние пациента. Серьезным ограничением подобных методик является аномально высокое сопротивление кожи у лиц, находящихся в  состоянии абстиненции, что приводит к невозможности проведения полной диагностической процедуры существующими приборами. Также к недостаткам можно отнести то, что амплитудные значения тестирующих сигналов в большинстве случаев превышают 1мкА и приводят к изменению физиологического состояния кожи, что вносит существенные искажения в результаты оценки ФС организма, и исключает возможность повторной диагностики через короткий интервал времени. Но уменьшение амплитуды тестирующего воздействия предъявляет весьма высокие требования измерительному тракту диагностической системы.

Для решении этих проблем была разработана прецизионная измерительная система для исследования электродермальной активности, позволяющая производить оценку ФС, в том числе у лиц, находящихся в  состоянии абстиненции.

Предлагаемая измерительная система выполнена по модульной схеме и состоит из электроднов, основной платы, включающей в себя измерительный источник тока, блок сбора, обработки и передачи данных, блок питания. Для окончательной обработки и визуализации в систему входит персональный компьютер.

Для управления всеми процессами в схеме был применен 8 битный микроконтроллер (МК) ATmega128 фирмы Atmel.

Особенностями измерительного источника тока являются:

- возможность формирования тока наноамперного диапазона специальной формы;

- возможность измерения параметров тестирующего сигнала без дополнительного согласования с измерительными цепями.

Для обеспечения выходного наноамперного диапазона тока предусмотрена встроенная цифровая система компенсации погрешностей, обусловленных напряжениями смещения, входными токами операционных усилителей и паразитными токами утечки измерительного источника тока. В результате применения системы компенсации удалось снизить погрешность измерения параметров тестирующего сигнала в 40 раз. При этом абсолютная погрешность измерения тока составит 7,5 пА, а погрешность измерения напряжения 75 мкВ, что позволяет обеспечить 0,1% точность измерения электрических параметров биообъекта при амплитуде тестирующего импульса 7,5 нА, или  1% точность при амплитуде тестирующего импульса 750 пА.

Для формирования частотных характеристик тестирующего воздействия применен синтезатор частоты, реализованный на МК и 16-ти разрядном ЦАП AD5542. Для измерения параметров тестирующего сигнала применен четырех канальный 16-ти разрядный АЦП AD974. Для  увеличения диапазона измеряемых сопротивлений, необходимость чего обусловлена спецификой использования в наркологии, на входе АЦП установлен управляемый предусилитель. Предусмотрена возможность подключения дополнительных аналоговых усилителей для увеличения числа измеряемых параметров

Для физического осуществления обмена данными с персональным компьютером, а также поддержания шинного протокола в состав основной платы сбора и передачи данных добавлен контроллер шины USB FT232BM фирмы FTDI. Для обеспечения требований  электробезопасности связь между контроллером шины USB и управляющим МК осуществляется через высокоскоростные оптопары. Для расширения эксплуатационных возможностей измерительной системы предусмотрена связь МК с персональным компьютером также по гальванически изолированному интерфейсу RS232.