УДК 615.84

Разработка алгоритмического обеспечения измерения электрокожного импеданса в Точках Акупунктуры

Сергей Сергеевич Дудкин

Студент 5 курса группы БМТ 1-101 кафедры Биомедицинские Технические системы, МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия

Научный руководитель: Артём Евгеньевич Косоруков, ассистент кафедры Биомедицинские Технические системы, МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия

В последнее время особое значение приобрели методы экспресс-оценки функционального состояния человека. Подобная оценка необходима для первичного выявления "проблемных" или ослабленных органов и систем с целью их дальнейшего более детального обследования и назначения адекватного лечения. Наибольшее распространение получили методы измерения электрокожного импеданса в точках акупунктуры (ТА), позволяющие судить о состоянии и функционировании внутренних органов и систем.

Известно, что кожа при пропускании через неё зондирующего тока обладает как резистивными, так и емкостными свойствами, в общем случае нелинейными. Для оценки вклада емкостной составляющей измерения проводятся на переменном токе. По дискретным (полученным на выходе аналогово-цифрового преобразователя (АЦП)) отсчётам тока и напряжения согласно математической модели сопротивления кожи вычисляется импеданс ТА. В действительности точному определению импеданса мешают помехи, искажающие сигнал. Наводка, создаваемая токами промышленной частоты (50 Гц), может превышать амплитуду полезного сигнала в несколько раз и приводить к погрешности определения главной составляющей импеданса более 200%, поэтому возникает необходимость фильтрации сигнала от помехи 50 Гц и выше.

Целью данной работы является разработка математической модели для вычисления нелинейного импеданса кожи и оптимального цифрового фильтра, позволяющего уменьшить влияние помех.

В простейшем случае модель импеданса кожи можно представить в  виде линейной ёмкости C, соединённой параллельно с нелинейной (зависящей от напряжения на ней) проводимостью g(U).  По полученным на выходе АЦП отсчётам тока Ik и напряжения Uk требуется найти зависимость g(U) и ёмкость С. Для выбранной схемы справедливо следующее уравнение:

Ik=g(Uk)⋅Uk+C⋅dUkdt

Искать g(U) будем в виде суммы:

g(Uk)=g0+g1⋅Uk+g2⋅Uk2+g3⋅Uk3,

где g0, g1, g2, g3 – составляющие нелинейной проводимости.

Тогда Ik=g0⋅Uk+g1⋅Uk2+g2⋅Uk3+g3⋅Uk4+C⋅dUkdt

Дальнейший поиск g0, g1, g2, g3, C осуществляется методом наименьших квадратов. Находятся такие коэффициенты модели g0, g1, g2, g3, C, для которых выполняется условие:

k=0N−1(Ik−(g0⋅Uk+g1⋅Uk2+g2⋅Uk3+g3⋅Uk4+C⋅dUkdt))2→min

где N – количество отсчётов тока и напряжения.

Цифровая фильтрация сигналов тока и напряжения производится после АЦП. Для точной работы математической модели необходимо передать форму сигнала, поэтому требованием к фильтру является линейность фазо-частотной характеристики (ФЧХ). Этим свойством обладают нерекурсивные цифровые фильтры (с конечной импульсной характеристикой – КИХ).

Существует множество реализаций КИХ-фильтров, основанных на применении различных оконных функций. Проводилось сравнение КИХ-фильтров со следующими оконными  функциями: прямоугольной, трапециидальной, треугольной, Хэннинга, Хэмминга и Блэкмэна. Для оценки качества фильтрации моделировалась аддитивная помеха, представляющая собой сумму гармоник частот 50, 100, 150 и 200 Гц.

Главным критерием оптимизации цифрового фильтра является точность определения коэффициентов модели g0, g1, g2, g3, C. Если первый коэффициент определялся с погрешностью, большей, чем 1%, то в дальнейшем такой фильтр в качестве претендента не рассматривался.

В ходе работы установлено, что для количества точек фильтра М = 64 ни одна оконная функция не обеспечивает необходимой точности. Для количества точек фильтра М = 128 три оконные функции обеспечивают необходимую точность определения коэффициентов. Наилучшую точность обеспечивает трапециидальная оконная функция. Для количества точек фильтра М = 256 четыре оконные функции обеспечивают заданную точность. Наилучшую точность обеспечивает функция Хэмминга.

Численные результаты исследования приведены в Табл. 1.

Таблица 1. Результаты исследований

| Кол-во коэффициентов фильтра | Вид оптимальной оконной функции | Относительные погрешности восстановления коэффициентов модели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | δg0, % | δg1, % | δg2, % | δg3, % | δС, % |
| 128 | Трапециидальная | 0,5 | 3,2 | 6,1 | 233,9 | 14,8 |
| 256 | Хэмминга | 0,02 | 0,1 | 1,5 | 42,8 | 0,04 |

В результате проведённых исследований найдены КИХ-фильтры, удовлетворяющие исходным требованиям. Оба фильтра являются работоспособными и обеспечивают необходимую точность определения составляющих импеданса для постановки диагноза. С точки зрения точностных характеристик предпочтительным является использование 256-точечного фильтра, однако его реализация на борту микропроцессора может оказаться невозможной или затруднительной, если фильтрацию осуществлять на докомпьютерном этапе.

Литература:

- Введение в цифровую фильтрацию. Под ред. Р. Богнера и А. Константинидиса, пер. с англ. Л.И. Филиппова – М.: «Мир» - 1976.

- Гольденберг Л.Н. и др. Цифровая обработка сигналов: учеб. пособие для вузов. – М.: Радио и связь, 1990. – 256 с.