РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА И ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА КОЖИ ЧЕЛОВЕКА.

(ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА КОЖИ ЧЕЛОВЕКА.)

В.А. Карпухин, Ю.С. Перова, А.Е. Косоруков

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

Применение в медицинской практике методов исследования электродермальной активности обусловлено связью кожи со всеми функциональными системами посредством гуморальных и нейрорефлекторных путей, а также необходимостью проведения быстрых и точных неинвазивных биофизических исследований. Несмотря на то, что измерения электрического (ЭИ) в рефлексогенных зонах широко применяются для оценки функционального состояния человека в психофизиологии, рефлексотерапии, гомеопатии и наркологии, некоторые методологические аспекты этого направления еще недостаточно изучены. Одним из таких вопросов является влияние особенностей строения кожи в зоне исследования на формирование величины ЭИ.

Целью данной работы является количественная оценка влияния анатомических и электрофизических особенностей биообъекта и геометрических характеристик электродной системы на формирование электрического импеданса, определение амплитуды тока невозбуждающего измерительного воздействия.

Для достижения поставленной цели была разработана трехмерная геометрическая модель объекта измерения – пальца руки с активным и пассивным электродами Палец моделировался в виде четырехслойной структуры, включающей слой костной ткани, сухожилия, слой жировой ткани, слой кожной ткани с дополнительной областью, представляющей ноготь.

Для более детального исследования распределения электрического поля в коже непосредственно под активным электродом был проведен анализ особенностей строения кожи в области ТА, и разработана трехмерная модель, представляющая собой кубический участок кожи размером 5*5*5 мм. Данная модель учитывает такие особенности строения ТА, как: скопления нервных волокон; наличие групп тучных клеток, локализующихся вокруг сосудов; протоки потовых желез. На верхней и нижней границах области задавались фиксированные значения потенциалов, найденные из распределения потенциалов в тканях пальца руки; на боковых границах задавался потенциал, изменяющийся по линейному закону.

Различные слои пальца, кожи и все структурные элементы моделировались однородными областями с усредненными для данных тканей значениями удельной электропроводности.

Решалось пространственное уравнение Лапласа. Производные, входящие в дифференциальное уравнение аппроксимировались разностными уравнениями. В качестве условий на границе раздела сред использовалось условие непрерывности протекания тока. Полученная система разностных уравнений решалась итерационным методом. Для реализации разработанной модели был разработан алгоритм и программное обеспечение, реализованное в среде Borland Delphi.

В результате расчета найдены распределения электрического потенциала и плотности тока в исследуемых областях (в пальце: с шагом 0.5мм; в кубическом участке кожи: с шагом 0.1мм).

Установлено, что заметное влияние оказывает изменение удельной электропроводности кожи, в частности: при увеличении удельной электропроводности эпидермиса в 10 раз электрокожное сопротивление уменьшается в 5 раз, также влияли изменения удельной электропроводности протоков потовых желез и кровеносных сосудов, но незначительно.

При исследовании зависимости электрического импеданса от размеров различных тканей установлено, что наибольшее влияние оказывает изменение толщины кожи, в частности эпидермиса: увеличение толщины эпидермиса в 5 раз приводит к увеличению сопротивления в 2.6 раза. Влияют также количество и размеры пор протоков желез, количество тучных клеток.

Для определения величины измерительного импульса, обеспечивающего адекватность взаимодействия технической системы с биообъектом, были проведены исследования распределения плотности тока в области под электродом. Особенно интересны с этой точки зрения области, где расположена нервная ткань, т.к. именно эти ткани могут возбуждаться под действием электрического тока, что может вызвать изменение функционального состояния биообъекта.

Максимальная величина плотности тока, зафиксированная в исследуемой области в 17 раз меньше порогового значения.

Исследования зависимости электрического импеданса кожи от расстояния между активным и пассивным электродами показали, что начиная с расстояния 35мм, увеличение расстояния на 57.1% приводит к увеличению сопротивления на 2.5%.

Установлена нелинейная зависимость электрического импеданса от силы прижатия активного электрода и его радиуса.