УДК 615.84

РАЗРАБОТКА МЕТОДА И АППАРАТУРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО АДМИТАНСА КОЖИ ЧЕЛОВЕКА.

# Сысоев П.С., Карпухин В.А., Косоруков А. Е.

# Москва. МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Электродермальная активность широко используется для изучения вегетативной нервной системы, определения особенностей психофизиологических реакций и исследования черт личности. Одной из разновидностей электродермальной активности является электрокожное сопротивление (ЭКС) или адмитанс кожи, которое широко применяется в психофизиологических, физиологических и клинико-физиологических исследованиях в качестве высокочувствительного показателя уровня активности симпатической нервной системы, а также для оценки нейропсихического напряжения человека.

Как известно, адмитанс кожи человека можно  представить в виде эквивалентной схемы, которая состоит из соединенных параллельно и последовательно проводимостей  и емкостей. Причем их  параметры зависят от входного воздействия (т.е. они нелинейны). Для количественной оценки ЭКС применяется большое количество различных эквивалентных схем, но большинство из них не учитывают нелинейность ЭКС. В данной работе использовалась схема, состоящая из нелинейных проводимости  и емкости, характеризующих адмитанс рогового слоя кожи. Последовательно с ними соединена линейная проводимость, характеризующая электропроводность тканей, расположенных в более глубоких слоях.  В разработанной математической  модели предлагается производить аппроксимацию нелинейных составляющих адмитанса степенными полиномами. А коэффициенты этих полиномов использовать в качестве количественной оценки  физиологического и психо-эмоционального состояния человека.  Модель, позволяет определять коэффициенты аппроксимирующих полиномов при произвольной форме тестирующего импульса. Нахождение коэффициентов осуществляется с использованием метода наименьших квадратов.

В работе были проведены теоретические исследования метода определения составляющих нелинейного адмитанса с целью определения оптимальных параметров тестового импульса, влияния вида и степени нелинейности вольт-амперной характеристики сигнала, а также оценка влияния помех на точность определения коэффициентов модели. Критерием оптимизации являлся минимум ошибки определения коэффициентов полинома.

Первым шагом являлась разработка математической модели для решения прямой задачи, в которой для дискретно заданного тока и известных коэффициентах нелинейной проводимости и емкости по рекуррентной формуле вычисляются отсчеты напряжения. По известным отсчетам тока и напряжения производилось нахождение коэффициентов полинома, который сравнивались с исходными значениями. В качестве тестового сигнала  используется специальный импульс с нулевым моментом, состоящий из двух разнополярных полуволн гауссовой формы. Среди исследуемых параметров импульса были длительность его полуволны и длительность интервала между полуволнами.  Было установлены оптимальные значения для этих параметров.

В работе также была выполнена  теоретическая оценка влияния различных помех на точность определения коэффициентов (рассматривались постоянная аддитивная, случайная и 50-герцовая помехи). Поведенные следования показали, что для определения коэффициентов с погрешностью не более 10 %  амплитуда помех не должна превышать 1% от амплитуды полезно сигнала.

Для экспериментального тестирования разработанного метода, была предложена система прецизионного измерителя с USB интерфейсом.

Система работает по следующей схеме. Генератор воздействия формирует тестирующий импульс заданной формы, длительности, полярности и интенсивности. Этот сигнал поступает через электроды на кожу пациента. Затем данные с электродов попадают в блок сбора информации, где информация преобразуется в цифровой вид. Далее эта информация поступает в программно вычислительный блок, где происходит её обработка и выдача результата врачу (исследователю), который в свою очередь может управлять работой аппарата.

# Применение системы цифровой калибровки напряжений смещения и коэффициентов усиления в измерительном источнике тока позволило значительно снизить погрешность измерения.

Для управления всеми процессами в схеме был применен 8 битный микроконтроллер ATmega16 фирмы Atmel. Для генерации тестирующего сигнала был выбран 16-ти разрядный ЦАП AD5542. Для измерения реакции на тестовое воздействие применен АЦП AD974. Для физического осуществления обмена данными, а также поддержания шинного протокола в состав системы добавлен контроллер шины USB фирмы FTDI.