УДК: 615.814.1

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОЖИ В ТОЧКАХ АКУПУНКТУРЫ.

Карпухин В.А., Косоруков А.Е., Карамзин С.С.

МГТУ им. Баумана, г. Москва

В последнее время все чаще возникает проблема оперативного контроля функционального состояния человека при воздействия на его организм различных внешних факторов, в частности при проведении терапевтических или профилактических процедур. Большинство существующих методов оценки требует значительных временных и аппаратных затрат. Поэтому широкое распространение получили методы рефлексодиагностики, обеспечивающие возможность экспресс-оценки состояния функциональных систем человека. Однако эти методы не приспособлены к мониторинговым исследованиям в реальном масштабе времени.

Целью работы является разработка системы, позволяющей проводить одновременный мониторинг значений импеданса биоткани и биопотенциалов в точках акупунктуры (ТА).

В качестве основы для построения аппаратной части системы была выбрана микросхема типа «система на кристалле» (СНК) Atmel AT94, объединяющая на одном кристалле ядро микроконтроллера AVR, память и программируемую вентильную матрицу FPGA. Такая структура позволяет реализовать все необходимые функциональные блоки, такие как генератор сигнала, регистратор напряжения и блок обработки сигнала, практически на одной микросхеме.

Генератор сигнала, необходимый для измерения импеданса, реализуется на FPGA и работает по принципу прямого цифрового синтеза. Такое решение позволяет синтезировать сигналы любой необходимой формы, отвечающей требованиям сохранения функционального состояния и интактности места измерения, в диапазоне частот от 0 до 1 МГц. Кроме того, генератор позволяет осуществлять высокочастотную модуляцию сигнала для измерения реографической составляющей.

Отличительной особенностью разработанной системы является возможность проводить измерение требуемых параметров в широком динамическом диапазоне. Требуемый  динамический диапазон обеспечивается реализованным в FPGA блоком перестройки коэффициентов усиления входных усилителей. Данный блок осуществляет оценку ответного сигнала напряжения в реальном времени и по ее результатам меняет коэффициент усиления, что позволяет получить динамический диапазон измеряемых значений напряжения  шириной более 100 дБ.

Блок цифровой фильтрации входного сигнала, также реализованный на FPGA, представляет собой цифровой КИХ-фильтр 16-ого порядка с линейной фазо-частотной характеристикой и осуществляет фильтрацию входного сигнала от 50 Гц сетевой помехи.

Синтез вышеперечисленных блоков в FPGA осуществляется по их описанию на языке VHDL. Язык VHDL является языком описания аппаратуры для высокоскоростных интегральных схем и может использоваться на этапах проектирования, верификации, синтеза и тестирования аппаратуры, а также для передачи данных о проекте, его модификации и сопровождения. Описание блоков на VHDL предоставляет возможность проводить полное моделирование их работы еще до изготовления аппаратной части системы и существенно облегчает поиск неисправностей или внесение изменений в систему в случае возникновения такой необходимости. Для этого достаточно изменить код описания цифрового блока и перепрограммировать микросхему. Такой подход позволяет легко менять характеристики цифровых блоков, такие как порядок цифрового фильтра и значения его коэффициентов, вид генерируемого измерительного сигнала, параметры блока автоматической перестройки коэффициентов усиления.

С помощью микроконтроллерного ядра осуществляется управление многоканальными 16-битными АЦП, ЦАП, внешней периферией и обеспечивается обмен данными c персональным компьютером, где происходит их дальнейшая обработка и визуализация результатов измерения.

Преимуществами разработанного прибора являются широкие возможности в выборе измерительных сигналов и методов их обработки, широкий динамический диапазон измеряемых значений импеданса и биопотенциалов, низкое энергопотребление, компактность, повышенная надежность системы в целом, возможность проводить модификации проектов в уже готовых конечных устройствах.