Разработка математической  модели для  расчета собственного импеданса биотканей при исследовании электрокожной активности

к.т.н., доцент Карпухин В.А., Косоруков А.Е., Перова Ю.С.,  Загрядский В.А.

Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана,

ф-т Биомедицинской техники, каф. Биомедицинские технические системы,

Россия, 105005, г. Москва, ул. 2-ая Бауманская, д.5,

Тел.: (095)263-61-13, е-mail: perova_j@mail.ru

В настоящее время в медицине весьма актуальны оперативные методы получения информации, учитывающие индивидуальные особенности течения патологического процесса, а также обеспечивающие контроль и оптимизацию назначаемого лечения. Методы исследования электрокожной активности удовлетворяют этим требованиям и относятся к неинвазивным экспресс диагностическим методам, что весьма важно для клинической медицины. В частности, изучение электрического импеданса (ЭИ) точек акупунктуры (ТА) показало, что их электрофизические характеристики изменяются в зависимости от наличия и локализации патологических процессов. В некоторых случаях изменение сопротивления в соответствующих точках происходит еще до появления явных клинических признаков заболевания, что используется для ранней диагностики и прогнозирования заболевания.

Целью работы является разработка математической модели для определение собственного импеданса биобъекта и количественной оценки влияния параметров структуры биообъекта и параметров измерения на формирование ЭИ ТА.

Исследовалось распределение электрического поля при измерении ЭИ в ТА пальца руки. Модель пальца была представлена в виде четырехслойного цилиндра: кожа, подкожная жировая ткань, мышечная ткань и костная ткань. Для более детального исследования была использована трехмерная модель, представляющая собой кубический участок кожи размером 5*5*5 мм. На верхней и нижней границах области задавались фиксированные значения потенциалов; на боковых границах задавался потенциал, изменяющийся по линейному закону. Слои тканей и структурные элементы кожи (нервные рецепторы, сосуды с окружающими их тучными клетками, выводные протоки желез) моделировались областями с соответствующими проводимостями.

Решалось пространственное уравнение Лапласа. В качестве условий на границе раздела сред использовалось условие непрерывности плотности тока. Полученная система разностных уравнений решалась итерационным методом.

В результате расчета установлено, что наибольший вклад в измеряемый ЭИ вносит кожа, а именно эпидермис. Среди структурных элементов кожи наиболее сильно влияют электрические характеристики потовых желез. Получено значение силы тока зондирующего импульса, обеспечивающего невозбуждающее измерительное воздействие.