Во время прохождения практики в НИИ “Полюс” мною были осмотрены рабочие места проведения таких операций как:
1. подвержение прибора вибрациионным воздействиям
2. привязка системы координат блока гироскопов к связанной системе координат летательного аппарата
3. определение показаний гироскопов и акселерометров с последующим вычислением среднего значения смещения нуля

Также была изучена инструкция по настройке прибора МТ-401М-1.
Краткое предсталение данной инструкции (включая название операции, оборудование и необходимое время для выполнения длительных операций) изложено ниже.

Прибор МТ-401М-1. Инструкция по настройке.
1. Подготовка к работе
  1. Проверить наличие отметок о проведении операций, предшествующих регулировке прибора, в технологическом маршруте.
  2. Проверить правильность монтажа
    Оборудование: вольтметр (погрешность ±1%)
  3. Проверить сопротивление изоляции
    Оборудование: мультиметр.
    Отсчет показаний не ранее чем через 1 минуту после включения мультиметра.
2. Проверка и регулировка электрических параметров
  Проверяется в нормальных климатических условиях (НКУ) с помощью контрольно-измерительного пульта (КИП-10) при номинальных напряжениях питания 27В и 5В для прибора МТ401М-1.
  1. Проверка наличия сигнала блока частотной подставки (БЧП)
    Оборудование: осцилограф
  2. Проверка токов потребления
    Оборудование: вольтметр
  3. Проверка светодиодов подсветки
    Оборудование: вольтметр
  4. Проверка и установка катодного напряжения
    Оборудование: вольтметр
  5. Проверка и установка напряжений блока стабилизаторов тока (БСТ)
    Оборудование: вольтметр
  6. Проверка напряжений питания
    Оборудование: вольтметр
  7. Проверка напряжений пульсаций переменного тока
    Оборудование: вольтметр
  8. Проверка сигнала блока частотной подставки
    Оборудование: вольтметр
  9. Проверка и регулировка системы регулировки параметра (СРП) и установка мод
    Оборудование: вольтметр, КИП-10, компьютер
  10. Проверка выходных сигналов датчиков
    Оборудование: осцилограф
  11. Проверка и установка фазировки
    Оборудование: осцилограф, КИП-10
  12. Проверка сигнала ДС в блоке частотной подставки
    Оборудование: осцилограф
Если в процессе выполнения работ в разделе 2 проверяемые параметры выходят за установленные нормы – провести замену соответствующего блока, узла, датчика. Повторить операции.

1. Проверка функциональных и точностных параметров
  Проверяются в НКУ с помощью КИП-10.
  1. Проверка параметров информационного сигнала (УС), меандра управления (МУ)
    Оборудование: осцилограф
  2. Проверка параметров сигнала, определяющего функциональную готовность прибора (“СТРОБ РС”)
    Оборудование: осцилограф
  3. Проверка значений сумм импульсов Nα (α=X,Y,Z), среднего значения смещения нуля, среднеквадратичного отклонения смещения нуля.
    Оборудование: камера тепла-холода (КТХ), температура 20˚C.
    Выдержать 3 часа после выставки температуры.
  4. Электротермотренировка
    Оборудование: камера тепла-холода (КТХ)
    Проверка точностных параметров и работоспособности прибора при пониженных и повышенных напряжениях и температурах.
    Температурные режимы: 20˚C, -55˚C, 65˚C. После установки температуры выдержать 3 часа.
Если в процессе выполнения работ в разделе 3 проверяемые параметры выходят за установленные нормы – провести замену вышедшего из строя блока. Повторить операции.