##### Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

В.А. Жаров

ИССЛЕДОВАНИЕ МАНОМЕТРИЧЕСКИХ

ОБОЛОЧКОВЫХ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Методические указания

к лабораторной работе № 9

по курсу

«Основы конструирования приборов»

______________________________________

Москва                        2001 г.

Цель работы:

1.	Практическое ознакомление с оболочковыми упругими элементами и их функционированием

2.	Задача лабораторной работы – экспериментальное исследование упругой характеристики оболочкового упругого элемента.

## Краткие, теоретические сведения.

Мембраны. Для расчета упругих характеристик исследуемых упругих элементов используются формулы:

p⋅R4E⋅h4=ηp⋅аpδмη+ϕp⋅Bpδм3h3

где:

Е	- модуль упругости первого рода материала трубки (Н/мм2),

P	- давление, действующее на мембрану, (Н/мм2),

м	- перемещение (ход) жесткого центра мембраны, (мм) под действием давления,

h	- толщина материала мембраны, (мм),

R	- радиус мембраны, (мм),

p и p	- коэффициенты, зависящие от диаметра жесткого центра

(табличные коэффициенты);

ap и Вp 	- коэффициенты, зависящие от формы и размеров гофр, рассчитываются по формулам:

aP=2(3+a)(1+a)3K11−υ2a2              BP=32K1a2−916−3−υ(a−υ)(a+3)

где:	α=K1K2  	- безразмерный параметр;

K1.K2	- табличные коэффициенты, зависящие от формы и размеров гофр,

	- коэффициент Пуассона (для металлов =0,3).

При исследовании мембранной коробки, состоящей из двух мембран, необходимо учитывать, что перемещение (прогиб) жесткого центра такой коробки под действием давления в два раза больше прогиба одной мембраны, т.е. - к=2м.

1.2 Трубчатые элементы. Зависимость между перемещением свободного конца манометрической трубчатой пружины (пружины Бурдона) эллиптического сечения и давлением, действующим на нее, определяются по формуле:

δT=p1−v2Ερ3bh(1−b2a2)aβ+x2(γ0−sinγ0)2+(1−cosγ0)2

где:

δT	 перемещение свободного конца трубки, (мм);

р 	 давление внутри трубки (Н/мм2);

γ0	 начальный центральный угол трубки (когда она ненагружена измеряемым давлением), (радиан);

h/а2	 главный параметр трубки;

	 начальный радиус кривизны трубки (не нагруженной измеряемым давлением), (мм);

- h	 толщина стенок трубки, (мм),

а и b	 большая и малая полуоси сечения трубки, (мм);

а и 	коэффициенты, зависящие от отношения а/b

(табличные коэффициенты).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОЛОЧКОВЫХ

УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ

К основным характеристикам оболочковых упругих элементов относятся:

  - упругая характеристика;

  - чувствительность:

  - жесткость:

  - нелинейность упругой характеристики;

  - тяговое усилие:

  - силовая характеристика:

  - упругое последействие и упругий гистерезис.

- Упругая характеристика. У каждого оболочкового упругого элемента в его конструкции есть определенная точка (площадка), получающая наибольшее перемещение при воздействии на этот элемент нагрузки (давления, усилия). Такую точку (площадку) обычно используют для передачи данного перемещения на вторичные преобразователи У мембраны, мембранной коробки, сильфона это -жесткий центр, у трубчатой манометрической пружины это - свободный конец. Упругой характеристикой оболочкового упругого элемента называется зависимость =P) между перемещением этой точки (площадки) и вызывающей это перемещение нагрузкой р, представляющей собой разность давлений, действующих изнутри и снаружи оболочкового элемента.

Упругие характеристики могут быть линейными и нелинейными (Рис 1).



Р

0

2

1

Рис.1

Используя оболочковый упругий элемент в приборе для измерения не давления, а некоторого другого параметра, связанного с воздействующим на оболочку давлением, стремятся к тому, чтобы упругая характеристика была линейной по данному параметру, так как в этом случае можно легко получить у прибора линейную шкалу по измеряемому параметру.

Вид упругой характеристики определяется в основном формой, глубиной, расположением гофр и толщиной оболочки.

Чувствительность и жесткость. Если оболочковый упругий элемент используется в приборе в качестве чувствительного элемента, то его основной характеристикой является чувствительность.

Чувствительность S оболочкового упругого элемента – это предел отношения приращения (изменения) выходной величины перемещения  - (линейного или углового) к вызвавшему это приращение изменению входной величины давления р:

S=limΔp→0ΔδΔp=dδdp

Чувствительность определяет прогиб (перемещение, ход), получаемый упругим элементом под действием давления. Чем больше чувствительность, тем больший прогиб получает упругий элемент.

Трубчатые пружины по сравнению с мембранными коробками и сильфонами обладают обычно значительно меньшей, чувствительностью.

Жесткость К, представляя собой величину, обратную чувствительности, есть предел отношения приращения нагрузки (давления р) к соответствующему приращению перемещения:

K=limΔp→0ΔpΔδ=dpdδ

Понятие жесткость чаще используют по отношению к оболочковым элементам, которые должны при работе обеспечить определенное усилие.

Если упругая характеристика оболочкового элемента линейна, то его чувствительность и жесткость постоянны и могут быть найдены как:

S=δp   и    K=pδ

Графически чувствительность и жесткость в некоторой точке упругой характеристики могут быть определены через значения тангенсов углов наклона касательной, проведенной в этой точке, к соответствующим осям координат.

Чувствительность и жесткость оболочкового упругого элемента определяются его размерами, особенностями конструкции (форма гофра у мембраны, форма профиля  у трубки и др.) и упругими константами материала.

Нелинейность упругой характеристики Отклонение упругой характеристики от линейной оценивается величиной нелинейности, Различают абсолютную нелинейность и относительную нелинейность.



л











max

max

max





л

л

л

л

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Абсолютная нелинейность л – представляет собой отклонение фактической упругой характеристики от линейной зависимости при наличии у них общих начальной и конечной точек (рис 2).

Абсолютная нелинейность может быть определена для любого значения давления на имеющейся нелинейной упругой характеристике.

Относительная нелинейность - это отношение абсолютной нелинейности к значению полного перемещения упругого элемента, при котором она измерена н:

ε=Δδлδ100%

Обычно пользуются величиной:

εн=Δδлmaxδmax100%

где:

лmax	 максимальная абсолютная нелинейность упругой характеристики;

max	наибольшее допустимое значение перемещения упругой характеристике.

При нелинейной характеристике упругого элемента его жесткость и чувствительность изменяются по мере возрастания перемещения.

Тяговое усилие -усилие Q, которое развивает оболочковый упругий элемент в определенной его точке (например.на жестком центре мембраны и мембранной коробки или на свободном конце трубчатой пружины) при воздействии на него давления p.

В измерительных приборах с механическим преобразованием это усилие действует на входе механической передачи, преобразующей перемещение чувствительного оболочкового упругого элемента в перемещение указателя отсчётного устройства прибора.

Силовая характеристика - это зависимость тягового усилия от давления Р, т е Q=Q(p). Характер зависимости близок к характеру зависимости =(p).

Упругое последействие и упругий гистерезис. После того, как нагрузка перестала изменяться (при нагружении) или уменьшилась до нуля (при разгружении) оболочковый упругий элемент еще продолжает некоторое время деформироваться. Это явление называется упругим последействием (рис. За).

Отрезок 0В показывает величину упругого последействия, исчезающего с течением времени, отрезок CD - показывает величину упругого последействия при постоянной нагрузке. Если допустить, что упругое последействие отсутствует, то тогда будет расхождение в величинах деформаций, соответствующих одной и той же нагрузке при нагружении и разгруже

Р

0

Р

D

0

C

2

1

max

B

max

Pmax

Pmax

ΔΓ

δ

δ

нии Несовпадение упругих характеристик при нагружении и разгружении называется упругим гистерезисом (рис 36).

Рис 3

a) - упругое последействие 		б) • yпругий гистерезис.

При работе упругого элемента упругий гистерезис и упругое последействие возникают и появляются одновременно. Отрезок Г на рис 3а показывает суммарную абсолютную погрешность от гистерезиса и последействия при определенном режиме нагружения и разгружения оболочкового упругого элемента:

Г=-			где:	 - перемещение при нагружении,

 - перемещение при разгружении

На практике же для оценки погрешности от упругого последействия и гистерезиса обычна пользуются относительной величиной, которая называется гистерезисом перемещения Г:

εГ=ΔГδmax100%=δ2−δ1δmax100%

где:max 	- максимальная величина перемещения на упругой характеристике.

Величины упругого последействия и упругого гистерезиса зависят от упругих свойств, применяемого материала и максимальной величины прикладываемой нагрузки. Кроме того, на упругое последействие оказывает влияние скорость изменения приложенной нагрузки и время ее действия. Явления гистерезиса и последействия объясняются тем, что часть энергии расходуется на преодоление внутренних сил трения в материале.

Величина гистерезиса перемещения в упругих чувствительных элементах в зависимости от свойств материала и от величины напряжения в нем, вызываемых нагрузкой, может колебаться в широких пределах (0.02%....1.5%).

## Описание лабораторной установки.

Схема лабораторной установки изображена на рисунке №-4. Лабораторная установка состоит из следующих основных узлов:

- а)	 гидравлического пресса с устройством для измерения создаваемого прессом давления;

- б)	 испытуемого оболочкового упругого элемента;

- в)	 устройства для измерения прогиба (перемещения) испытываемого оболочкового упругого элемента;

- г)	 бачка для рабочей жидкости (масла).

Гидравлический пресс представляет собой помещенный внутри корпуса 4 рабочий цилиндр 18, в котором с помощью ходового винта 19 перемещается поршень 17. Ходовой винт приводится во вращение вручную маховичком 1. В корпусе пресса также находится игольчатый клапан 16, открывающий доступ рабочей жидкости во внутреннюю полость испытуемого оболочкового упругого элемента 14 (такими элементами на одних установках являются мембранные коробки, а на других - манометрические трубки - трубки Бурдона) Клапан 16, студент выполняющий лабораторную работу закрывает или открывает вручную с помощью винта 15.

Устройством для измерения создаваемого гидравлическим прессом давления, воздействующего на испытуемый манометрический элемент, служит манометр 3.

Устройство измерения прогиба (перемещения) испытуемого оболочкового упругого элемента состоит из индикатора перемещения 10, установленного на кронштейне 11, который с помощью винта 13 фиксируется на стойке 12 Ножка 9 индикатора упирается штифт 8 в оболочкового элемента, мембранную коробку, либо трубку Бурдона, который передает перемещение. Бачок 5 рабочей жидкости имеет запорный игольчатый клапан б, открывающий доступ жидкости (масла) в рабочую полость гидравлического пресса (открывает и закрывает клапан 6 выполняющий работу студент с помощью винта 7).

Кроме того, в бачке имеются: шариковый предохранительный клапан (на схеме не показан), отрегулированный на предельную максимальную величину давления в прессе и испытуемом оболочковом упругом элементе, а также сливной штуцер (на схеме не показан) для слива рабочей жидкости (масла) из бачка.

Внутренние полости испытуемого оболочкового элемента 14, бачка 5 и чувствительного элемента манометра 3 соединены с рабочей полостью пресса штуцерами 2.

### Сведения по технике безопасности.

Рабочей жидкостью, воздействующей на оболочковый упругий элемент, является машинное масло. Оно подается в оболочковый элемент под давлением, которое создает выполняющий работу студент вручную при помощи гидравлического пресса. В связи с этим основную опасность представляет выплёскивание и выбрызгивание масла под давлением из лабораторной установки. Чтобы этого не произошло:

1. Запрещается вращать маховичок гидравлического пресса по часовой стрелке при закрытых клапанах 6, 16. Вращать маховичок можно только, внимательно ознакомившись с работой лабораторной установки, руководствуясь настоящим описанием и ее схемой, представленной на рис №.

2. Запрещается повышать давление масла в испытуемом чувствительном элементе выше отмеченного красной чертой предельного значения на шкале манометра.

3 Нужно внимательно и бережно относиться к испытуемым чувствительным элементам (мембранным коробкам и трубкам Бурдона), не допускать механических и других воздействий, приводящих к повреждению их оболочек - это не только выводит из строя лабораторную установку, но и приводит к вытеканию и разбрызгиванию масла из нее.

ВНИМАНИЕ! Масло является едкой, трудно удаляемой и воспламеняемой жидкостью.

### Порядок выполнения лабораторной работы

Внимательно ознакомьтесь с основными теоретическими сведениями, описанием лабораторной установки, сведениями по технике безопасности, а также порядком выполнения работы.

- Для проведения экспериментов с оболочковыми упругими элементами (мембранной коробкой или трубкой Бурдона) подготовьте лабораторную установку к работе.

  - Откройте клапаны б и 16 вращением соответственно винтов 7 и 15 против часовой стрелки.

  - Клапан 16 закрыть.

  - Заполните рабочий цилиндр 18 рабочей жидкостью (маслом), перемещая поршень 17 вправо (15 - 20 оборотов) вращением маховичка 1 против часовой стрелки.

  - Подождите 10 - 15 секунд до полного заполнения рабочего цилиндра 18. Клапаны 6 - закрыть, 16 - открыть.

  - Проследите, чтобы ножка (9) индикатора 10 касалась исследуемого оболочкового упругого элемента (штифта 8).

  - Вращением шкалы индикатора 10 совместите ее нулевую отметку со стрелкой индикатора 10,

  - Закройте клапан 6 вращением винта 7 по часовой стрелке.

- Определите цену деления (образцового манометра 3, для чего максимальную величину давления, для измерения которой может быть использован данный прибор (эта величина давления приведена на его шкале), нужно разделить на число делений всей шкалы (максимальное численное значение по шкале).

- Снимите упругую характеристику =(р) исследуемого оболочкового элемента.

Плавным вращением маховичка 1 по часовой стрелке переместите поршень 17 в рабочем цилиндре пресса влево, повышая тем самым давление в исследуемом оболочковом элементе от нуля до некоторой максимальной величины (не превышающей предельного значения, отмеченного на шкале манометра 3 красной чертой). При этом снимайте показания величины давления, создаваемого в оболочковом элементе, по шкале манометра 3 через 0.2кГс/см2кПа. Одновременно для каждого отмеченного показания величины давления по шкале индикатора 10 снимите значение величины перемещения (деформации) испытуемого оболочкового элемента.

При достижении максимальной величины давления (не выходящей за красную черту по шкале манометра 3) в испытуемом оболочковом элементе отметьте соответствующее значение его перемещения (деформации). Затем, не изменяя величины давления, через несколько минут (через 2-3 минуты) сделайте вторую отметку значения перемещения оболочкового элемента по шкале индикатора 30.

После этого снижайте давление до нуля, также снимая показания по шкале манометра 3 через 0.2кГс/см2кПа и соответствующее значение перемещения (деформации) испытуемого оболочкового элемента по шкале индикатора 10.

ВНИМАНИЕ. Для правильного хода эксперимента давление в испытуемом оболочковом элементе необходимо сначала только повышать до максимального, а затем только снижать до НУЛЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

- Результаты экспериментов оформите в виде таблицы 1 и определите суммарную абсолютную погрешность от гистерезиса и последействия, а также величину гистерезиса перемещения. Определите максимальное значение гистерезиса перемещения.

Таблица 1

| Давления p |  | Величина перемещения  |  | Абсолютная погрешность от гистерезиса и последействия | Гистерезис перемещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число делений манометра | Величина | Повышение давления | Понижение давления |  |  |
|  | кПа | мм | мм | мм | % |

- По результатам эксперимента постройте упругую характеристику при повышении и снижении давления в исследуемом оболочковом элементе.

- Используя выражения для расчета упругих характеристик исследуемых оболочковых упругих элементов, рассчитайте значения давления в оболочковом упругом элементе, с которым проводился эксперимент, для значений перемещений max; max/4, max/2; Зmax/4 на упругой характеристике =(р), построенной по данным эксперимента при повышении давления. Результаты расчетов оформите в таблицу 2.

Таблица 2

| Значение перемещений (деформации) найденное на упругой характеристике при повышении давления | Полученное при расчетах значение давления |
| --- | --- |
| мм | кПа |

Данные, необходимые для проведения расчетов:

а) Для мембранной коробки

Е=08*105 Н/мм2, R=54мм (D=108 мм), h=0.7 мм, p=1.08, p=1.4, K1=l.156, K2=48.67

б) Для трубки Бурдона

Е=9.8*104 Н/мм2, p=51.5 мм, γ0=(3л)/2, 1=0.46, а=10 мм;

Р2=46.3мм, =0.47, b1=2.875, Ь2=3.1, =0.121, h1=0.42, h2=47мм.

Где:	 индексы – р, , b и h - соответствуют номерам установок.

- По результатам расчетов постройте упругую характеристику на том же графике, где уже построена упругая характеристика, полученная по результатам эксперимента.

- Сравните по графику ход экспериментальной и расчетной упругой характеристики исследуемого оболочкового элемента. Проанализируйте результаты эксперимента и расчетов.

- Оформите отчет.

### Содержание отчета

Наименование и цель работы. Схема экспериментальной установки. Основные формулы, используемые при выполнении работы. Таблицы с результатами эксперимента и расчетов. График с упругими характеристиками полученными по результатам эксперимента и расчетов.