# 10. Расчет размерных цепей.
## 10.1 Общие положения.

В приборах, работающих на разных физических принципах, имеются механические сборочные единицы. К геометрическим параметрам этих единиц (например, осевой зазор в опорах чувствительных элементов, колебание зазора между магнитопроводами ротора и статора в электродвигателях и датчиках и др.) предъявляются точностные требования. Эти точностные требования совместно с размерами отдельных деталей, от которых они зависят, образуют замкнутые размерные цепи.
 Размерная цепь (РП) - совокупность размеров, непосредственно участвующих в решении поставленной задачи и образующих замкнутый контур.
 Размерные цепи отражают объективные размерные связи в конструкции прибора в технологических процессах изготовления его деталей и сборки.
 Звено РЦ - один из размеров, образующих РЦ.
Замыкающее звено - звено РЦ, являющееся исходным при постановке задачи или получающееся последним в результате ее решения.
Составляющее звено - звено РЦ, функционально связанное с замыкающим звеном.
 Увеличивающее звено - составляющее звено РЦ, с увеличением которого замыкающее звено увеличивается
Уменьшающее звено - составляющее звено РЦ, с увеличением которого замыкающее звено уменьшается
Компенсирующее звено - составляющее звено РЦ, изменением которого достигается требуемая точность замыкающего звена.
Общее звено - звено, одновременно принадлежащее нескольким РЦ.
Схема Рц - графическое изображение РЦ.
## 10.2 Задачи и методы расчетаразмерных цепей.
      Прямая задача - задача, в которой заданы параметры (номинальное значение, допустимые отклонения и т. д.) замыкающего звена РЦ и требуется найти параметры ее составляющих звеньев.
    Обратная задача - задача, в которой известны в один и тот же момент времени параметры (допуски, поля рассеяния, координаты их середин и т.д.) составляющих звеньев РЦ и требуется определить параметры замыкающего звена.
   Решением обратной задачи проверяется правильность решения прямой задачи.
    Статическая задача - задача, решаемая без учета факторов, влияющих на изменение звеньев РЦ во времени.
     Динамическая задача - задача, решаемая с учетом факторов, влияющих на изменение звеньев РЦ во времени.
     Метод расчета на максимум-минимум - метод расчета, учитывающий только предельные отклонения звеньев РЦ и самые неблагоприятные сочетания.
      Вероятностный метод расчета - метод расчета, учитывающий рассеяние размеров и вероятность различных сочетаний отклонений составляющих звеньев РЦ.
       Для различных методов достижения точности замыкающего звена необходимо применить различные методы расчета РЦ.
       Размерные цепи, для которых оказывается экономически оправданным риск возможного выхода за пределы поля допуска замыкающих звеньев и части изделий, рассчитывают вероятностным методом.
      В РЦ, в которых должна быть обеспечена полная взаимозаменяемость, допуски рассчитывают по методу максимума - минимума.
      В ряде случаев возможны сочетания различных методов достижения точности замыкающего звена данной РЦ.
## 10.3 Расчеты.

Требуется определить зазор Ak, в целях обеспечении предварительного тяжения опоры. Для этого определяются увеличивающие и уменьшающие размеры, а также их допуска. Расчеты производятся по 7 квалитету точности. Номинальные значения звеньев, а также допуски приведены на рисунке.
Зная, что размер А1 - увеличивающий, а размеры А2,А3,А4 - уменьшающие, найдем размер Ак.
Размер	Величина, / Мм	Допуск, / Мм	Предельные верхние и нижние отклонения, мкм
A1	38	0.025	0.025	0
A2	6	0.012	0.012	0
A3	25	-0.021	0	-0.021
A4	6	0.012	0.012	0

Ak= (А1-А2-А3-A4) = 1 мм.

Вычисляем производственный допуск:
Tk=(T1+T2+T3+T4)
Tk=28 мкм
Верхнее отклонение Еs=14мкм. Нижнее отклонение Еi=-14мкм;
# 11. Технологический процесс сборки стенда.

Сборка изделия - дискретный во времени процесс, который состоит из отдельных переходов. Переход - наименьшая законченная часть технологического процесса, выполняемая без перерыва во времени. Упорядоченный набор переходов образует сборочную операцию.
Первым этапом разработки маршрутного технологического процесса сборки является построение технологической схемы сборки.
Процесс сборки изделия состоит из операций, выполняемых, не только последовательно, но и параллельно, а иногда и с циклами. Технологическая схема сборки является графической интерпретацией такого процесса. Наиболее ясно и полно отражают технологический процесс сборки схемы с базовой деталью. При построении технологической схемы сборки используются условные обозначения.
## 11.1 Правила построения технологических схем сборки.

1. На условном изображении элемента в нижней половине указывается номер позиции по чертежу; в верхней половине - количество одинаковых элементов. На условном изображении материала указывается марка материала. Покупные элементы штрихуются в верхней половине.
2. Технологическая схема сборки начинается с изображения базовой детали или базовой сборочной единицы, выполняющей в данной конструкции роль корпуса или основания, а заканчивается изображением собранного изделия.
3. Уборочные единицы или детали, собираемые одновременно, присоединяются к линиям сборки в одной точке.
4. Несколько деталей или сборочных единиц, устанавливаемых после их предварительной сборки, но без образования сборочной единицы, присоединяются к дополнительной линии сборки в последовательности их соединения; дополнительная линия сборки подводится к основной в точке операции, на которой формируется сборочная единица с другими элементами изделия.
5. Сборочная единица, формируемая параллельно с основным изделием, строится на дополнительной линии сборки; а дополнительная линия сборки подводится к основной в точке сборки этой сборочной единицы с основным изделием.
6. Стрелка показывает направление сборки. При частичной разборке стрелка направлена от операции к элементу.
7. Знаки контрольных и регулировочных операций подводятся к линии сборки непосредственно после той сборочной единицы, относительно которой они производятся.
8. Определяющий диаметр знака - 10 мм.
Технологическая схема сборки представлена ниже.
## 11.2 Разработка технологического процесса сборки.

Для разработки технологических процессов сборки необходимо иметь исходную информацию, которая, согласно ГОСТ 14.303-73, подразделяется на:
- базовую
- руководящую
- справочную.
      Базовая информация включает данные, содержащиеся в конструкторской документации на изделие, и программу выпуска этого изделия.
  Руководящая информация включает данные, содержащиеся в:
- стандартах всех уровней на технологические процессы и методы управления ими, оборудование и оснастку;
- документации на типовые и перспективные технологические процессы;
- производственных инструкциях.
    Справочная информация включает данные, содержащиеся в каталогах и типажах прогрессивного оборудования, в справочниках, отчетах по НИР и ОКР и т.д.

## 11.3 Выбор организационной формы сборки.

Различают стационарную и подвижную сборку. В свою очередь, стационарная сборка может быть поточной и непоточной.
Непоточная сборка выполняется по принципу концентрации и частичной дифференциации. В первом случае сборочный процесс выполняется одним или несколькими рабочими на одном сборочном посту. Такая форма сборки применяется в единичном и опытном производствах. Во втором случае сборочный процесс расчленяют на сборку отдельных сборочных единиц и общую сборку по схеме сборочного состава изделия. Это находит применение в серийном производстве.
При поточной неподвижной сборке каждый рабочий или бригада рабочих в технологической последовательности, переходя с объекта на объект, с соблюдением определенного такта сборки выполняет свою операцию. Эту форму сборки применяют для приборов больших габаритов и массы.
Подвижную сборку применяют в поточном производстве; она бывает со свободным и с принудительным движением собираемого изделия. Сборка с принудительным движением собираемого изделия разделяется на подвижную сборку непрерывного движения и подвижную сборку периодического движения.
В нашем случае при сборке стенда применяем стационарную сборку по принципу концентрации.

№ операции	Содержание операции	Приспособления	Инструмент
05	Входной контроль
10	Промывочная / Промыть детали проточной водой	Ванна с водой
15	Сборочная / Закрепить в установочном приспособлении ГВК-6 и установить на платформе.	Сборочный стенд
25	Сборочная / Установить платформу в основатие.	Сборочный стенд
26	Регулировочная / Обеспечить регулировку тяжения опор гайкой.	Регулировочный стенд
27	Балансировочная / Провести балансировку платформы.	Балансировочный стенд
30	Сборочная / Закрепить двигатель разгрузки ДМ-3 иколлектор ОП-47.	Сборочный стенд
35	Сборочная / Закрепить на основании ножки и кронштейн.	Сборочный стенд
40	Регулировочная / Обеспечить горизонтирование платформы.	Регулировочный стенд
45	Контрольная / Выходной контроль характеристик	Контрольное приспособление

## 11.4 Расчет технологичности конструкции прибора.

Показатели технологичности конструкции приборов разработаны на основании ГОСТ 14201-73…14203-73, методики Госстандарта СССР, ОСТ и обобщения опыта по отработке и оценке технологичности конструкции изделий.
Данные показатели применены к конструкции отдельных функциональных элементов, используемых в САУ и измерительных комплексах. Они определяются на этапе рабочего проектирования и входят в комплект документации на изделие, передаваемое в серийное производство.
Технологичным является такое изделие, которое при условии выполнения всех технических требований более удобно в эксплуатации и позволяет при данной серийности производства изготовить его с минимальными затратами труда, материалов и с наименьшим производственным циклом.
Исходя из этого положения строится методика определения показателей технологичности конструкции приборов. Основная идея методики заключается в том, что технологичная конструкция изделия обеспечивает наибольшую производительность труда, снижение затрат и сокращение времени на проектирование, технологическую подготовку производства, изготовление, техническое обслуживание и ремонт изделия при обеспечении необходимого его качества.
Показатели технологичности используются для:
а) количественной оценки технологичности конструкции прибора перед передачей его в серийное производство;
б) указания конструкторам требований по технологичности при выдаче задания на проектирование нового прибора.
Система показателей содержит:
а) базовые частные коэффициенты, к которым относятся коэффициенты освоенности Kосв, унификации деталей Куд и унификации материалов Кум;
б) комплексный коэффициент технологичности Ктех.
Выражения для определения значений всех частных показателей технологичности должны для «идеального» прибора стремиться к 1; фактические значения частных показателей технологичности К должны находиться в пределах 0 < К < 1.
Значения коэффициентов определяются на основе анализа технической документации на изделие (сборочного чертежа и спецификации). Для расчета коэффициентов Куд, Kосв составляется таблица:
Общее количество деталей (без крепежных)	В том числе				Количество крепежных деталей
	собственные	заимствованные	Стандартные	покупные
11	6	0	2	3	5
21	17	0	2	3	24

В таблице верхняя строка - число наименований деталей в изделии, нижняя - общее число деталей в изделии.
Коэффициенты освоенности прибора и унификации его деталей определяются по формулам:
{K_ОСВ = { {N_CT +N_ЗМ +N_ПОК } over {N_{ {Σ} } } } = {3+0+3} over 45 = 0,133}

size 12{K rSub { size 8{ ital "УД"} } =1 - { {n rSub { size 8{Σ} } +n rSub { size 8{ ital "КР"} } } over {N rSub { size 8{Σ} } +N rSub { size 8{ ital "КР"} } } } =1 - { {"16"} over {"45"} } =0,644}

Примечания:
1. К стандартным относятся детали, охваченные ГОСТом и	ОСТом, отраслевой нормалью.
2. К заимствованным относятся детали, взятые из других аналогичных разработок, и детали, изготовляемые по стандартам предприятий (СТП).
3. К собственным относятся детали, которые применяются только в данном приборе и на которые разработаны чертежи в проекте на прибор.
4. Сборочные единицы, полученные армированным литьем или прессованием из пластмасс, принимаются за одну деталь.
5. К крепежным деталям относятся гайки, винты, болты, шпильки, заклепки и т.п., а также монтажные провода, товарные знаки, изоляционные прокладки и т.п..
Коэффициент унификации материалов КУМ определяется только для собственных деталей прибора по формуле:
size 12{K rSub { size 8{ ital "УМ"} } =1 - { {С rSub { size 8{Σ} } } over {n rSub { size 8{ ital "СБ"} } } } } {}
где size 12{C rSub { size 8{Σ} } } {} - количество сорторазмеров материалов для изготовления собственных деталей прибора;
Сорторазмер обусловлен маркой материала и определяющим размером. Для определения КУМ составляется таблица:
Количество	Металлы			Пластмассы	Керамика	Сумма
	черные	цветные	Драгоценные
Сорторазмеров материалов	3	1	-	-	-	5
Собственных деталей	15	2	-	-	-	17

Тогда коэффициент унификации материалов:
size 12{K rSub { size 8{ ital "УМ"} } =1 - { {3} over {"15"} } =0 "." "80"} {}
Комплексный коэффициент технологичности определяется как произведение базовых частных коэффициентов:
size 12{K rSub { size 8{ ital "ТЕХН"} } =K rSub { size 8{ ital "ОСВ"} } cdot K rSub { size 8{ ital "УД"} } cdot K rSub { size 8{ ital "УМ"} } =0 "." "133" cdot 0 "." "644" cdot 0 "." 8=0 "." "069"} {}