Министерство образования и науки Российской Федерации

## МОСКОВСКИЙ ГОСУДАСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

## имени  Н.Э. БАУМАНА

Кафедра РЛ-2

"УТВЕРЖДАЮ"

ЗАВ. КАФЕДРОЙ РЛ-2

____________Н.В.БАРЫШНИКОВ

"        "_____________2014г.

### Лабораторная работа

#### Измерение масштабного коэффициента лазерного    гирометра

Москва - 2014г.

Описание составили:

К.т.н., доцент                                                   С.А. Болотнов

К.т.н., доцент                                                   Н.М. Вереникина

Ассистент                                                         А.А. Алексейченко

### Цель работы: Изучение принципов действия лазерного гирометра и экспериментальное исследование его основных характеристик.

Лабораторная работа включает три этапа:

- Изучение принципов действия и основных характеристик лазерного гирометра;

- Ознакомление с измерительным стендом;

- Проведение эксперимента, обработка экспериментальных данных, построение выходной характеристики лазерного гирометра, составление краткого отчета по выполненной работе и защита ее результатов.

- Принцип действия лазерного гирометра

В лазерном гирометре информация о параметрах вращения получается путем измерения частот противоположно направленных волн, т.е. лазерный гирометр является измерителем угловой скорости с частотным выходом Δν=КΩ, где для перехода от частоты биений ∆ν к измеряемой угловой скорости Ω необходимо знать масштабный коэффициент ЛГ К=4Sλ0L, измеряемый в Гц/(0/ч)   или   Гц/(рад/с).

Рассмотрим функциональную схему лазерного гирометра с виброподставкой (рис. 1). Гироскоп включает в себя кольцевой лазер в торсионном подвесе с возбудителем колебаний и схему формирования измерительной информации. В рабочем режиме лазер совершает крутильные колебания относительно основания гироскопа с заданной амплитудой и частотой. Знакопеременная подставка требует обязательного реверсивного счета для ее исключения и выделения полезного входного сигнала. При этом необходимо считать периоды разностной частоты за целое число периодов подставки.

Система предварительной обработки информации (СПОИ) по сигналам "А" и "В" двух фотоприемников (рис. 2) вырабатывает последовательности счетных импульсов с заданным порогом квантования фазы, распределяет их на "положительную" или "отрицательную" шину и вырабатывает сигнал знака скорости (рис. 3).

Рис.1. Функциональная схема лазерного гирометра

с виброподставкой

Схема формирования момента съема информации по сигналу знака скорости вырабатывает импульсы в моменты переключения знака от отрицательного значения к положительному, формируя измерительный интервал, равный периоду повторения сигнала знака (или нескольким, наперед заданным целым числом таких периодов). Реверсивные счетчики угла и угловой скорости непрерывно подсчитывают импульсы, поступающие на их входы. В конце каждого измерительного интервала информация из счетчиков переписывается в соответствующие регистры, после чего показания счетчиков угловой скорости обнуляются.

Таким образом, в этом счетчике к концу каждого измерительного такта накапливается средняя угловой скорости за такт обработки Т. Число импульсов в конце каждого измерительного такта будет пропорционально углу поворота основания гироскопа за полное время измерения tи= T. При отсутствии входного сигнала и симметричной подставке суммирование за период даст ноль. Временные диаграммы работы лазерного гирометра с подставкой приведены на рис. 4.

Рис.  3. Формирование сигнала знака угловой скорости

Рис.4. Временные диаграммы работы лазерного гирометра с подставкой

Масштабный коэффициент определяется посредством вращения лазера с постоянной скоростью и измерения числа периодов выходного сигнала за один оборот при вращении поочередно в противоположных направлениях:

2πK=12(N2π++N2π−),

где N2π±=0tобΔν±dt, tоб  время оборота, (Δν)±  частота выходного сигнала лазерного гироскопа при вращении в положительном или отрицательном направлении. Точность определения масштабного коэффициента зависит в основном от точности фиксации прохождения угла 2 рад (оборота). При погрешности фиксации 1 относительная погрешность измерения масштабного коэффициента составляет ~ 10−6.

Современные лазерные гироскопы характеризуются относительной нестабильностью масштабного коэффициента на уровне 10−4. С учетом алгоритмической компенсации эта величина может возрасти до уровня 10-5 …10-6. Нелинейность масштабного коэффициента в диапазоне угловых скоростей от минус 50 град/с до плюс 50 град/с составляет величину порядка 10–5.

Для лазера четырехугольной конфигурации с длиной плеча 7 см, ( = 0,63 мкм) величина масштабного коэффициента находится в пределах от 1,12 до 1,20 угл.с./имп.

- Практическая часть

Проверку масштабного коэффициента, нелинейности масштабного коэффициента и нестабильности масштабного коэффициента прибора проводят на столе поворотном МПУ-1 (в дальнейшем – поворотный стол) c автоколлиматором АК-1У с использованием пульта с компьютером РС-АТ/486DX в следующей последовательности:

1) Установите и закрепите прибор кожухом вверх (вертикальное положение оси OZ прибора) на поворотном столе.

2) Соедините прибор и испытательное оборудование в соответствии со схемой соединений, приведенной на рис. 5.

3) Включите вращение поворотного стола в направлении против часовой стрелки со скоростью 50 град./с. Скорость вращения определяют по времени одного оборота стола.  Скорости вращения стола 50 град./с соответствует время одного оборота стола 7,2 с.

4) Занесите в таблицу показания прибора – количество импульсов N2π , регистрируемых в процессе испытания с помощью программы “SCALE.EXE” после каждого оборота стола.

5) После каждого оборота стола, который фиксируется с помощью автоколлиматора и зеркала, измените направление вращения поворотного стола на противоположное.

6) Повторите пп. 4, 5  20 раз.

7) По полученным данным рассчитайте среднее значение масштабного коэффициента.

8) Рассчитайте среднеквадратическое отклонение масштабного коэффициента.

Рис. 5. Схема соединений для проверки масштабного коэффициента и ошибки базы

Образец таблицы

| N0 измерения | Количество импульсов при повороте по часовой стрелке N2π+ (имп.) | Количество импульсов при повороте по часовой стрелке N2π- (имп.) | Масштабный коэффициент К (угл. сек./имп.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Какова чувствительность эффекта Саньяка и какие пути ее повышения реализованы?

- Чем определяется масштабный коэффициент лазерного гирометра?

От чего зависит разрешение по углу лазерного гирометра и как его улучшить?

ФОРМА ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

ФИО студента ___________________________ группа ________________

### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ИЗМЕРЕНИЕ МАСШТАБНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЛАЗЕРНОГО ГИРОМЕТРА

1. Схема лабораторной установки для измерения масштабного коэффициента лазерного гирометра приведена на рис. 1.

Рисунок 1.

Схема соединений для проверки масштабного коэффициента ЛГ

2. Количество импульсов за оборот стола для каждого измерения сведено в таблицу

| N0 измерения | Количество импульсов при повороте по часовой стрелке N2π+ (имп.) | Количество импульсов при повороте по часовой стрелке N2π- (имп.) | Масштабный коэффициент К (угл. сек./имп.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

3. Значение масштабного коэффициента  для каждого измерения занесено в таблицу.

4. Среднее значение масштабного коэффициента :

.

5. Среднеквадратическое отклонение масштабного коэффициента:

6. Доверительные границы  случайной погрешности результата:

 = t

где: t - коэффициент Стьюдента, который при доверительной вероятности при доверительной вероятности Р=0,95 и числе наблюдений N=20 равен t=2,094.

7. Значение масштабного коэффициента с учетом доверительных границ случайной погрешности:

=