Министерство образования Российской Федерации

## МОСКОВСКИЙ ГОСУДАСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
## имени Н.Э. БАУМАНА

###### Кафедра РЛ-2

"УТВЕРЖДАЮ"
ЗАВ. КАФЕДРОЙ РЛ-2
____________КОЗИНЦЕВ В.И.
    " "_____________2003г.

### Лабораторная работа

#### Измерение масштабного коэффициента лазерного гирометра

Москва - 2003г.
### Цель работы: Изучение принципов действия лазерного гирометра и экспериментальное исследование его основных характеристик.
Лабораторная работа включает три этапа:
1. Изучение принципов действия и основных характеристик лазерного гирометра;
2. Ознакомление с измерительным стендом;
3. Проведение эксперимента, обработка экспериментальных данных, построение выходной характеристики лазерного гирометра, составление краткого отчета по выполненной работе и защита ее результатов.
Принцип действия лазерного гирометра
В лазерном гирометре информация о параметрах вращения получается путем измерения частот противоположно направленных волн, т.е. лазерный гирометр является измерителем угловой скорости с частотным выходом size 12{Δν=К %OMEGA } {} , где для перехода от частоты биений ∆ν к измеряемой угловой скорости Ω необходимо знать масштабный коэффициент ЛГ size 12{К= {4S} wideslash {λ rSub { size 8{0} } L} } {} , измеряемый в Гц/(0/ч) или Гц/(рад/с).
Рассмотрим функциональную схему лазерного гирометра с виброподставкой (рис. 1). Гироскоп включает в себя кольцевой лазер в торсионном подвесе с возбудителем колебаний и схему формирования измерительной информации. В рабочем режиме лазер совершает крутильные колебания относительно основания гироскопа с заданной амплитудой и частотой. Знакопеременная подставка требует обязательного реверсивного счета для ее исключения и выделения полезного входного сигнала. При этом необходимо считать периоды разностной частоты за целое число периодов подставки.

Рис.1. Функциональная схема лазерного гирометра
        с виброподставкой

Система предварительной обработки информации (СПОИ) по сигналам "А" и "В" двух фотоприемников (рис. 2) вырабатывает последовательности счетных импульсов с заданным порогом квантования фазы, распределяет их на "положительную" или "отрицательную" шину и вырабатывает сигнал знака скорости (рис. 3). Схема формирования момента съема информации по сигналу знака скорости вырабатывает импульсы в моменты переключения знака от отрицательного значения к положительному, формируя измерительный интервал, равный периоду повторения сигнала знака (или нескольким, наперед заданным целым числом таких периодов). Реверсивные счетчики угла и угловой скорости непрерывно подсчитывают импульсы, поступающие на их входы. В конце каждого измерительного интервала информация из счетчиков переписывается в

Рис. 3. Формирование сигнала знака угловой скорости

соответствующие регистры, после чего показания счетчиков угловой скорости обнуляются.
Таким образом, в этом счетчике к концу каждого измерительного такта накапливается средняя угловой скорости за такт обработки Т. Число импульсов в конце каждого измерительного такта будет пропорционально углу поворота основания гироскопа за полное время измерения tи= size 12{ Sum {T} } {} . При отсутствии входного сигнала и симметричной подставке суммирование за период даст ноль. Временные диаграммы работы лазерного гирометра с подставкой приведены на рис. 4.

Рис.4. Временные диаграммы работы лазерного гирометра с подставкой

Масштабный коэффициент определяется посредством вращения лазера с постоянной скоростью и измерения числа периодов выходного сигнала за один оборот при вращении поочередно в противоположных направлениях:
size 12{2πK= { {1} over {2} } \( N rSub { size 8{2π} } rSup { size 8{+{}} } +N rSub { size 8{2π} } rSup { size 8{ - {}} } \) } {} ,
где size 12{N rSub { size 8{2π} } rSup { { +- {}} } = Int cSub {0} cSup { {t rSub { size 6{"об"} } } } { left (Δν right ) rSup { { +- {}} } ital "dt"} } {} , size 12{t rSub { size 8{"об"} } } {}  время оборота, size 12{ \( Δν \) rSup { size 8{ +- {}} } } {}  частота выходного сигнала лазерного гироскопа при вращении в положительном или отрицательном направлении. Точность определения масштабного коэффициента зависит в основном от точности фиксации прохождения угла 2 рад (оборота). При погрешности фиксации 1 относительная погрешность измерения масштабного коэффициента составляет ~ size 12{"10" rSup { size 8{ - 6} } } {} .
Современные лазерные гироскопы характеризуются относительной нестабильностью масштабного коэффициента на уровне size 12{"10" rSup { size 8{ - 4} } } {} . С учетом алгоритмической компенсации эта величина может возрасти до уровня 10-5 …10-6. Нелинейность масштабного коэффициента в диапазоне угловых скоростей от минус 50 град/с до плюс 50 град/с составляет величину порядка 10–5.
Для лазера четырехугольной конфигурации с длиной плеча 7 см, ( = 0,63 мкм) величина масштабного коэффициента находится в пределах от 1,12 до 1,20 угл.с./имп.

Практическая часть
Проверку масштабного коэффициента, нелинейности масштабного коэффициента и нестабильности масштабного коэффициента прибора проводят на столе поворотном МПУ-1 (в дальнейшем – поворотный стол) c автоколлиматором АК-1У с использованием пульта с компьютером РС-АТ/486DX в следующей последовательности:
1) Установите и закрепите прибор кожухом вверх (вертикальное положение оси OZ прибора) на поворотном столе.
2) Соедините прибор и испытательное оборудование в соответствии со схемой соединений, приведенной на рис. 5.

Рис. 5. Схема соединений для проверки масштабного коэффициента и ошибки базы
3) Включите вращение поворотного стола в направлении против часовой стрелки со скоростью 50 град./с. Скорость вращения определяют по времени одного оборота стола. Скорости вращения стола 50 град./с соответствует время одного оборота стола 7,2 с.
4) Занесите в таблицу показания прибора – количество импульсов N2π , регистрируемых в процессе испытания с помощью программы “SCALE.EXE” после каждого оборота стола.
5) После каждого оборота стола, который фиксируется с помощью автоколлиматора и зеркала, измените направление вращения поворотного стола на противоположное.
6) Повторите пп. 4, 5 20 раз.
7) По полученным данным рассчитайте среднее значение масштабного коэффициента.
8) Рассчитайте среднеквадратическое отклонение масштабного коэффициента.

Образец таблицы
N0 измерения	Количество импульсов при повороте по часовой стрелке N2π+ (имп.)	Количество импульсов при повороте по часовой стрелке N2π- (имп.)	Масштабный коэффициент К (угл. сек./имп.)
1
…
20

Контрольные вопросы
1. Какова чувствительность эффекта Саньяка и какие пути ее повышения реализованы?
2. Чем определяется масштабный коэффициент лазерного гирометра?
3. От чего зависит разрешение по углу лазерного гирометра и как его улучшить?