Задача: получить абсолютную и относительную погрешность однократного и многократного измерения постоянной составляющей (математического ожидания) выходного сигнала гироскопического прибора с аналоговым выходом. Измерение производится цифровым измерительным прибором В1-18А. Выходное сопротивление источника сигнала – 1.0 кОм.
Вариант 79
Условия измерения напряжения:
Напряжение сети, В U_сети =241.0
Температура окружающей среды, ºC T_{окр.} =29
Интервал времени после калибровки опорного источника прибора, мес. T_к =1.5
Характеристики измеряемого сигнала:
Измеренное значение напряжения, В U_изм = 7 .0
Размах напряжения шумов в диапазоне частот (0.1…10)Гц, В {U} rsub {ш} =0. 1
Размах напряжения переменной составляющей на частоте 500 Гц, B {U} rsub {перем} =0.1
Анализ задания.
Условия измерения выходят за пределы рабочих условий эксплуатации (напряжение сети {U} rsub {сети} =241.0 В выходит за рабочий диапазон напряжения сети (200…240) В), следовательно, измерения не производятся.

Вариант 11
Условия измерения напряжения:
Напряжение сети, В {U} rsub {сети} =2 07 . 4
Температура окружающей среды, ºC {T} rsub {окр.} =25 .5
Интервал времени после калибровки опорного источника прибора, мес. {T} rsub {к} = 0 . 5
Характеристики измеряемого сигнала:
Измеренное значение напряжения, В {U} rsub {изм} = 2.5
Размах напряжения шумов в диапазоне частот (0.1…10)Гц, В {U} rsub {ш} =0. 01
Размах напряжения переменной составляющей на частоте 400 Гц {U} rsub {перем} =0.1 В
Анализ задания.
Условия измерения не выходят за пределы рабочих условий эксплуатации.
Из метрологических характеристик прибора можно получить:
Предел измерения {U} rsub {П} =10 В .
Предельное значение (полная шкала) установленного поддиапазона {U} rsub {П.Ш.} =1.2 {U} rsub {П} =12 В.
Коэффициент подавления помех последовательного (нормального) вида при выключенном фильтре – {K} rsub {ппос} =50 дБ.
Коэффициент подавления помех параллельного (общего) вида {K} rsub {ппар} =120 дБ .
Расчет погрешностей:
1. Погрешность нелинейности относительно меры напряжения:
{∆U} rsub {НЛ} = left (0.0003 {{U} rsub {изм}} over {100} +0.00006 {{U} rsub {П.Ш.}} over {100} right ) ∙ {{T} rsub {к}} over {12} = left (0.0003 {2.5} over {100} +0.00006 {12} over {100} right ) ∙ {0.5} over {12} ==6.125 ∙ {10} ^ {- 7} В.

2. Предел основной погрешности измерения напряжений:
{∆U} rsub {ОП} =0.001 {{U} rsub {изм}} over {100} +0.00006 {{U} rsub {П.Ш.}} over {100} =0.001 {2.5} over {100} +0.00006 {12} over {100} =3.2 2∙ {10} ^ {-5} В.

3. Погрешность, зависящая от периодичности калибровки опорного источника прибора:
{∆U} rsub {К} =0.0015 {{U} rsub {изм}} over {100} +0.00006 {{U} rsub {П.Ш.}} over {100} =0.0015 {2.5} over {100} +0.00006 {12} over {100} = 4.47 ∙ {10} ^ {-5} В.

4. Погрешность температурного режима измерения:
Температура окружающей среды {T} rsub {окр.} =25 .5° C {∆ U} rsub {ТЕМП} = left (0.000035 {U изм} over {100} +0.000004 {U пш} over {100} right ) left (T окр-25 right ) = left (0.00003 5 {2.5} over {100} +0.000004 {12} over {100} right ) left (25.5-25 right ) =6.78 ∙ {10} ^ {- 7} B

5. Погрешность от изменения напряжения питания от номинального значения 215.6 В до 207.4 В, т.е. на {215.6 - 207.4} over {215.6} ∙100%= 3.803 %:
{∆U} rsub {П} = {3.803} over {10} left (0.00025 {{U} rsub {изм}} over {100} +0.000025 {{U} rsub {П}} over {100} right ) =3. 33 ∙ {10} ^ {-6} В.

6. Погрешность от наличия шумов: напряжение помех (0.01) не превышает допустимое значение {0.05 U} rsub {П} (0.5) для выбранного предела измерения.
{∆U} rsub {Ш} = {{U} rsub {Ш}} over {{10} ^ {{{K} rsub {ппос}} over {20}}} = {0.01} over {{10} ^ {{50} over {20}}} = 3.16 ∙ {10} ^ {- 5} В.

7. Погрешность от наличия переменной составляющей:
{∆U} rsub {перем} = {{U} rsub {перем}} over {{10} ^ {{{K} rsub {ппар}} over {20}}} = {0. 1} over {{10} ^ {{12 0} over {20}}} = {10} ^ {-7} В.
Полная погрешность измерений:
∆ U= sqrt {{∆U} rsub {НЛ} rsup {2} + {∆U} rsub {ОП} rsup {2} + {∆U} rsub {К} rsup {2} + {∆U} rsub {ТЕМП} rsup {2} + {∆U} rsub {П} rsup {2} + {∆U} rsub {Ш} rsup {2} + {∆U} rsub {ПЕРЕМ} rsup {2}} =6. 36 ∙ {10} ^ {- 5} В.

Относительная погрешность измерений:
δ= {∆ U} over {{U} rsub {изм}} ∙100%=0.0 025 %.

Вывод:
Погрешность измерения в основном зависит от величины напряжения и частоты шумов в выходном сигнале, изменения напряжения питания и величины измеряемого напряжения.